Příloha č. 2 Technická specifikace

Laboratorní CO2 inkubátor

Popis:

Laboratorní inkubátor pro Oddělení lékařské genetiky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Laboratorní CO2 inkubátor

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Laboratorní CO2 inkubátor s nucenou ventilací (s ventilátorem)

- Dvojité dveře

- Minimální objem 160 l

- Maximální vnější rozměry 650 x 910 x 760 mm (š x v x h)

- Minimální vnitřní rozměry 450 x 650 x 500 mm (š x v x h)

- Vzduchový plášť

- Vnitřní prostor nerezový nebo ze slitiny měď-nerez

- Počet polic minimálně 5

- Teplotní rozsah minimálně + 5°C od okolní teploty až + 50°C s odchylkou maximálně ± 0,1°C

- Koncentrace CO2 v rozsahu minimálně 0 – 20 %, s odchylkou maximálně ± 0,3 %

- Infračervený senzor CO2

- Filtr s minimální účinností 99 % a více

- Regulace vlhkosti 95% a více

- Alarm systém proti přehřátí, autodiagnostika

- Automatická kalibrace a kontrola koncentrace CO2 a teploty

- Vestavěná UV výbojka nebo obdobná sterilizace interiéru UV zářením