EKG přístroj nižší třídy

Obecná část:

Krajská zdravotní, a. s., (dále „zadavatel“) je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji, kde aktuálně provozuje 7 nemocnic, včetně center vysoce specializované péče. Strategickým záměrem zadavatele je mj. unifikace zdravotnické techniky napříč nemocnicemi s cílem usnadnění mobility personálu, zjednodušení správy zdravotnické techniky a logistiky spotřebního zdravotnického materiálu.

EKG přístroje představují důležitou zdravotnickou technologii nejen v oblasti interního lékařství. Cílem tohoto výběrového řízení je výběr dodavatele, který zajistí průběžné dodávky požadovaných EKG přístrojů na základě objednávek, a to pro všechna potřebná oddělení nemocnic Krajské zdravotní, a.s.

Pro požadavky této zadávací dokumentace platí, že zadavatel požaduje kompletní dodávku umožňující využití požadovaných parametrů/technologií, bez nutnosti pořízení dalších rozšíření.

V případě pochybností si zadavatel vyhrazuje právo požadovat fyzické předvedení požadovaných vlastností výrobku na vybraném pracovišti zadavatele ve lhůtě stanovené zadavatelem.

Zadavatel dále požaduje, aby veškeré povrchy nabízených přístrojů včetně příslušenství bylo možné povrchově dezinfikovat prostředky uvedenými v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.s. – viz příloha Zadávací dokumentace.

Seznam požadovaných položek:

- EKG přístroj nižší třídy

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

EKG přístroj nižší třídy

- 12 svodový elektrokardiograf

- Použití pro novorozence, děti a dospělé

- Barevný displej o velikosti minimálně 7“

- Zobrazení všech svodů najednou s rozlišením minimálně 640x480

- Interní paměť na minimálně 100 záznamů

- Frekvenční rozsah minimálně 0,05 Hz až 250 Hz

- Automatické ukládání záznamů

- Maximální doba nabíjení 7 hodin

- Integrovaná plnohodnotná česká klávesnice s funkčními klávesami/tlačítky, nebo dotyková obrazovka

- Menu, komunikace a ovládání v českém jazyce (háčky čárky)

- Automatický i manuální režim snímání

- Software algoritmy pro interpretaci EKG

- Funkce pro náhled všech 12 křivek současně před tiskem

- Integrovaná tiskárna

- Tisk na termoaktivní skládaný papír, formát papíru A4

- Na vytištěném protokolu údaje pacienta, datum, čas, pracoviště

- Volitelná rychlost posunu v tiskárně minimálně 25 mm/s a 50 mm/s (± 5 %)

- Nastavení různých formátů tisku

- Detekce kardiostimulátoru

- Ochrana proti defibrilaci

- Detekce připojení nebo odpojení elektrod

- Provoz přístroje na 230 V/50 Hz a na baterii

- Baterie  při plném nabití musí umožnit provoz minimálně na 2 hodiny

- Konektivita USB

- Konektivita LAN (RJ45 kategorie 5 nebo 6)

- Konektivita WiFi (modul součástí přístroje včetně SW s podporou běžných WiFi sítí)

- Musí umožnit zadávání pacientských dat pomocí čtečky čárových kódů

- Export dat minimálně v DICOM formátu za účelem archivace EKG záznamů. Pokud samotný EKG přístroj export dat v DICOM formátu nepodporuje, je možné nabídnout řešení, které bude disponovat zařízením pro konverzi dat do DICOM formátu.

- Komunikace EKG přístroje a nemocničního informačního systému FONS Enterprise

- EKG přístroj musí umět přijmout žádanku z nemocničního informačního systému FONS Enterprise

- K EKG přístroji musí být k dispozici příslušenství a spotřební materiál pro všechny věkové skupiny

- V každé realizované objednávce bude zadavatelem upřesněno, pro jakou věkovou skupinu bude dodáno veškeré příslušenství a spotřební materiál, který je uveden níže:

  - EKG kabel s končetinovými (4 kusy) a hrudními elektrodami (6 kusů), znovupoužitelné elektrody

  - Originální EKG papír, velikost A4, skládaný

  - Napájecí kabel

  - Nabíjecí baterie

  - Vozík pojízdný na 4 kolečkách pro převoz EKG, minimálně 2 brzditelná

  - Čtečka čárových kódů

  - Další příslušenství a spotřební materiál nutný k uvedení do provozu a ke splnění účelu použití

Další a zvláštní požadavky:

Požadavky na připojení do datové sítě Krajské zdravotní, a.s.

- https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty/

Dezinfekční program Krajské zdravotní, a.s.

- viz příloha

Uchazeč splňuje ANO/NE 						podpis