EKG přístroj vyšší třídy

Obecná část:

Krajská zdravotní, a. s. (dále „zadavatel“) je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji, kde aktuálně provozuje 7 nemocnic, včetně center vysoce specializované péče. Strategickým záměrem zadavatele je mj. unifikace zdravotnické techniky napříč nemocnicemi s cílem usnadnění mobility personálu, zjednodušení správy zdravotnické techniky a logistiky spotřebního zdravotnického materiálu.

EKG přístroje představují důležitou zdravotnickou technologii nejen v oblasti interního lékařství. Cílem tohoto výběrového řízení je výběr dodavatele, který zajistí průběžné dodávky požadovaných EKG přístrojů na základě objednávek, a to pro všechna potřebná oddělení nemocnic Krajské zdravotní, a.s.

Pro požadavky této zadávací dokumentace platí, že zadavatel požaduje kompletní dodávku umožňující využití požadovaných parametrů/technologií, bez nutnosti pořízení dalších rozšíření.

V případě pochybností si zadavatel vyhrazuje právo požadovat fyzické předvedení požadovaných vlastností výrobku na vybraném pracovišti zadavatele ve lhůtě stanovené zadavatelem ve výzvě.

Zadavatel dále požaduje, aby veškeré povrchy nabízených přístrojů včetně příslušenství bylo možné povrchově dezinfikovat prostředky uvedenými v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.s. – viz příloha Zadávací dokumentace.

Seznam požadovaných položek:

- EKG přístroj vyšší třídy

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

EKG přístroj vyšší třídy

- 12 svodový elektrokardiograf

- Použití pro novorozence, děti a dospělé

- Barevný dotykový displej o velikosti minimálně 8,5“ ovládatelný i s rukavicemi

- Zobrazení všech svodů najednou s rozlišením minimálně 640x480

- Interní paměť na minimálně 300 záznamů

- Frekvenční rozsah 0,05 Hz až 300 Hz

- Automatické ukládání záznamů

- Maximální doba nabíjení 7 hodin

- Integrovaná plnohodnotná česká klávesnice s funkčními klávesami/tlačítky

- Menu, komunikace a ovládání v českém jazyce (háčky čárky)

- Automatický i manuální režim snímání

- Software s pokročilými algoritmy pro interpretaci EKG, analýzu arytmií a stenokardií

- Musí umožnit natočení záznamu dlouhého minimálně 1 minutu pro detekci arytmií

- Funkce pro náhled všech 12 křivek současně před tiskem

- Integrovaná tiskárna

- Tisk na termoaktivní skládaný papír, formát papíru A4

- Na vytištěném protokolu údaje pacienta, datum, čas, pracoviště

- Volitelná rychlost posunu v tiskárně minimálně 25 mm/s a 50 mm/s (± 5 %)

- Nastavení různých formátů tisku

- Musí být vybaven indikátorem, který zobrazuje kvalitu snímaného signálu

- Detekce kardiostimulátoru

- Ochrana proti defibrilaci

- Detekce připojení nebo odpojení elektrod

- Provoz přístroje na 230 V/50 Hz a na baterii

- Baterie  při plném nabití musí umožnit provoz minimálně na 3 hodiny

- Konektivita USB

- Konektivita LAN (RJ45 kategorie 5 nebo 6)

- Konektivita WiFi (modul součástí přístroje včetně SW s podporou běžných WiFi sítí)

- Musí umožnit zadávání pacientských dat pomocí čtečky čárových kódů

- Plná použitelnost a komunikace s kardiologickým systémem MUSE (GE HealthCare):

  - Export dat z EKG přístroje do systému MUSE v datové podobě pro další zpracování, rozměřování a analýzu

  - Komunikace EKG přístroje a nemocničního informačního systému FONS Enterprise

  - Přijímání žádanek z nemocničního informačního systému FONS Enterprise

  - Přenos dat z EKG přístroje do systému MUSE a naopak musí být umožněn bez přidání jakéhokoliv mezičlánku (například v podobě serveru či jiného zařízení, které může provádět konverzi dat)

- K EKG přístroji musí být k dispozici příslušenství a spotřební materiál pro všechny věkové skupiny

- V každé realizované objednávce bude zadavatelem upřesněno, pro jakou věkovou skupinu bude dodáno veškeré příslušenství a spotřební materiál, který je uveden níže:

  - EKG kabel s končetinovými (4 kusy) a hrudními elektrodami (6 kusů), znovupoužitelné elektrody

  - Originální EKG papír, velikost A4, skládaný

  - Napájecí kabel

  - Nabíjecí baterie

  - Vozík pojízdný na 4 kolečkách pro převoz EKG, minimálně 2 brzditelná

  - Čtečka čárových kódů

  - Další příslušenství a spotřební materiál nutný k uvedení do provozu a ke splnění účelu použití

Další a zvláštní požadavky:

Požadavky na připojení do datové sítě Krajské zdravotní, a.s.

- https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty/

Dezinfekční program Krajské zdravotní, a.s.

- viz příloha

Uchazeč splňuje ANO/NE						podpis