# Technická specifikace – Operační mikroskop

- Uzavřený a kompaktní design s plně integrovanými kabely a světlovodiči

- Apochromatická optika celého systému

- Optická hlava plně naklonitelná a pohyblivá ve všech směrech vyhovující požadavkům ORL chirurgie

- Motorizovaný zoom min. 1:6 a fokus

- Binokulární zvětšení volitelné 10x nebo 12,5x

- Variabilní pracovní vzdálenosti s rozsahem minimálně 215 mm

  - Nejkratší pracovní vzdálenost nesmí být méně jak 200 mm

- Ovládání z nastavitelných multifunkčních ergonomických držadel, symetrických, nad dolní hranou mikroskopu, s programovatelnými tlačítky pro jednotlivé funkce a ovládáním všech základních funkcí mikroskopu (fokus, zoom)

- Naklápěcí binokulární tubus pro operatéra v rozsahu 0-180 stupňů s centrálním nastavením PD, širokoúhlé okuláry i pro práci v brýlích, možnost ametropické korekce

- Xenonové osvětlení min. 180 W (rovnocenný xenonový zdroj světla pro hlavní i záložní osvětlení), zobrazení doby životnosti aktuálně používané lampy

- 1CCD HD videokamera

- Výstup videosignálu (HDMI nebo DisplayPort nebo SDI) pro připojení externího min. HD přehledového monitoru

- Výstup videosignálu (HDMI nebo DisplayPort nebo SDI) pro připojení externího záznamového zařízení

- Motorizované vyvažování hlavy mikroskopu

- Individuální nastavení systému pro jednotlivé operatéry a postupy

- Stabilní zabrzditelný pojízdný stojan mikroskopu (kolečka pro snadnou manipulaci ve všech směrech) s mechanickými brzdami všech os pohybu mikroskopu a stativu

- Možnost doplnění o stereoasistenta s přímým binokulárním tubusem