Příloha č. 2 - Technická specifikace

Endoskopické vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. – Centrum digestivní endoskopie

Popis: Soubor kompletního endoskopického vybavení, které vzájemnou technologickou návazností komponent a funkčně sloučených celků, musí sloužit k provádění diagnosticko-terapeutických výkonů v gastroenterologii.

Seznam požadovaných položek:

Videoendoskopická sestava EUS/ERCP sál – 1 ks (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem)

- 1 ks	 Videoprocesor

- 1 ks	 Zdroj světla

- 1 ks	 Plochý monitor

- 1 ks	 Ultrazvukový diagnostický systém

- 1 ks	 Oplachová pumpa

Flexibilní endoskopy EUS/ERCP sál (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem)

- 1 ks	 Radiální ultrazvukový gastroskop

- 2 ks	 Lineární ultrazvukový gastroskop

- 3 ks	 Videoduodenoskop

Videoendoskopická sestava gastroskopický sál – 1 ks (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem)

- 1 ks	 Videoprocesor

- 1 ks	 Zdroj světla

- 1 ks	 Plochý monitor

- 1 ks	Elektrokoagulace s argon plasma jednotkou

- 1 ks	 Oplachová pumpa

Flexibilní endoskopy gastroskopický sál (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem)

- 1 ks	 Spirální enteroskop

Videoendoskopická sestava kolonoskopický sál – 1 ks (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem)

- 1 ks	 Videoprocesor

- 1 ks	 Zdroj světla

- 1 ks	 Plochý monitor

- 1 ks	Elektrokoagulace

- 1 ks	 Oplachová pumpa

Flexibilní endoskopy kolonoskopický sál (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem)

- 4 ks	 Videokolonoskop

Videoendoskopická sestava terapeutický sál – 1 ks (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem)

- 1 ks	 Videoprocesor

- 1 ks	 Zdroj světla

- 1 ks	 Plochý monitor

- 1 ks	 Umělá inteligence

- 1 ks	 Oplachová pumpa

Flexibilní endoskopy terapeutický sál (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem)

- 4 ks	 Videogastroskop

- 1 ks	 Terapeutický videogastroskop

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Nabídnuté endoskopické vybavení musí být plně funkční a medicínsky použitelné se stávajícími endoskopy GIF-H190, GIF-1TH190, GIF-H180J, CF-H190L, PCF-H190L, CF-H185L, CF-HQ190L, TJF-Q180V, videoprocesory CV-190 a světelnými zdroji CLV-190.

Obecné požadavky:

- Všechny požadované přístroje musí mít vzájemnou technologickou vazbu komponent ve funkčně sloučených celcích k provádění medicínských výkonů, pro něž jsou určeny.

- Všechny požadované přístroje musí být certifikovány jako zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů.

- Všechny zdravotnické přístroje musí být dezinfikovatelné a odolné vůči dezinfekcím používaným v rámci Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s.

- Všechny součásti dodávky dle této zadávací dokumentace musí splňovat podmínky pro připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s.:

Obecné požadavky na provedení a kvalitu ICT:

https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty/

Další a zvláštní požadavky:

Zajištění pozáručního servisu po uplynutí záruční doby na dobu 12 měsíců.

Videoprocesor

- Zpracování obrazu z flexibilních videoendoskopů v rozlišení minimálně 1920x1080

- Funkce pro úpravy a nastavení snímaného obrazu:

  - Automatické nastavení jasu či intenzity světla

  - Nastavení kontrastu

  - Vyvážení bílé barvy

  - Nastavení velikosti obrazu

  - Elektronické zvětšení obrazu

  - Ostření obrazu

  - Volby celkového barevného odstínu

  - Zvýraznění obrazu tzv. enhancement ve 2 módech (možnost aktivace obou módů ve třech stupních)

- Technologie úzkopásmového selektivního barevného zobrazení – technologie využívající spektrální absorpce světla hemoglobinem a generování barevně zkresleného obrazu vytvořeného filtrací obrazu zaměřené na blízké oblasti kolem hodnot vlnových délek 415 nm a 540 nm odpovídající oblastem spektra se špičkovou (významně vyšší než v blízkém okolí) absorpcí světla hemoglobinem ve viditelném spektru

- Videoprocesor musí umožňovat zobrazení s využitím filtrovaného světla, kdy jsou k osvětlení pozorované oblasti využita zelená (520-585 nm), okrová (590-610 nm) a červená (620-640 nm) pásma vlnových délek. Poslední dvě vlnové délky pronikají hluboko do sliznice, což umožňuje vizualizaci hlubokých krevních cév. V případě akutního krvácení zvyšuje toto zobrazování kontrast mezi vysoce koncentrovanou a zředěnou krví, čímž jasně vizualizuje místo krvácení.

- Videoprocesor musí umožňovat postprocesingové zobrazení v bílém světle, kde dochází k vylepšení barvy, struktury a jasu. Cílem technologie je zvýšení detekce velmi drobných zánětů, plochých a zploštělých lézí.

- Videoprocesor musí umožňovat pozorování s extrémní hloubkou ostrosti díky nepřetržitému širokému ostření. Spolu s technologií duálního zaostření tak současně poskytuje vysoké zvětšení, které lze aktivovat stisknutím tlačítka. Světlo vstupující do objektivu endoskopu je pomocí optické technologie rozděleno do dvou samostatných paprsků s různými ohniskovými vzdálenostmi. Paprsky jsou pak promítnuty současně na obrazový snímač. Řídicí jednotka systému obrazy spojí a vytvoří jeden obraz s extrémně širokou hloubkou ostrosti.

- Funkce obraz v obraze

- potlačení odlesků v obraze - celoplošné/místní/kombinované

- Funkce zmrazení obrazu pro statické zobrazení určitého místa

- Paměť pro ukládání nastavení jednotky

- Ovládání jednotky pomocí klávesnice nebo na čelním panelu nebo možnost i přímo z endoskopu (neznamená kompletní na všech uvedených pozicích)

- Ukládání a export fotografií na externí paměťové médium

- Výstupy minimálně: 1x 12G-SDI, 1x 3G-SDI, 1x HD-SDI

Zdroj světla

- 5 LED technologie s vícero moduly různých vyzařovacích spekter

- zdroj světla může být součástí videoprocesoru

- Integrovaná vzduchová pumpa

- Vybavený pro podporu zobrazovacích metod:

  - úzkopásmové selektivní barevné zobrazení

  - zvýraznění prokrvených struktur

Plochý monitor

- Barevný LCD nebo LED monitor

- Úhlopříčka minimálně 31“

- Rozlišení obrazu minimálně 3840 x 2160

- jas min. 450 cd/m2

- Antireflexní úprava

- Certifikace MDE

- Pozorovací úhel ve všech směrech minimálně 170°

- Vstupy minimálně 2x  12G-SDI, 1x 3G-SDI, 1x DVI-D

- Umístění monitoru na vozíku na pohyblivém kloubovém rameni

- Zavěšení VESA/WVESA 100 mm

Ultrazvukový diagnostický systém

- Ultrazvukový diagnostický systém vhodný pro běžná i specializovaná gastroenterologická vyšetření

- Kompatibilita s technologií 4G CMUT

- Kompatibilita s endosonografickými videogastroskopy Olympus GF-UE160-AL5, GF-UCT180 a GF-UE190

- Konvexní monokrystalové sondy

- Integrovaný Data Management System

- 100 programovatelných předvoleb pro uživatelské aplikace

- Zobrazovací LCD monitor (min. 22“) s nastavitelnou výškou

- Výškově nastavitelný ovládací panel s alfanumerickou klávesnicí

- Barevný doplňkový dotykový ovládací panel

- Pracovní módy: B-mód, M-mód, ColorFlow, PowerFlow, eFlow, Dual Gate Doppler

- Napájení přístroje: 230 V stř., 50 Hz

- Mobilní provedení

Oplachová pumpa

- Pro provádění oplachu přes flexibilní endoskop

- Nejvyšší dosažitelný průtok roztoku přes kanál v endoskopu minimálně 190 ml/min.

- Regulovatelná rychlost průtoku

- Spínání oplachu z endoskopu i pomocí ovládacího pedálu

- Nádoba na vodu o objemu minimálně 2 l

- Příslušenství a základní spotřební materiál v počtu minimálně:

  - 30 ks - hadicových setů

Elektrokoagulace

- Elektrochirurgický generátor řízený mikroprocesorem pro výkony gastroenterologii

- Režimy monopolární i bipolární koagulace a řezu se sadami nejrůznějších módů zejména pro použití v gastroenterologii

- Pro výkony s flexibilními nástroji skrze endoskopické přístroje

- Možnost rozšíření o modul umožňující argon plasma koagulaci

- Aktivní systém kontinuálního monitoringu zapnutého přístroje pro permanentní kontrolu bezpečnostních a výkonových systémů generátoru pro vyšší bezpečnost pacienta

- Aktivní systém automatického řízení dodávané vysokofrekvenční energie a homogenity elektrického oblouku zajišťující eliminaci jiskření respektive bezkontaktního koagulování u módů a nástrojů jenž k tomu nejsou určeny

- Monopolární módy označovány jako:

  - Čistý řezací

  - Smíšený řez/koagulace

  - Jemná koagulace

  - Silná koagulace

  - Sprejová (povrchová) koagulace

- Bipolární módy označovány jako:

  - Bipolární řez

  - Bipolární koagulace

- Nejvyšší dosažitelný/aplikovatelný výstupní výkon maximálně 120 W:

- Nastavování úrovní síly/efektu/výkonu pracovních (aplikačních) módů minimálně ve 3 úrovních vyjma smíšeného pro řez/koagulaci

- Výstupní konektory pro připojení minimálně 2 pracovních nástrojů současně

  - Požadovaná konfigurace výstupních konektorů – 1x mono a 1x bi

- Aktivní systém kontinuálního monitoringu kvality spoje neutrální elektrody s pacientem s kontrolou vodivosti přechodu kůže-elektroda a zamezení aplikace vysokofrekvenční energie v případě rizika nedostatečného rozložení energie na plochu neutrální elektrody jako systém eliminace vzniku popálenin pacienta průchodem velké energie přes malou plochu (průřez) na přechodu vnitřního (přístrojového) a vnějšího (pacientského) elektrického okruhu čili vzniku koagulace na nepracovní části elektrického okruhu

- Systém využívající jednorázové neutrální elektrody

- Zobrazování a ovládání nastavení přístroje prostřednictvím dotykového barevného displeje

- Vizuální a akustická alarmová oznámení

- Nastavitelná hlasitost akustických signálů

- Zobrazované texty a popisky v českém jazyce

- Příslušenství a základní spotřební materiál v počtu minimálně:

  - 1 ks – bezdrátový dvoupedálový nožní ovladač pro spouštění bipolárních i monopolárních režimů řezu a koagulace

  - 15 ks - jednorázových neutrálních elektrod

Argon plasma jednotka

- Agron plasma koagulační jednotka pro endoskopickou chirurgii. Použitelná pro endoskopické/ bronchoskopické přístroje. Kompatibilita s poptávanou vysokofrekvenční elektrochirurgickým generátorem.

- 4 základní Argon plasma koagulační módy s nastavitelnými efekty intenzity

- Ovládání nožním bezdrátovým pedálem

- Dotykový ovládací displej

- Příslušenství - transportní vozík

Umělá inteligence

- Počítačem asistovaná technologie využívající umělou inteligenci, která napomáhá k detekci lézí při kolonoskopii

- Plná kompatibilita s videoprocesorem a videokolonoskopy dodanými v rámci této zakázky

- detekce lézí v reálném čase bez zpoždění endoskopického obrazu

- 2 módy grafického zobrazení

- Zařízení musí mít možnost ukládání na USB flash disk.

- Vstup: minimálně 1x SDI

- Výstup: minimálně 1x SDI

Radiální ultrazvukový gastroskop

- Přístroj určený pro diagnostické výkony EUS. Požadována plná kompatibilita s poptávaným ultrazvukovým diagnostickým systémem s možností provádění FNA a dalších terapeutických zákroků

- Možnost ovládání základních funkcí z těla endoskopu.

- Optický systém:

  - zorné pole – minimálně 100°

  - směr pohledu – požadován 50° šikmý pohled

  - hloubka pole – minimálně 3 – 100 mm

- Zaváděcí tubus:

  - zevní průměr distálního konce – max. 13,4 mm

  - zevní průměr tubusu – max. 10,9 mm

  - pracovní délka – min. 1250 mm

  - celková délka – max. 1563 mm

- Pracovní kanál – vnitřní průměr – min. 2,2 mm

- Ohybová část – minimální rozsah angulace:

  - nahoru 130°

  - dolů 90°

  - doprava 90°

  - doleva 90°

- Součástí je propojovací kabel k připojení ultrazvukového diagnostického systému

- Požadované ultrazvukové funkce:

  - režim zobrazení – B mód, Flow mód, ColourPower mód, H-Flow mód, PW mód

  - metoda snímání – elektronická radiální

  - frekvence –  5/6/7,5/10 a 12 MHz

  - rozsah snímání – min. 360°

Lineární ultrazvukový gastroskop

- Přístroj určený pro diagnostické výkony EUS. Požadována plná kompatibilita s poptávaným ultrazvukovým diagnostickým systémem s možností provádění FNA a dalších terapeutických zákroků; možnost ovládání základních funkcí z těla endoskopu.

- Optický systém:

  - zorné pole – min. 100°

  - směr pohledu – min. 55° šikmý pohled

  - minimální pozorovací vzdálenost – 6 mm

  - hloubka pole – min. 3 – 100 mm

- Zaváděcí tubus:

  - zevní průměr distálního konce – max. 14,6 mm

  - zevní průměr tubusu – max. 12,6 mm

  - pracovní délka – min. 1250 mm

  - celková délka – max. 1575 mm

- Pracovní kanál – vnitřní průměr – min. 3,7 mm

- Ohybová část – minimální rozsah angulace:

  - nahoru 130°

  - dolů 90°

  - doprava 90°

  - doleva 90°

- Součástí je propojovací kabel k připojení ultrazvukového diagnostického systému

- Požadované ultrazvukové funkce:

  - režim zobrazení – B, M, D mód, Flow mód, PowerFlow mód

  - metoda snímání – elektronická lineární

  - frekvence –  5/6/7,5/10 a 12 MHz

  - rozsah snímání – min. 180°

Terapeutický videoduodenoskop

- Vhodný pro terapeutické výkony, jako jsou různé drenáže, litotrypse žlučových kamenů a jiné

- Vybaven systémem pro fixaci vodícího drátu instrumentária tzv. „V“ drážkou v můstku sloužící pro přesné zavádění všech terapeutických nástrojů po vodícím drátě.

  - Drážka musí umožňovat fixaci vodícího drátu 0,035" ve středu drážky a vodícího drátu 0,025" ve středu drážky nebo stranou Albaranova můstku a to vždy v úhlu 90° 
k ose videoduodenoskopu (tzv. "Dual lock" V system)

- Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení

- Podpora zobrazení zvýraznění prokrvených struktur

- Účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy

- Optický systém:

  - zorné pole minimálně 100°

  - směr pohledu 15° šikmý pohled

  - hloubka ostrosti minimálně 5 – 60 mm

- Zaváděcí tubus:

  - zevní průměr distálního konce maximálně 13,5 mm

  - zevní průměr tubusu maximálně 11,3 mm

  - pracovní délka minimálně 1240 mm

  - celková délka maximálně 1560 mm

- Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 4,2 mm

- Ohybová část – rozsah angulace:

  - nahoru minimálně 120°

  - dolů minimálně 90°

  - doprava minimálně 110°

  - doleva minimálně 90°

Rotační enteroskop

- Enteroskop umožňující provádět vysoce specifická a přesnější vyšetření tenkého střeva

- Zobrazovací systém – barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV

- Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení

- Podpora zobrazení zvýraznění prokrvených struktur

- Účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy

- Optický systém:

  - zorné pole minimálně 140°

  - směr pohledu přímý pohled

  - hloubka ostrosti minimálně 2 – 100 mm

- Zaváděcí tubus:

  - zevní průměr distálního konce maximálně 11,3 mm

  - zevní průměr tubusu maximálně 13 mm

  - pracovní délka minimálně 1680 mm

  - celková délka maximálně 2035 mm

- Jednorázová spirála:

  - zevní průměr maximálně 19 mm

  - zevní průměr včetně spirály maximálně 32 mm

- Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,2 mm

- Ohybová část – rozsah angulace:

  - nahoru minimálně 180°

  - dolů minimálně 180°

  - doprava minimálně 160°

  - doleva minimálně 160°

- S přídavným oplachovým kanálem

- Příslušenství: kontrolní jednotka pro motorické ovládání spirály, jednorázová spirála, náustek a lubrikační gel

Videokolonoskop

- Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod.

- Zobrazovací systém – barevný CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV

- Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení

- Podpora zobrazení zvýraznění prokrvených struktur

- Vysoce flexibilní úsek v distální části tubusu umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva

- Systém nastavení tuhosti zavádějícího tubusu ve 3 stupních pro snadnější průchodnost

- Účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy

- Funkce umožňující volbu zaostřovací vzdálenosti – ve dvou polohách a to aktivováním tlačítka endoskopu, spolu s možností zvětšení endoskopického obrazu pro spolehlivější diagnostiku abnormalit sliznice

- Optický systém:

  - zorné pole minimálně 160°

  - směr pohledu přímý pohled

  - hloubka ostrosti 	minimálně 1,5 – 5,5 mm (blízký mód)

minimálně 3 – 100 mm (normální mód)

- Zaváděcí tubus:

  - zevní průměr distálního konce maximálně 13,2 mm

  - zevní průměr tubusu maximálně 12,8 mm

  - pracovní délka minimálně 1680 mm

  - celková délka maximálně 2005 mm

- Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,7 mm

- Ohybová část – rozsah angulace:

  - nahoru minimálně 180°

  - dolů minimálně 180°

  - doprava minimálně 160°

  - doleva minimálně 160°

- S přídavným oplachovým kanálem

Videogastroskop

- Pro diagnostiku a terapii je vybaven přídavným oplachovým kanálem pro použití v horní části GIT pro oplach sliznice, zvláště při EMR a krvácení varixů

- Zobrazovací systém – barevný CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV

- Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení

- Podpora zobrazení zvýraznění prokrvených struktur

- funkce umožňující volbu zaostřovací vzdálenosti – ve dvou polohách a to aktivováním tlačítka endoskopu, spolu s možností zvětšení endoskopického obrazu pro spolehlivější diagnostiku abnormalit sliznice

- Optický systém:

  - zorné pole minimálně 140°

  - směr pohledu přímý pohled

  - hloubka ostrosti 	minimálně 1,5 – 5,5 mm (blízký mód)

minimálně 3 – 100 mm (normální mód)

- Zaváděcí tubus:

  - zevní průměr distálního konce maximálně 9,9 mm

  - zevní průměr tubusu maximálně 9,6 mm

  - pracovní délka minimálně 1030 mm

  - celková délka maximálně 1350 mm

- Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,8 mm

- Ohybová část – rozsah angulace:

  - nahoru minimálně 210°

  - dolů minimálně 90°

  - doprava minimálně 100°

  - doleva minimálně 100°

- S přídavným oplachovým kanálem

Terapeutický videogastroskop

- Pro diagnostiku a terapii je vybaven přídavným oplachovým kanálem pro použití v horní části GIT pro oplach sliznice, zvláště při EMR a krvácení varixů

- Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení

- Podpora zobrazení zvýraznění prokrvených struktur

- Zobrazovací systém – barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV

- Optický systém:

  - zorné pole minimálně 140°

  - směr pohledu přímý pohled

  - hloubka ostrosti minimálně 2,0 – 100,0 mm

- Zaváděcí tubus:

  - zevní průměr distálního konce maximálně 10 mm

  - zevní průměr tubusu maximálně 11 mm

  - pracovní délka minimálně 1030 mm

- Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,7 mm

- Ohybová část – rozsah angulace:

  - nahoru minimálně 210°

  - dolů minimálně 90°

  - doprava minimálně 100°

  - doleva minimálně 100°

- S přídavným oplachovým kanálem