Centrifugy pro Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. II.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Centrifuga chlazená

- 8 ks	Centrifuga nechlazená

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Centrifuga chlazená

- Maximální otáčky alespoň 15 000 ot./min

- Maximální relativní centrifugační síla centrifugy (RCF) alespoň 23 500x g

- Chlazení v rozsahu -20 až +40 °C

- Průběžné chlazení vzorku při neotevřené centrifuze

- Musí umožnit rychlé předchlazení s možností předem naprogramovat čas a teplotu

- Automatické zamykání a odemykání víka

- Bezúdržbový indukční motor

- Automatické rozpoznání rotoru a nerovnováhy rotoru

- 3 snadno vyměnitelné rotory:

  - 1 x rotor s fixním úhlem s víkem pro minimálně 24 zkumavek o objemu 2 ml

  - 1x výkyvný rotor na mikrotitrační destičky

  - 1x výkyvný rotor pro objemy 10-50 ml

- Adaptéry pro zkumavky 15 ml a 50 ml

- Mikroprocesorové řízení, přehledný displej

- Minimálně 9 rychlostí rozběhu a brzdění

- Paměť pro minimálně 80 programů

- Nastavení času centrifugace minimálně do 99 minut s přesností na sekundy

- Automatický přepočet otáček na odstředivou sílu (g)

Centrifuga nechlazená

- Maximální otáčky alespoň 15 000 ot./min

- Maximální relativní centrifugační síla centrifugy (RCF) alespoň 23 500x g

- Automatické zamykání a odemykání víka

- Bezúdržbový indukční motor

- Mikroprocesorové řízení, přehledný displej

- Minimálně 9 rychlostí rozběhu a brzdění

- Paměť pro minimálně 6 programů

- Nastavení času centrifugace minimálně do 99 minut s přesností na sekundy

- Automatický přepočet otáček na odstředivou sílu (g)

- Součástí dodávky každé centrifugy je/jsou:

  - Čtyřmístný výkyvný rotor umožňující centrifugaci s RCF alespoň 3000x g a RPM nejméně 4 000/min

  - Adaptéry pro minimálně 20 zkumavek á 7 ml (Vaccutainer) a pro mikrozkumavky á 1,5 ml

  - Výkyvný rotor umožňující centrifugaci mikrotitračních destiček s RMP nejméně 4000/min