Plazmový sterilizátor

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Plazmový sterilizátor pro oddělení centrální sterilizace Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Plazmový sterilizátor

  - prokládací dvoudvéřový plazmový sterilizátor s možností využívat jako jednodvéřový

  - shoda s ČSN EN 14937 v platném znění s možností nabídnutí rovnocenného řešení

  - sterilizátor provede sterilizaci na hladině bezpečné sterility 10-6 SAL dle platné legislativy České republiky a vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

  - sterilizátor je vybaven nezávislým monitorovacím systémem – měření kritických hodnot sterilizace – tlak, teplota, výkon plazmatu ve sterilizační komoře

  - součástí nabídky je softwarový komunikační systém pro dokumentaci sterilizačních procesů, tisk protokolů

  - sterilizátor ukládá protokoly o provedených cyklech ve formě pdf a datových souborů na síťové úložiště pro další zpracování

  - USB vstup pro stahování a odesílání údajů např. o sterilizačním cyklu

  - délka standardního cyklu maximálně 50 min.

  - sterilizační teplota maximálně 56°C

  - vybaven krátkým cyklem na balené nástroje bez dutin, maximální délka cyklu 29 min

  - přerušení procesu chybou pro vlhkost ve vsázce před napuštěním sterilizačního media

  - vybaven systémem rozpoznání reziduální vlhkosti a včasného přerušení cyklu bez zbytečného vypotřebování sterilizačního media

  - akustické či světelné oznámení ukončeného vyhovujícího sterilizačního cyklu

  - akustické oznámení nevyhovujícího sterilizačního cyklu (jiný než vyhovující)

  - bez rizika ulpívání reziduí

  - po sterilizaci bez reziduí H2O2 na sterilizovaných zdravotnických prostředcích a sterilizačních obalech tzn. ihned k použití

  - vhodný pro sterilizaci chirurgických nástrojů

  - vhodný pro sterilizaci jednokanálových flexibilních endoskopů

  - generování plazmatu přímo ve sterilizační komoře

  - objem sterilizační komory minimálně 140 l

  - minimální rozměr sterilizační komory 400 x 500 x 700 mm (v x š x h) – musí být umožněno vsázky 3D optiky v kleci bez obalu o délce 640 mm

  - vyjímatelná police pro možnost vkládání velkoobjemových zdravotnických prostředků

  - dotykový displej s českým menu

  - zasouvací dveře komory – prostorově nenáročné

  - nožní pedál pro ovládání dveří

  - vybavení čtečkou čárových kódů

  - sterilizační médium peroxid vodíku - balen v bezpečnostním balení s identifikátorem upozorňujícím na porušení obalu a úniku peroxidu vodíku z uzavřeného balení

  - jednoduchá manipulace při výměnách balení peroxidu vodíku bez rizika poleptání obsluhy, uzavřený systém – jednorázové kazety pro více cyklů

  - skladování balení sterilizačního média při pokojové teplotě

  - automatická kontrola šarže a expirace balení sterilizačního media před vkládáním balení do přístroje

  - rychlé, on-line testování BIO indikátory s rychlým vyhodnocením do 30 min

  - servisní přístup ke stroji bez nutnosti vysunutí ze zabudovaného a zaplášťovaného prostoru

  - součástí dodávky je nerezové oplechování

  - součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu