REACT-EU 98, 99 – Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s., II. - Část 1. - Technická specifikace

Ultrazvukový přístroj pro Ortopedické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – 1 ks

Minimální technické parametry

- digitální ultrazvukový přístroj s dynamikou systému – min. 250 dB

- širokopásmový beamformer s nastavením rozsahu snímané frekvence minimálně 1 – 16 MHz umožňující připojení širokopásmových sond

- plochý barevný LCD monitor – min. 21,5“ úhlopříčka s poměrem stran 16:9, FullHD, nastavitelný vertikálně i horizontálně

- nastavení ovládacího panelu ve vertikálním směru (zvýšení, snížení)

- minim. 3 vstupy pro UZ sondy s možností rozšíření pro 4 UZ sondy

- výsuvná mechanická  QWERTY klávesnice umístěná pod ovládacím panelem

- tlačítkový ovládací panel

- ovládaní pomocí trackballu nikoliv touchpadu

- velkokapacitní vnitřní paměť (min. 1000 vyš.), minimálně 2 USB porty na ovládacím panelu, snadno dostupné pro obsluhu (na ovládacím panelu)

- mobilní přístroj (nikoliv přenosný ani přenosný s přídavným podvozkem) s váhou do max. 55kg

- pomocný dotykový displej o velikosti min. 10“

- digitální TGC (ne klasické mechanické jezdce) s pamětí pro uživatelská nastavení

- uživatelská nastavení pro každou sondu, včetně rychlého přepínání

- možnost rozšíření o integrovanou baterii s provozem min. 25min

Požadovaná zobrazení:

- B-mód - zobrazení amplitud odražených signálů jasovou škálou

- M-mód vč. anatomického M-módu

- pulsní Doppler (PW) (steering 0-20° - optimálně pomocí tlačítka krajní polohy tj. -20/0/+20° s další úpravou nastavení úhlu pomocí  pomocí otočného tlačítka, ne opakovaným stlačováním tlačítka), korekce dopplerovského úhlového zkreslení

- barevně kódovaný Doppler (CFM) vč. energetického módu (power Doppler, CPD)

- duplexní zobrazení B-mód + barevný Doppler nebo B-mód + pulsní Doppler

- triplexní zobrazení B-mód + pulsní Doppler + barevný Doppler

- trapezoidní zobrazení u lineární sondy – rozšíření úhlu zobrazení s možností měření rozměrů

- Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM

- zobrazení na základní frekvenci ve více stupních

- minim. na 3 frekvencích

- THI – harmonické zobrazení tkání

- dostatečné zesílení signálu a možnost jeho nastavení pro 2D i Dopplerovské zobrazení

- automatická optimalizace obrazu ve všech modech a dopplerovských zobrazeních

- optimalizace Dopplera (low, high)

- zvětšování a zmenšování hloubky (hloubka v rozsahu minim. 1-35cm), fokusace, zoom obrazu, posun dopplerovské křivky

- měření v živém i ve zmrazeném obraze (minim. 6 měření v jednom obraze)

- automatické zvětšení okolí kurzoru při měření mimo zobrazovanou výseč

- automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI, HR

- měření a kalkulace v radiodiagnostice

- vícestupňové kompaundní zobrazení dostupné na lineární i konvexní sondě, musí aktivní také při  barevném dopplerovském módu

- anatomický M-mód

- HPRF

- systém odrušení speklí nastavitelný v několika krocích (ne jen on/off)

- obrazová frekvence alespoň 1000 obr/sec

SW výbava:

- SW zvýraznění jehly

- Možnost rozšíření o panoramatické zobrazení

- nožní spínač součástí dodávky

- Možnost rozšířit o ohřívač gelu

- Archivace a komunikace

- Komunikace s PACS a NIS zadavatele, pomocí DICOM 3.0

- Vlastní databáze pacientských a obrazových dat:

- Velikost min. 500 GB

- záznam videosmyčky ve všech modech s uložením do vlastní databáze

- export, import, zálohování a vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu a parametrů vyšetření

- volba exportního obrazového formátu – běžné PC formáty na CD/DVD a USB flash mediích (DICOM, TIFF, BMP, JPG, AVI)

Požadované ultrazvukové sondy:

- lineární sonda minimálně 5-12MHz, min. 50mm

Ultrazvukový přístroj pro Ortopedickou kliniku Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – 1 ks

Minimální technické parametry

- digitální ultrazvukový přístroj s dynamikou systému – min. 250 dB

- širokopásmový beamformer s nastavením rozsahu snímané frekvence minimálně 1 – 16 MHz umožňující připojení širokopásmových sond

- plochý barevný LCD monitor – min. 21,5“ úhlopříčka s poměrem stran 16:9, FullHD, nastavitelný vertikálně i horizontálně

- nastavení ovládacího panelu ve vertikálním směru (zvýšení, snížení)

- minim. 3 vstupy pro UZ sondy s možností rozšíření pro 4 UZ sondy

- výsuvná mechanická  QWERTY klávesnice umístěná pod ovládacím panelem

- tlačítkový ovládací panel

- ovládaní pomocí trackballu nikoliv touchpadu

- velkokapacitní vnitřní paměť (min. 1000 vyš.), minimálně 2 USB porty na ovládacím panelu, snadno dostupné pro obsluhu (na ovládacím panelu)

- mobilní přístroj (nikoliv přenosný ani přenosný s přídavným podvozkem) s váhou do max. 55kg

- pomocný dotykový displej o velikosti min. 10“

- digitální TGC (ne klasické mechanické jezdce) s pamětí pro uživatelská nastavení

- uživatelská nastavení pro každou sondu, včetně rychlého přepínání

- možnost rozšíření o integrovanou baterii s provozem min. 25min

Požadovaná zobrazení:

- B-mód - zobrazení amplitud odražených signálů jasovou škálou

- M-mód vč. anatomického M-módu

- pulsní Doppler (PW) (steering 0-20° - optimálně pomocí tlačítka krajní polohy tj. -20/0/+20° s další úpravou nastavení úhlu pomocí  pomocí otočného tlačítka, ne opakovaným stlačováním tlačítka), korekce dopplerovského úhlového zkreslení

- barevně kódovaný Doppler (CFM) vč. energetického módu (power Doppler, CPD)

- duplexní zobrazení B-mód + barevný Doppler nebo B-mód + pulsní Doppler

- triplexní zobrazení B-mód + pulsní Doppler + barevný Doppler

- trapezoidní zobrazení u lineární sondy – rozšíření úhlu zobrazení s možností měření rozměrů

- Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM

- zobrazení na základní frekvenci ve více stupních

- minim. na 3 frekvencích

- THI – harmonické zobrazení tkání

- dostatečné zesílení signálu a možnost jeho nastavení pro 2D i Dopplerovské zobrazní

- automatická optimalizace obrazu ve všech modech a dopplerovských zobrazeních

- optimalizace Dopplera (low, high)

- zvětšování a zmenšování hloubky (hloubka v rozsahu minim. 1-35cm), fokusace, zoom obrazu, posun dopplerovské křivky

- měření v živém i ve zmrazeném obraze (minim. 6 měření v jednom obraze)

- automatické zvětšení okolí kurzoru při měření mimo zobrazovanou výseč

- automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI, HR

- měření a kalkulace v radiodiagnostice

- vícestupňové kompaundní zobrazení dostupné na lineární i konvexní sondě, musí aktivní také při  barevném dopplerovském módu

- anatomický M-mód

- HPRF

- systém odrušení speklí nastavitelný v několika krocích (ne jen on/off)

- obrazová frekvence alespoň 1000 obr/sec

SW výbava:

- SW zvýraznění jehly

- Možnost rozšíření o panoramatické zobrazení

- nožní spínač součástí dodávky

- Možnost rozšířit o ohřívač gelu

- Archivace a komunikace

- Komunikace s PACS a NIS zadavatele, pomocí DICOM 3.0

- Vlastní databáze pacientských a obrazových dat:

- Velikost min. 500 GB

- záznam videosmyčky ve všech modech s uložením do vlastní databáze

- export, import, zálohování a vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu a parametrů vyšetření

- volba exportního obrazového formátu – běžné PC formáty na CD/DVD a USB flash mediích (DICOM, TIFF, BMP, JPG, AVI)

Požadované ultrazvukové sondy:

- lineární sonda minimálně 5-12MHz, min. 50mm