REACT-EU 98, 99 – Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s., II. - Část 2 - Technická specifikace

Minimální technické parametry na Ultrazvukový přístroj:

- Ultrazvukový přístroj min. vyšší střední třídy

- Frekvenční rozsah přístroje min. 1,1 – 22 MHz

- Vysoce mobilní a přenositelný přístroj

- vhodný pro přesun mezi odděleními (konstrukčně vhodný pro zvládání lehkých otřesů při převozu po dlaždicové podlaze a pro zvládání nerovných povrchů – prahů, přejezdů ve výtahu apod.)

- přístroj na kolečkách s možností upevnění sond přímo na přístroji nebo přístroj na vozíku, který je opatřen poličkami nebo držáky sond pro bezpečný přesun přístroje

- Snadné vyjmutí ultrazvuku ze stojanu – pomocí rychloupínacího systému – ultrazvuk musí být vybaven transportním madlem pro snadné použití při přenosu

- Mobilní výškově nastavitelný vozík přímo určený pro daný typ ultrazvuku pro uchycení a převoz přístroje, včetně plochy a plastového koše pro odkládání materiálu

- Konektorové vstupy na těle přístroje pro současné připojení min. 3 vyšetřovacích sond

- Ovládání přístroje pomocí dotykové obrazovky, ne přes ovládací panel s tlačítky, pro snadnou dezinfekci přístroje

- Velikost obrazovky min. 15“

- Dezinfikovatelný ovládací panel

- Hmotnost UZ přístroje vč. baterie (bez vozíku)  max 8 kg z důvodu snadné přenositelnosti v případě potřeby

- Baterie umožňující náběh přístroje po převozu či při emergentních případech max. do 10 s

- Baterie umožňující provoz bez připojení do sítě po dobu min. 120 minut

- Indikátor napájení z elektrické sítě a stavu nabití baterie i při úplném vypnutí přístroje (nejen ve Stand -by režimu)

- Viditelný indikátor nabití baterie zobrazující zbývající čas skenování

- Možnost elektronického přepínání sond při provozu na baterii

- Funkce zvětšení diagnostického obrazu na celý monitor pro lepší přehlednost vyšetření

- Přepravní vozík součást nabídky

Architektura:

- Vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním signálu pro 2D zobrazení

- Technologie bezfokusačního zobrazení – automatická elektronická fokusace každého pixelu v celém rozsahu obrazu – bez nutnosti použití a nastavování bodu fokusace

Zobrazovací módy:

- Vysoce kvalitní 2D obraz i ve větších hloubkách

- Nastavení hloubky od min. 1 cm do min. 30 cm

- Duální zobrazení

- Panoramatické zobrazení

- Barevný a energetický doppler

- Pulsní (PW) doppler, HPRF PW

- Kontinuální (CW) doppler

- Duplexní a triplexní mód

- Širokopásmové zobrazení

- Tkáňový doppler (TDI)

- Plně automatický výpočet VTI (velocity time integral) a SV (stroke volume), po zadání velikosti LVOT (left ventricular outflow tract) dále automatický výpočet CO (cardiac output)

- Záznam trendu vývoje VTI (velocity time integral) automaticky do grafu

- Plně automatické měření a vyhodnocení kolapsibility dolní duté žíly (IVC – vena cava inferior) možné pro ventilovaného i neventilovaného pacienta)

- Plně automatické vyhodnocení počtu B-linií na plicní tkáni s možností záznamu vyšetření v jednotlivých sektorech hrudníku do uživatelem zvoleného protokolu měření

- Integrovaný standardizovaný eFAST protokol pro rychlé zhodnocení akutního stavu pacienta s možností záznamu vyšetření do přehledného protokolu

- Musí umožňovat budoucí rozšíření o funkci pro panoramatické zobrazení plic: software pro rychlou vizualizaci, který poskytuje dynamický panoramatický pohled na celou plíci. Funkce zobrazení plíce se aktivuje, když je sonda přiložena na tělo, zobrazení je deaktivováno na konci každého tažení, když je sonda zvednuta. Panoramatický pohled zobrazuje plíci v reálném čase a každý segment plic (přední, axilární, zadní) může být zobrazen samostatně nebo s ostatními segmenty současně

- Tkáňové harmonické zobrazení (THI), pulsní THI

- Barevný a anatomický M-Mode

- Prostorové skládání 2D obrazu (compound imaging)

- Automatická optimalizace obrazu a dopplerovských módů

- Zobrazení střední osy lineární sondy pro usnadnění navigace jehly při intervenčním zákroku

- Mód pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D obraze

- Zoom i zafreezovaného obrazu (HD/Pan zoom)

- Cine loop a postprocessing

- Aplikace a příslušná měření: adult cardiac, pediatric cardiac, vascular, abdominal, general imaging

Vlastní nastavení:

- Uložení nastavení, jako vlastního vyšetřovacího presetu

- Vytvoření několika různých nastavení pro každou sondu zvlášť

- Přenášení uložených presetů do jiných přístrojů stejného typu

Archivace/export:

- Integrovaný HDD o kapacitě minimálně 120 GB

- Interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledávání, ukládání obrázku a smyček do této pacientské databáze

- Strukturovaný report s výsledky měření – možnost preference jednotlivých naměřených hodnot

- DICOM rozhraní, možnost exportu dat v DICOM formátu

- DICOM modality worklist (požadavky na vyšetření z NIS)

- DICOM storage SCU (odeslání snímků do PACS – kompatibilita s MariePACS)

- Wi-Fi přenos dat – bezdrátové připojení k síti LAN – integrovaný Wi-Fi modul, nikoliv externí zařízení

- Export v PC formátu (min. JPG, AVI)

- USB

- Napojení na nemocniční informační systém

Sondy:

- konvexní multifrekvenční sonda, rozsah min. 1,4 – 5,5 MHz, min. 190 krystalů ve snímači

- sektorová multifrekvenční kardiologická sonda s technologií polarizovaných krystalů frekvenční rozsah min. 1,3 – 4,5 MHz, úhel zobrazení min. 120°

- lineární multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah min. 3,5 – 12,5 MHz, šířka aktivního pole max. 4 cm, min. 190 krystalů ve snímači, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, součástí sondy musí být min. 4 programovatelná tlačítka s možností přiřazení funkcí jednotlivým tlačítkům

- možnost připojení multifrekvenční kardiologické sondy s frekvenčním rozsahem min. 2 – 8 MHz a úhlem zobrazení min.115°

- bezdrátová duální sonda s integrovaným displejem, frekvenční rozsah
 min. 3,5 MHz - 10,0 MHz, min. 192 elementů, doppler – color, PW, PDI