REACT-EU 98, 99 – Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s., II. - Část 5 - Technická specifikace

Minimální technické parametry na Ultrazvukový přístroj:

- Plně digitální přístroj s výlučně digitálním formátováním UZ svazku.

- Přístroj s možností blokování (brždění) kol.

- Hmotnost do max. 100 kg, šířka přístroje do max. 60 cm.

- Konektory pro současné připojení min. 3 ultrazvukových sond.

- Frekvenční rozsah přístroje min. 1 – 18MHz.

- Výškově a stranově stavitelný min. 21“ digitální LCD monitor s FULL HD rozlišením min. 1920 x Výškově a stranově stavitelný ovládací panel s barevným podsvícením aktivních kláves.

- 1080 umístěný na pohyblivém rameni se třemi stupni volnosti.

- Pomocná barevná dotyková min. 12“ LCD obrazovka pro zjednodušení a urychlení ovládání, pro zobrazení nabídky funkcí a kalkulací s možností konfigurace nabídky dle požadavků uživatele.

- Vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu).

- Nastavení STC/TGC křivky grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce.

- Provoz přístroje z integrované vnitřní baterie.

- Měření v živém i zmrazeném obraze.

- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole v reálném i zamraženém režimu s možností horizontálního a vertikálního posunu.

- Jednotlačítková automatická dynamická optimalizace parametrů pro různé typy tkání a podmínek vyšetřovaného objektu v 2D zobrazení.

- Jednotlačítková automatická optimalizace dopplerovských parametrů.

- Paměťová smyčka pro uložení min. 10 000 snímků s možností manuálního a dynamického prohlížení s měnitelnou rychlostí, možnost zpětného měření   a vyhodnocení záznamu.

- Paměťová smyčka pro uložení dopplerovského záznamu v délce min. 180 sec.

- Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v ultrazvukové diagnostice.

- Programové vybavení pro kardiovaskulární aplikace včetně automatických výpočtů a kalkulací.

- Programové vybavení pro kardiovaskulární aplikace včetně automatických výpočtů a kalkulací.

- Automatické trasování dopplerovských křivek včetně automatického vyhodnocení parametrů PI, RI, S, D, S/D, apod.

- Automatické měření parametru IMT.

- Generování komplexního a přehledného vyšetřovacího protokolu s možností jeho dalšího zpracování na externím PC.

- Databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání podle jména pacienta, rodného čísla, diagnózy nebo typu vyšetření.

Zobrazovací módy:

- 2D zobrazení (B-mode) na základních frekvencích.

- 2D na harmonických frekvencích.

- Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách.

- Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách.

- M-mód, anatomický M-mód.

- PW pulzní doppler s možností oboustranného steeringu v rozsahu min. +/- 20st. na lineární sondě.

- HPRF pulzní doppler.

- CW kontinuální doppler.

- Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler).

- TDI – tkáňový doppler, PW-TDI.

- Rychlé simultánní duplexní (2D + PW) i živé triplexní zobrazení (2D + CFM + PW) v reálném čase na všech sondách.

- Twin View – simultánní duální zobrazení 2D a 2D + CFM v reálném čase.

Archivace a komunikace:

- Digitální termotiskárna pro vedení černobílé dokumentace.

- Min. 4 x USB výstup pro připojení externích paměťových zařízení typu Flash.

- Min. 500GB disk (HDD nebo SSD) pro archivaci statických snímků a obrazových sekvencí.

- Obrazový výstup pro napojení externího monitoru (např. D-DVI nebo HDMI).

- DICOM 3.0 pro kategorie: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist.

- Komunikace prostřednictvím LAN a WiFi.

- Napojení do PACS/RIS bude součástí dodávky přístroje.

- Síťový protokol TCP/IP.

Sondy:

- Sektorová multifrekvenční, širokopásmová sonda s technologií single crystal pro TTE kardiologická vyšetření v rozsahu min. 2 – 4 MHz.

- Lineární multifrekvenční, širokopásmová sonda pro vyšetření periferních cév. Celkový frekvenční rozsah sondy min. 3 - 9MHz.

- Bezdrátová duální sonda s integrovaným displejem, frekvenční rozsah min. 3,5 MHz - 10,0 MHz, min. 192 elementů, doppler – color, PW, PDI