REACT-EU 98, 99 – Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s., II. - Část 6 - Technická specifikace

Základní požadavky na přístroj

- připojení na elektrickou síť 230 V / 50 Hz

- monitor LED (nebo OLED) o velikosti úhlopříčky min. 23“

- plně digitální přístroj

- elektronicky nastavitelná poloha ovládacího panelu (ve všech směrech)

- real time 3D (4D) sondy

- plovoucí uživatelské rozhraní (ovládací panel) včetně min. 12” LCD

- automatická optimalizace obrazu

- více jak 4.700.000 kanálová technologie

- více jak 274 dB technologie

Požadované režimy zobrazení

- B-Mode, harmonické zobrazení

- barevný doppler - CFM, Power Doppler (CDE) - barevný výkonový (angiologický) doppler

- M-Mode, barevný M-Mód

- HD-Flow (barevný doppler s vylepšenou citlivostí a možností kvantifikace – zobrazením rychlostí v barevné škále)

- PW pulzní doppler, HPRF Doppler

- možnost elektronického náklonu 2D roviny na dodaných 3D/4D sondách

- CW doppler na abdominální sondě

- mapování extrémně pomalých toků - speciálně k tomu určené dopplerovské mapování (ne barevný nebo výkonový nebo směrový výkonový doppler)

- barevné dopplerovské mapování s 3D vizualizací toku - speciálně k tomu určené dopplerovské mapování (ne barevný nebo výkonový nebo směrový výkonový doppler)

- PW pulzní doppler, HPRF Doppler

Obecné požadavky

- vysoká interní paměť pro cine smyčku, interní harddisk, integrovaná CD/DVD vypalovací mechanika

- komplexní software, anotace, kompletní kalkulace (délky, plochy, obvodu, objemu, úhlu, dopplerovských indexů včetně automatického obkreslování dopplerovské křivky, atd.) a reporty pro porodnické a gynekologické aplikace

- čtyři aktivní porty pro připojení sond

- modul pro archivaci obrázků a správu pacientských dat

- uživatelem programovatelná přednastavení parametrů

- archivace hrubých dat, správa pacientských dat a archivace obrázků a smyček – systém musí archivovat všechna provedená vyšetření v digitálním formátu hrubých dat (s možností zachování obrazových parametrů, možností měření na uložených datech ve 2D a dopplerovských datech (křivek) včetně změny korekčního úhlu) a formátů JPG, AVI, WMV, BMP na harddisk a DVD/CD-RW, 2 USB porty.

- počítačová konektivita - možnost ukládat data na vzdálené počítače přes rozhraní ETHERNET 1GB/s

- USB port pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk, min. USB 3.0

Požadavky na SW vybavení

- SW pro zobrazení virtuálních rovin ze 3D nasnímaných data setů

- SW a hardware pro 3D/4D zobrazení

- STIC zobrazení - spatio-temporal imaging correlation, jako option (možnost případného rozšíření)

- software pro automatickou detekci hypoechogeních struktur (např. folikulů) ze 3D nasnímaných data setů

- software pro automatické zobrazení srdečních rovin z nasnímaného 3D obrazu získaných z akvizice STIC zobrazení

- Připojení k PACS, např. pomocí DICOM rozhraní. Plná DICOM 3 kompatibilita (DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist, …).

- plně automatické kalkulace biometrie plodu (AC, HC, BPD, FL) jak na 2D, tak i 3D sondách

- automatické, dynamické live (živé) nastavení optimalizace boxu pro 3D/4D zobrazení

- archivační databázový systém - archivační software pro digitální archivaci veškerých dat ve formátu raw data

Požadavky na ultrazvukové sondy

- multifrekvenční širokopásmová abdominální elektronická 2D/3D/4D konvexní sonda v min. rozsahu 2-6 MHz, úhel zobrazení > 90°

- multifrekvenční širokopásmová vaginální elektronická 3D/4D mikrokonvexní sonda v min. rozsahu 5-9 MHz, úhel zobrazení > 164°, včetně bioptického kovového sterilizovatelného kitu

- konvexní abdominální sonda, v min. rozsahu 1 - 5 MHz

- lineární sonda matrixová min. 1000 elementů, v min. rozsahu 4 - 13 MHz

- Bezdrátová duální sonda s integrovaným displejem, frekvenční rozsah min. 3,5 MHz - 10,0 MHz, min. 192 elementů, doppler – color, PW, PDI