Část 4 - Technická specifikace

Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní a.s. II

Minimální technické parametry na Ultrazvukový přístroj:

- maximálně mobilní ultrazvukový přístroj s jednoduchým ovládáním

- hlavní diagnostický monitor s úhlopříčkou min. 23“,

- umístění monitoru na všesměrovém rameni s možností jeho aretace

- pomocný ovládací panel s úhlopříčkou min. 10“, dotykový, dezinfikovatelný

- možnost duplikovat ultrazvukový obraz na pomocný dotykový ovládací panel nebo zrcadlit obraz na externí zobrazovač (bezdrátově přes Wifi nebo Bluetooth) a ovládat tak systém pomocí gest – při použití u sterilních intervenčních procedur

- dotyková alfanumerická klávesnice umístěná na dotykovém pomocném ovládacím panelu a zároveň klasická klávesnice zajíždějící do ovládacího panelu

- 4 aktivní konektory pro připojení sond

- SW a HW příprava pro kardiologické sondy

- podpora sond typu single crystal

- možnost připojení tužkových sond a EKG svodů

- frekvenční rozsah systému min.1 – 20 MHz

- stranově i výškově nastavitelný ovládací panel

- systém musí být velmi mobilní, váha přístroje max.70 kg

- celková šíře monitoru max. 57 cm; šíře konzole max. 50 cm

- integrovaná baterie pro možnost skenování bez připojení k elektrické síti a pro

„stand by“ režim

- nízká spotřeba systému, max.500 W

# Požadované zobrazovací módy:

- B-mode na základních frekvencích

- Harmonické zobrazení na všech sondách

- M-mode vč. barevného M-mode

- Barevné dopplerovské zobrazení (CFM)

- Výkonový (angio) Doppler

- směrový výkonový Doppler (direkcionální power Doppler - PDI)

- Zobrazení krevního toku (prokrvení) na bázi substrakce obrazu bez použití dopplerovských metod a kontrastních látek

- PW – spektrální Doppler včetně HPRF módu pro rychlé toky

# Požadovaná měření:

- kompletní softwarové vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v neurologii

- možnost měření jak v live, tak ve zmrazeném obraze

- možnost provedení min. 9 měření v jednom diagnostickém obraze

- možnost plně automatického nastavitelného měření parametrů dopplerovského spektra

# Další požadované funkce a vlastnosti systému:

- možnost automatické optimalizace 2D, TGC a Dopplera

- ZOOM – možnost prostého zvětšení obrazu (read & write; panzoom)

- ZOOM s vysokou citlivostí (high definition zoom)

- plná DICOM 3.0 konektivita vč. Worklistu

- možnost LAN/Wi-Fi připojení do PACS včetně licence za připojení k PACS

- možnost	nastavení	TGC	v min.8	úrovních,	umístěné	na	dotykovém dezinfikovatelném ovládacím panelu

- modul pro odrušení ultrazvukových speklí s možností nastavení úrovně v min.5-ti krocích v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem

- modul pro compaundní (úhlové) zobrazení s možností nastavení ve čtyřech úrovních

- v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem

- možnost nastavení úhlu sklonu (Steer) barevného dopplerovského zobrazení (CFM)

- možnost trapezoidního zobrazení na lineárních sondách

- možnost archivace hrubých dat, správa pacientských dat a archivace obrázků a smyček – systém musí archivovat všechna provedená vyšetření v digitálním formátu hrubých dat (s možností zachování obrazových parametrů, možností měření na uložených datech ve 2D a Dopplerovi, včetně změny korekčního úhlu)

- možnost snadného zálohování uložených dat pomocí implementovaného nástroje pro archivaci

- možnost uložení dat do Windows formátů (min. JPG, AVI, WMA, BMP) na USB,

- nebo externí harddisk

- min.7 USB portů na systému

- podpora standardu USB 3.0

- implementovaný software pro analýzu průtoku ve tkáních pro dopplerovské módy, analýza ve formě TIC křivek, funkcionalita i na archivovaných datech

# Sondy:

- 3 ks Konvexní sonda pro abdominální vyšetření s technologií single crystal v rozsahu min. 1–6 MHz

- 1 ks Lineární sonda v rozsahu 5-14 MHz s aktivní šíří zobrazení min. 50 mm

- 1 ks Konvexní matrixová (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů) sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu 1-8 MHz

- 1 ks Lineární matrixová (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů) sonda pro vyšetření malých částí v rozsahu 5-14 MHz

- 1 ks Sektorová sonda pro kardiologická vyšetření v pediatrii v rozsahu 4-12 MHz

- 1 ks Sektorová sonda pro kardiologická vyšetření v rozsahu 1-5 MHz

- 1 ks Mikrokonvexní sonda pro vyšetření v pediatrii v rozsahu min. 4-11 MHz

- 1 ks Mikrokonvexní sonda pro interkostální vyšetření v rozsahu 1-6 MHz

- 1 ks Lineární sonda rozsahu 5-14 MHz

- 1 ks Mikrokonvexní sonda v rozsahu min. 3-11 MHz

- 1 ks Bezdrátová duální sonda s integrovaným displejem, frekvenční rozsah
 min. 3,5 MHz - 10,0 MHz, min. 192 elementů, doppler – color, PW, PDI