Část 3 - Technická specifikace

Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní a.s. II

Minimální technické parametry pro Ultrazvukový přístroj:

- Digitální ultrazvukový diagnostický systém nejvyšší výkonnostní kategorie pro celotělové vyšetření.

- Plně digitální přístroj s výlučně digitálním formátováním UZ svazku.

- Přístroj s možností blokování (brždění) kol.

- Hmotnost do max. 135 kg, šířka přístroje do max. 65 cm.

- Konektory pro současné připojení  min. 4 ultrazvukových sond.

- Frekvenční rozsah přístroje min. 1 – 22MHz.

- Triplexní režim u všech elektronických sond (současné zobrazení B-mode, Color Flow Mapping a FFT spektrum – pulzní/kontinuální doppler).

- Výškově a stranově stavitelný min. 23“ digitální FULL HD (1920 x 1080) LCD monitor umístěný na pohyblivém rameni se třemi stupni volnosti.

- Výškově a stranově stavitelný ovládací panel            s barevným podsvícením aktivních kláves.

- Výšková stavitelnost ovládacího panelu bude realizována elektrickým motorizovaným zdvihem.

- Alfanumerická klávesnice zajíždějící do ovládacího panelu nebo integrovaná na ovládacím panelu.

- Pomocná barevná dotyková min. 12“ LCD obrazovka pro zjednodušení a urychlení ovládání, pro zobrazení nabídky funkcí a kalkulací s možností konfigurace nabídky dle požadavků uživatele.

- Nastavení STC/TGC křivky grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce.

- Měření v živém i zmrazeném obraze.

- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole v reálném i zamraženém režimu s možností horizontálního a vertikálního posunu.

- Jednotlačítková automatická dynamická optimalizace parametrů pro různé typy tkání              a podmínek vyšetřovaného objektu v 2D zobrazení.

- Jednotlačítková automatická optimalizace dopplerovských parametrů.

- Paměťová smyčka pro uložení 10 000 snímků s možností manuálního a dynamického prohlížení s měnitelnou rychlostí, možnost zpětného měření  a vyhodnocení záznamu.

- Paměťová smyčka pro uložení dopplerovského záznamu v délce min. 180 sec.

- Komplexní programové vybavení umožňující komfortní obsluhu a zahrnující rozsáhlé možnosti klinických aplikací.

- Možnost časového záznamu zobrazení na paměťové médium.

- Komplexní programové vybavení pro provedení všech typů měření používaných v obecné ultrazvukové diagnostice.

- Automatické trasování dopplerovských křivek včetně automatického vyhodnocení parametrů PI, RI, S, D, S/D, apod.

- Automatické měření parametru IMT.

- Generování komplexního a přehledného vyšetřovacího protokolu s možností jeho dalšího zpracování na externím PC.

- Databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání podle jména pacienta, rodného čísla, diagnózy nebo typu vyšetření.

Zobrazovací módy:

- 2D zobrazení (B-mode) na základních frekvencích.

- 2D na harmonických frekvencích.

- 3D freehand zobrazení pomocí 2D konvenčních sond.

- Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách.

- Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách.

- M-mód, anatomický M-mód.

- PW pulzní doppler - oboustranný steering v rozsahu min. +/- 30st. na lineární sondě.

- HPRF pulzní doppler.

- Barevné dopplerovské zobrazení CFM včetně zobrazení energie krevního toku (color angio).

- Barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku (Dynamic Flow) s vysokou rozlišovací schopností a obrazovou rychlostí.

- Rychlé simultánní duplexní (2D + PW) i živé triplexní zobrazení (2D + CFM+PW) v reálném čase na všech sondách.

- Twin View – simultánní duální zobrazení 2D a 2D + CFM v reálném čase.

Speciální Software:

- Modul umožňující zobrazení s použitím kontrastní látky (CEUS).

- Zobrazení mikrovaskularizace – schopnost barevného zobrazení drobného cévního zásobení i při velmi nízkých rychlostech. Využití na všech sondách vč. 3D efektu zobrazení.

- Modul pro zobrazení a hodnocení elasticity (shearwave elastografie) vyšetřované oblasti            s rozsáhlou možností kvantifikační a kvantitativní analýzy.

- možnost definování velikosti sledované oblasti v tkáni

- barevné mapování elasticity ve sledované výseči v reálném čase během snímání

- nastavení barevné škály v jednotkách kPa i m/s

- sledování a kontrola kvality shearwave signálu ve vyšetřované oblasti

- kvantifikace elasticity v kPa i v cm/sec

Archivace a komunikace:

- Digitální termotiskárna pro vedení černobílé dokumentace.

- Jednotka DVD/CD-R/RW pro uložení a archivaci informace na DVD/CD médium.

- Min. 4 x USB výstup pro připojení externích paměťových zařízení typu Flash.

- Min. 1TB disk pro archivaci statických snímků          a obrazových sekvencí.

- Obrazový výstup pro napojení externího monitoru (např. D-DVI nebo HDMI).

- DICOM 3.0 pro kategorie: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist.

- Komunikace prostřednictvím LAN a WiFi.

- Napojení do PACS/RIS bude součástí dodávky přístroje.

- Síťový protokol TCP/IP.

Sondy:

- 3 ks Konvexní matrixová sonda s technologií single crystal pro abdominální vyšetření. Celkový frekvenční rozsah sondy min. 1 – 8 MHz. Nastavitelná hloubka vyšetření až do min. 50 cm.

- 2 ks Lineární matrixová sonda multifrekvenční, širokopásmová sonda pro vyšetření periferních cév. Celkový frekvenční rozsah sondy min. 3 – 11 MHz.

- 3 ks Lineární multifrekvenční, širokopásmová sonda pro vyšetření malých částí. Celkový frekvenční rozsah min. 5 - 14 MHz. Aktivní šíře zobrazení min. 55 mm, součástí bude bioptický adaptér

- 1 ks Mikrokonvexní sonda pro vyšetření dětí a novorozenců stí v rozsahu min. 4-11 MHz