REACT-EU 98, 99 – Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s., II. - Část 6 - Technická specifikace

- Ultrazvukový přístroj pro Gynekologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z. – 1 ks

- Minimální technické parametry

- Přístroj pro gynekologicko porodnické aplikace splňující požadavky na superkonziliární vyšetření

- Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření

- Nový přístroj, plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku

- Požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max 115 kg, šířka přístroje do max. 65 cm

- Monitor s úhlopříčkou min. 23“typu LED s HD rozlišením 1920 x 1080

- Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách - výškově, stranově a předo-zadně

- Požadavky na obslužný panel:

  - výškově a stranově stavitelný

  - výšková stavitelnost přístroje bude řešena motorově (elektricky) s tlačítkovým ovládáním z hlavního panelu

  - odkládací držáky na min. 5 uzv. sond

  - vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu)

  - nutná programovatelnost obslužného panelu uživatelem - přiřazení funkcí jednotlivým ovládacím prvkům

  - součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou min. 12“, určený pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí) nutná programovatelnost a konfigurace nabídek dotykového LCD displeje uživatelem včetně definování měřicích postupů a výpočtů

- Integrovaný ohřívač gelu (umístěný do hlavního ovládacího panelu)

- -	Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz    a horní hranicí min. 24 MHz

- Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu min. 0–50 cm

- 4 konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond

- Požadovaná zobrazení:

  - B-mode na základních frekvencích

  - B-mode na harmonických frekvencích

  - Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení

  - PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30°

  - Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)

  - Simultánní duální zobrazení (twin view) B – mode a B-mode + CFM                v reálném čase

  - Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase

  - Zobrazení mikrovaskularizace – schopnost barevného zobrazení drobného cévního zásobení i extrémně nízkých rychlostí <1 mm/sec, za vysoké obrazové frekvence (min. 40 sn/sec při plné šířce sektoru sondy 900 a nastavené hloubce vyšetření min. 10 cm) a vysokého rozlišení, včetně sumarizace toku (akumulační mód) – využití na všech sondách. Zobrazení musí pracovat v triplexním režimu v reálném čase, tzn. současné zobrazení 2D, PW - pulzní doppler a 2D mikrovaskularizace

  - Přístroj musí mít možnost rozšíření o modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti. Zobrazení musí být ve formátu barevných 2D map. Požadováno na abdominální konvexní a transvaginální sondě

- Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist

- tvorba prostorově (osa X,Y,Z) symetrického ultrazvukového paprsku zajišťující optimální homogenitu snímané oblasti (matrixová technologie)

- Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření

- Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice

- Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání

- Nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce

- Možnost ovládání přístroje pomocí druhé mobilní konzole na principu tabletu včetně zobrazení vyšetření v reálném čase

- Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze

- Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin)

- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu

- Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení

- Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení min. 10 000 snímků

- Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení dopplerovského záznamu délky min. 180 sec.

- Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání      i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)

- Kompletní a rozsáhle programové vybavení pro gynekologicko – porodnické aplikace včetně 3D/4D (automatická měření biometrických rozměrů, fotorealistické 3D/4D zobrazení plodu, rozsáhlé možnosti 3D/4D zobrazení, apod.)

- IOTA ADNEX

- HyCoSy

- Elastografie cervix

- Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM

- Přístroj musí být vybaven alespoň 4 x USB 3.0 výstupem pro připojení externích záznamových zařízení

- Rychlý start systému – studený start do 25 sec., stand-by režim start do 15 sec.

- Přímý RAW data výstup

Ultrazvukové sondy:

- Konvexní sonda matrixového typu (víceřadý systém elementů s technologií single crystal pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1–10 MHz s úhlem zobrazení min. 1100

- Volumová 3D/4D transvaginální sonda v rozsahu min. 3-11 MHz

- Volumová 3D/4D konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 2-9 MHz

- Lineární sonda s frekvenčním rozsahem v rozsahu min. 5-14 MHz s aktivní šíří vyšetření min. 55 mm