REACT-EU 98, 99 – Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s., II. - Část 5 - Technická specifikace

- Ultrazvukový přístroj pro Gynekologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem – pracoviště Rumburk, o.z. – 1 ks

- Minimální technické parametry

- LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 21,5" s FULL HD rozlišením, otočný

- jednoduché ovládání - min. 14“ barevný ovládací touchpanel

- hmotnost přístroje max. 80kg

- editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření

- digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu, nikoliv mechanické jezdce

- výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem

- ovládání pomocí trackballu, nikoliv touchpadu

- automatické zamražení obrazu (sondy) po nastavené době

- frekvenční rozsah přístroje min. 1-22MHz

- nastavitelná výška ovládacího panelu

- minimálně 3 aktivní vstupy na sondy pro připojení 2D/4D sond s možností rozšíření na 4

- integrovaný prostor pro periferní zařízení

- integrovaný ohřívač gelu

- možnost rozšíření o integrovaná baterie s provozem minimálně 35 min.

- Zobrazovací módy:

- B-mode v základních frekvencích

- THI - harmonické zobrazení

- hybridní harmonické zobrazení  - snímání na fundamentálních a harmonických frekvencích

- duplexní a triplexní a pseudotriplexní zobrazení

- automatická optimalizace obrazu

- fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu

- možnost nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze

- spektrální doppler – PW

- barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler)

- barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí

- barevné dopplerovské mapování s 3D efektem

- nedopplerovské zobrazení pomalých toků

- 3D/4D zobrazení – automatické statické 3D, 4D zobrazení, multiplanární zobrazení, 3D B-mode, 3D Power Doppler, 3D Color Doppler, 4D mod v reálném čase, 4D a 4D multislice, tomografické zobrazení,

- manuální naklápění 2D skenové výseče ve 2D režimu na všech 4D sondách

- modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem

- modul pro compaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem

- možnost rozšíření o SW pro zvýraznění jehly pro intervence pod UZ kontrolou

- SW výbava

- automatické měření parametrů dopplerovského spektra

- program na základní volumetrii

- měření v multiplanárních zobrazeních

- kalkulace objemů z více rovin

- ZOOM s vysokou citlivostí  v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom)

- automatické zvětšení místa měření formou lupy mimo zobrazovanou výseč

- SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v gynekologii a porodnictví včetně měření všech parametrů pro vyšetření v I. trimestru

- SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v radiodiagnostice

- "možnost rozšíření o modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny - shearwave elastografie, s následujícími možnostmi:

  - měření a hodnocení elasticity v kPa, rychlosti v m/s a v grafickém módu zobrazení

  - možnost definování velikosti sledované oblasti v tkáni

  - barevné mapování elasticity ve sledované výseči v reálném čase během snímání

  - nastavení barevné škály v jednotkách kPa i cm/s

  - sledování a kontrola kvality shearwave signálu ve vyšetřované oblasti

  - kvantifikace elasticity v kPa i v cm/sec"

- možnost rozšíření o SW pro automatické měření IMT v reálnem čase

- možnost rozšíření o SW pro panoramatické zobrazení

- možnost rozšíření o SW pro automatické hodnocení nálezů na štítné žláze a stanovení parametru TI-RADS

- možnost rozšíření o SW pro automatické hodnocení mammárních nálezů a stanovení parametru BI-RADS

- možnost rozšíření o SW pro kontrastní vyšetření vč. časové analýzy - CEUS

- možnost rozšířit o kompresní elastografii

- možnost rozšířit o SW pro automatickou online lokalizaci nervových snopců v obraze

- automatické měření základních biometrických parametrů (BPD,HC,AC,FL)

- automatické měření NT pomocí 2D sondy z 2D obrazu

- možnost rozšířit o semiautomatické měření MPI (Myocardial Performance Index) z LV MPI a RV MPI včetně automatické synchronizace dle TF plodu

- možnost rozšířit o 3D/4D renderování s možností nastavení virtuálního světelného zdroje

- možnost rozšířit o automatické měření NT pomocí 3D/4D sondy ze 3D nasnímaných dat

- možnost rozšířit o 3D/4D renderování s možností nastavení průhlednosti jednotlivých vrstev (struktur)

- možnost rozšíření IOTA-ADNEX protokol integrovaný do systému přístroje

- možnost rozšířit o automatické detekce základních řezů mozkových struktur plodu z nasnímaného 3D objemu (9 řezů)

- možnost rozšířit o automatické detekce základních řezů fetálního srdce z nasnímaného 3D objemu (9 řezů dle protokolu AIUM) včetně zobrazení berevného Doppleru

- možnost rozšířit o technologii HyCoSy (3D vyšetření průchodnosti vejcovodů)

- možnost rozšířit elastografie pro cervix

- Archivace a komunikace:

- paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí

- přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB

- vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnozy nebo typu vyšetření

- snadné zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů

- min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk

- komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky

- možnost doplnění o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení pomocí webového rozhraní

- výstup na externí digitální monitor

- černobílá termotiskárna součástí dodávky

- Sondy:

- 2D konvexní sonda pro abdominální vyšetření s frekvenčním rozsahem min. 1-7 MHz

- 2D vaginální multifrekvenční mikrokonvexní sonda, min. 2 MHz - 11 MHz, úhel zobrazení min. 175°

- Ultrazvukový přístroj pro Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z. – 1 ks

- Minimální technické parametry

- LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 21,5" s FULL HD rozlišením, otočný

- jednoduché ovládání - min. 14“ barevný ovládací touchpanel

- hmotnost přístroje max. 80kg

- editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření

- digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu, nikoliv mechanické jezdce

- výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem

- ovládání pomocí trackballu, nikoliv touchpadu

- automatické zamražení obrazu (sondy) po nastavené době

- frekvenční rozsah přístroje min. 1-22MHz

- nastavitelná výška ovládacího panelu

- minimálně 3 aktivní vstupy na sondy pro připojení 2D/4D sond s možností rozšíření na 4

- integrovaný prostor pro periferní zařízení

- integrovaný ohřívač gelu

- možnost rozšíření o bateriový provoz minimálně 35 min.

- Zobrazovací módy:

- B-mode v základních frekvencích

- THI - harmonické zobrazení

- hybridní harmonické zobrazení  - snímání na fundamentálních a harmonických frekvencích

- duplexní a triplexní a pseudotriplexní zobrazení

- automatická optimalizace obrazu

- fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu

- možnost nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze

- spektrální doppler – PW

- barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler)

- barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí

- barevné dopplerovské mapování s 3D efektem

- možnost rozšíření o nedopplerovské zobrazení pomalých toků

- manuální naklápění 2D skenové výseče ve 2D režimu na všech 4D sondách

- modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem

- modul pro compaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem

- SW pro zvýraznění jehly pro intervence pod UZ kontrolou

- SW výbava

- automatické měření parametrů dopplerovského spektra

- program na základní volumetrii

- měření v multiplanárních zobrazeních

- kalkulace objemů z více rovin

- ZOOM s vysokou citlivostí  v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom)

- automatické zvětšení místa měření formou lupy mimo zobrazovanou výseč

- SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v gynekologii a porodnictví včetně měření všech parametrů pro vyšetření v I. trimestru

- SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v radiodiagnostice

- "modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny - shearwave elastografie, s následujícími možnostmi:

  - měření a hodnocení elasticity v kPa, rychlosti v m/s a v grafickém módu zobrazení

  - možnost definování velikosti sledované oblasti v tkáni

  - barevné mapování elasticity ve sledované výseči v reálném čase během snímání

  - nastavení barevné škály v jednotkách kPa i cm/s

  - sledování a kontrola kvality shearwave signálu ve vyšetřované oblasti

  - kvantifikace elasticity v kPa i v cm/sec"

- SW pro  výpočet útlumu UZ signálu v játrech závislého na vysílací frekvenci sondy. Výsledkem je absolutní hodnota v [dB/cm/MHz].

- SW pro  hodnocení distribuce rozptýleného signálu. Steatotická játra mají jinou pravděpodobnostní křivku rozložení odražených signálů.

- možnost rozšíření o SW pro fúzi MRI-UZ pro konvexní sondu

- možnost rozšíření o SW pro automatické měření IMT v reálnem čase

- možnost rozšíření o SW pro panoramatické zobrazení

- možnost rozšíření o SW pro kontrastní vyšetření vč. časové analýzy - CEUS

- možnost rozšířit o kompresní elastografii

- možnost rozšíření o online automatické vyhledávání a zvýraznění nervových snopců a indentifikace druhu tkáně (kost, sval,nerv)  pomocí umělé inteligence

- Archivace a komunikace:

- paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí

- přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB

- vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnozy nebo typu vyšetření

- snadné zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů

- min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk

- komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky

- možnost doplnění o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení pomocí webového rozhraní

- výstup na externí digitální monitor

- Sondy:

- 2D lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 2-14 MHz, šíře min. 50 mm, typu Single Crystal

- 2D lineární sonda pro vyšetření cév s frekvenčním rozsahem min. 2-9 MHz, šíře max. 45mm, typu Single Crystal

- 2D konvexní sonda pro abdominální vyšetření s frekvenčním rozsahem min. 1-7 MHz, typu Single Crystal

- Ultrazvukový přístroj pro Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – 1 ks

- Minimální technické parametry

- LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 23" s FULL HD rozlišením, otočný

- jednoduché ovládání - min. 14“ barevný ovládací touchpanel

- hmotnost přístroje max. 80kg

- editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření

- digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu, nikoliv mechanické jezdce

- výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem

- ovládání pomocí trackballu, nikoliv touchpadu

- automatické zamražení obrazu (sondy) po nastavené době

- frekvenční rozsah přístroje min. 1-22MHz

- nastavitelná výška ovládacího panelu

- minimálně 4 aktivní vstupy na sondy pro připojení 2D/4D sond

- integrovaný prostor pro periferní zařízení

- integrovaný ohřívač gelu

- možnost rozšíření o integrovaná baterie s provozem minimálně 35 min.

- Zobrazovací módy:

- B-mode v základních frekvencích

- THI - harmonické zobrazení

- hybridní harmonické zobrazení  - snímání na fundamentálních a harmonických frekvencích

- duplexní a triplexní a pseudotriplexní zobrazení

- automatická optimalizace obrazu

- fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu

- možnost nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze

- spektrální doppler – PW

- kontinuální spektrální doppler – CW

- barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler)

- barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí

- barevné dopplerovské mapování s 3D efektem

- nedopplerovské zobrazení velmi pomalých toků (mikrovaskularizace)

- manuální naklápění 2D skenové výseče ve 2D režimu na všech 4D sondách

- modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem

- modul pro compaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem

- SW pro zvýraznění jehly pro intervence pod UZ kontrolou

- SW výbava

- automatické měření parametrů dopplerovského spektra

- program na základní volumetrii

- měření v multiplanárních zobrazeních

- kalkulace objemů z více rovin

- ZOOM s vysokou citlivostí  v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom)

- automatické zvětšení místa měření formou lupy  zobrazené mimo zobrazovanou výseč

- SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v gynekologii a porodnictví včetně měření všech parametrů pro vyšetření v I. trimestru

- SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v radiodiagnostice

- SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v kardiologii

- SW pro plně automatické měření kardiologických parametrů ve všech módech (B, M, PW/CW) založený na umělé inteligenci

- "možnost rozšíření o modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny - shearwave elastografie, s následujícími možnostmi:

  - měření a hodnocení elasticity v kPa, rychlosti v m/s a v grafickém módu zobrazení

  - možnost definování velikosti sledované oblasti v tkáni

  - barevné mapování elasticity ve sledované výseči v reálném čase během snímání

  - nastavení barevné škály v jednotkách kPa i cm/s

  - sledování a kontrola kvality shearwave signálu ve vyšetřované oblasti

  - kvantifikace elasticity v kPa i v cm/sec"

- možnost rozšíření o SW pro automatické měření IMT v reálnem čase

- možnost rozšíření o SW pro panoramatické zobrazení

- možnost rozšíření o SW pro kontrastní vyšetření vč. časové analýzy - CEUS

- možnost rozšířit o kompresní elastografii

- možnost rozšířit o EKG modul

- možnost rozšířit o pokročilou kardiologickou analýzu na principu speckle trackingu

- možnost rozšířit o zátěžovou echokardiografii

- možnost rozšíření o online automatické vyhledávání a zvýraznění nervových snopců a indentifikace druhu tkáně (kost, sval,nerv)  pomocí umělé inteligence

- Archivace a komunikace:

- paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí

- přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB

- vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnozy nebo typu vyšetření

- snadné zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů

- min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk

- komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky

- možnost doplnění o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení pomocí webového rozhraní

- výstup na externí digitální monitor

- Sondy:

- 2D lineární sonda pro vyšetření cév s frekvenčním rozsahem min. 2-9 MHz, šíře max. 45mm, typu Single Crystal

- 2D konvexní sonda pro abdominální vyšetření s frekvenčním rozsahem min. 1-7 MHz, typu Single Crystal

- 2D sektorová phased-array sonda s frekvenčním rozsahem min. 1-5 MHz, typu Single Crystal

- 2D jícnová TEE sonda s frekvenčním rozsahem min. 3-7 MHz

- Ultrazvukový přístroj pro Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – 1 ks

- Minimální technické parametry

- LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 21,5" s FULL HD rozlišením, otočný

- jednoduché ovládání - min. 14“ barevný ovládací touchpanel

- hmotnost přístroje max. 80kg

- editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření

- digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu, nikoliv mechanické jezdce

- výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem

- ovládání pomocí trackballu, nikoliv touchpadu

- automatické zamražení obrazu (sondy) po nastavené době

- frekvenční rozsah přístroje min. 1-22MHz

- nastavitelná výška ovládacího panelu

- minimálně 3 aktivní vstupy na sondy pro připojení 2D/4D sond s možností rozšíření na 4

- integrovaný prostor pro periferní zařízení

- integrovaný ohřívač gelu

- možnost rozšíření o integrovaná baterie s provozem minimálně 35 min.

- Zobrazovací módy

- B-mode v základních frekvencích

- THI - harmonické zobrazení

- hybridní harmonické zobrazení  - snímání na fundamentálních a harmonických frekvencích

- duplexní a triplexní a pseudotriplexní zobrazení

- automatická optimalizace obrazu

- fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu

- možnost nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze

- spektrální doppler – PW

- kontinuální spektrální doppler – CW

- barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler)

- barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí

- barevné dopplerovské mapování s 3D efektem

- nedopplerovské zobrazení velmi pomalých toků (mikrovaskularizace)

- manuální naklápění 2D skenové výseče ve 2D režimu na všech 4D sondách

- modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem

- modul pro compaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem

- možnost rozšíření o SW pro zvýraznění jehly pro intervence pod UZ kontrolou

SW výbava

- automatické měření parametrů dopplerovského spektra

- program na základní volumetrii

- měření v multiplanárních zobrazeních

- kalkulace objemů z více rovin

- ZOOM s vysokou citlivostí  v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom)

- automatické zvětšení místa měření formou lupy zobrazené mimo zobrazovanou výseč

- SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v radiodiagnostice a kardiologii

- SW pro plně automatické měření kardiologických parametrů ve všech módech (B, M, PW/CW) založený na umělé inteligenci

- "možnost rozšíření o modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny - shearwave elastografie, s následujícími možnostmi:

  - měření a hodnocení elasticity v kPa, rychlosti v m/s a v grafickém módu zobrazení

  - možnost definování velikosti sledované oblasti v tkáni

  - barevné mapování elasticity ve sledované výseči v reálném čase během snímání

  - nastavení barevné škály v jednotkách kPa i cm/s

  - sledování a kontrola kvality shearwave signálu ve vyšetřované oblasti

  - kvantifikace elasticity v kPa i v cm/sec"

- možnost rozšíření o SW pro automatické měření IMT v reálnem čase

- možnost rozšíření o SW pro panoramatické zobrazení

- možnost rozšíření o SW pro kontrastní vyšetření vč. časové analýzy - CEUS

- možnost rozšířit o kompresní elastografii

- Možnost rozšíření o SW pro  výpočet útlumu UZ signálu v játrech závislého na vysílací frekvenci sondy. Výsledkem je absolutní hodnota v [dB/cm/MHz].

- Možnost rozšíření o SW pro  hodnocení distribuce rozptýleného signálu. Steatotická játra mají jinou pravděpodobnostní křivku rozložení odražených signálů.

- možnost rozšířit o EKG modul

- možnost rozšířit o pokročilou kardiologickou analýzu na principu speckle trackingu

- možnost rozšířit o zátěžovou echokardiografii

- možnost rozšíření o online automatické vyhledávání a zvýraznění nervových snopců a indentifikace druhu tkáně (kost, sval,nerv)  pomocí umělé inteligence

Archivace a komunikace

- paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí

- přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB

- vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnozy nebo typu vyšetření

- snadné zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů

- min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk

- komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky

- možnost doplnění o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení pomocí webového rozhraní

- výstup na externí digitální monitor

Sondy

- 2D lineární sonda pro vyšetření cév s frekvenčním rozsahem min. 2-9 MHz, šíře max. 45mm, typu Single Crystal

- 2D konvexní sonda pro abdominální vyšetření s frekvenčním rozsahem min. 1-7 MHz, typu Single Crystal

- 2D sektorová phased-array sonda s frekvenčním rozsahem min 1-5 MHz, typu Single Crystal

- Ultrazvukový přístroj pro Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem – pracoviště Rumburk, o.z. – 1 ks

- Minimální technické parametry

- LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 21,5" s FULL HD rozlišením, otočný

- jednoduché ovládání - min. 14“ barevný ovládací touchpanel

- hmotnost přístroje max. 80kg

- editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření

- digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu, nikoliv mechanické jezdce

- výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem

- ovládání pomocí trackballu, nikoliv touchpadu

- automatické zamražení obrazu (sondy) po nastavené době

- frekvenční rozsah přístroje min. 1-22MHz

- nastavitelná výška ovládacího panelu

- minimálně 3 aktivní vstupy na sondy pro připojení 2D/4D sond s možností rozšíření na 4

- integrovaný prostor pro periferní zařízení

- integrovaný ohřívač gelu

- možnost rozšíření o integrovaná baterie s provozem minimálně 35 min.

Zobrazovací módy

- B-mode v základních frekvencích

- THI - harmonické zobrazení

- hybridní harmonické zobrazení  - snímání na fundamentálních a harmonických frekvencích

- duplexní a triplexní a pseudotriplexní zobrazení

- automatická optimalizace obrazu

- fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu

- možnost nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze

- spektrální doppler – PW

- kontinuální spektrální doppler – CW

- barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler)

- barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí

- barevné dopplerovské mapování s 3D efektem

- nedopplerovské zobrazení velmi pomalých toků (mikrovaskularizace)

- manuální naklápění 2D skenové výseče ve 2D režimu na všech 4D sondách

- modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem

- modul pro compaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem

- možnost rozšíření o SW pro zvýraznění jehly pro intervence pod UZ kontrolou

SW výbava

- automatické měření parametrů dopplerovského spektra

- program na základní volumetrii

- měření v multiplanárních zobrazeních

- kalkulace objemů z více rovin

- ZOOM s vysokou citlivostí  v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom)

- automatické zvětšení místa měření formou lupy zobrazené mimo zobrazovanou výseč

- SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v radiodiagnostice a kardiologii

- SW pro plně automatické měření kardiologických parametrů ve všech módech (B, M, PW/CW) založený na umělé inteligenci

- "možnost rozšíření o modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny - shearwave elastografie, s následujícími možnostmi:

  - měření a hodnocení elasticity v kPa, rychlosti v m/s a v grafickém módu zobrazení

  - možnost definování velikosti sledované oblasti v tkáni

  - barevné mapování elasticity ve sledované výseči v reálném čase během snímání

  - nastavení barevné škály v jednotkách kPa i cm/s

  - sledování a kontrola kvality shearwave signálu ve vyšetřované oblasti

  - kvantifikace elasticity v kPa i v cm/sec"

- možnost rozšíření o SW pro automatické měření IMT v reálnem čase

- možnost rozšíření o SW pro panoramatické zobrazení

- možnost rozšíření o SW pro kontrastní vyšetření vč. časové analýzy - CEUS

- možnost rozšířit o kompresní elastografii

- Možnost rozšíření o SW pro  výpočet útlumu UZ signálu v játrech závislého na vysílací frekvenci sondy. Výsledkem je absolutní hodnota v [dB/cm/MHz].

- Možnost rozšíření o SW pro  hodnocení distribuce rozptýleného signálu. Steatotická játra mají jinou pravděpodobnostní křivku rozložení odražených signálů.

- možnost rozšířit o EKG modul

- možnost rozšířit o pokročilou kardiologickou analýzu na principu speckle trackingu

- možnost rozšířit o zátěžovou echokardiografii

- možnost rozšíření o online automatické vyhledávání a zvýraznění nervových snopců a indentifikace druhu tkáně (kost, sval,nerv)  pomocí umělé inteligence

Archivace a komunikace

- paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí

- přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB

- vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnozy nebo typu vyšetření

- snadné zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů

- min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk

- komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky

- možnost doplnění o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení pomocí webového rozhraní

- výstup na externí digitální monitor

Sondy

- 2D lineární sonda pro vyšetření cév s frekvenčním rozsahem min. 2-9 MHz, šíře max. 45mm, typu Single Crystal

- 2D konvexní sonda pro abdominální vyšetření s frekvenčním rozsahem min. 1-7 MHz, typu Single Crystal

- 2D sektorová phased-array sonda s frekvenčním rozsahem min 1-5 MHz, typu Single Crystal

- Ultrazvukový přístroj pro Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem – pracoviště Rumburk, o.z. – 1 ks

- Minimální technické parametry

- LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 21,5" s FULL HD rozlišením, otočný

- jednoduché ovládání - min. 14“ barevný ovládací touchpanel

- hmotnost přístroje max. 80kg

- editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření

- digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu, nikoliv mechanické jezdce

- výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem

- ovládání pomocí trackballu, nikoliv touchpadu

- automatické zamražení obrazu (sondy) po nastavené době

- frekvenční rozsah přístroje min. 1-22MHz

- nastavitelná výška ovládacího panelu

- minimálně 3 aktivní vstupy na sondy pro připojení 2D/4D sond s možností rozšíření na 4

- integrovaný prostor pro periferní zařízení

- integrovaný ohřívač gelu

- možnost rozšíření o integrovaná baterie s provozem minimálně 35 min.

Zobrazovací módy

- B-mode v základních frekvencích

- THI - harmonické zobrazení

- hybridní harmonické zobrazení  - snímání na fundamentálních a harmonických frekvencích

- duplexní a triplexní a pseudotriplexní zobrazení

- automatická optimalizace obrazu

- fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu

- možnost nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze

- spektrální doppler – PW

- kontinuální spektrální doppler – CW

- barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler)

- barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí

- barevné dopplerovské mapování s 3D efektem

- nedopplerovské zobrazení velmi pomalých toků (mikrovaskularizace)

- manuální naklápění 2D skenové výseče ve 2D režimu na všech 4D sondách

- modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem

- modul pro compaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem

- možnost rozšíření o SW pro zvýraznění jehly pro intervence pod UZ kontrolou

SW výbava

- automatické měření parametrů dopplerovského spektra

- program na základní volumetrii

- měření v multiplanárních zobrazeních

- kalkulace objemů z více rovin

- ZOOM s vysokou citlivostí  v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom)

- automatické zvětšení místa měření formou lupy zobrazené mimo zobrazovanou výseč

- SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v radiodiagnostice

- SW pro plně automatické měření kardiologických parametrů ve všech módech (B, M, PW/CW) založený na umělé inteligenci

- "možnost rozšíření o modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny - shearwave elastografie, s následujícími možnostmi:

  - měření a hodnocení elasticity v kPa, rychlosti v m/s a v grafickém módu zobrazení

  - možnost definování velikosti sledované oblasti v tkáni

  - barevné mapování elasticity ve sledované výseči v reálném čase během snímání

  - nastavení barevné škály v jednotkách kPa i cm/s

  - sledování a kontrola kvality shearwave signálu ve vyšetřované oblasti

  - kvantifikace elasticity v kPa i v cm/sec"

- možnost rozšíření o SW pro automatické měření IMT v reálnem čase

- možnost rozšíření o SW pro panoramatické zobrazení

- možnost rozšíření o SW pro kontrastní vyšetření vč. časové analýzy - CEUS

- možnost rozšířit o kompresní elastografii

- možnost rozšíření o SW pro  výpočet útlumu UZ signálu v játrech závislého na vysílací frekvenci sondy. Výsledkem je absolutní hodnota v [dB/cm/MHz].

- možnost rozšíření o SW pro  hodnocení distribuce rozptýleného signálu. Steatotická játra mají jinou pravděpodobnostní křivku rozložení odražených signálů.

- možnost rozšířit o EKG modul

- možnost rozšířit o pokročilou kardiologickou analýzu na principu speckle trackingu

- možnost rozšířit o zátěžovou echokardiografii

- možnost rozšíření o online automatické vyhledávání a zvýraznění nervových snopců a indentifikace druhu tkáně (kost, sval,nerv)  pomocí umělé inteligence

Archivace a komunikace

- paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí

- přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB

- vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnozy nebo typu vyšetření

- snadné zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů

- min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk

- komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky

- možnost doplnění o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení pomocí webového rozhraní

- výstup na externí digitální monitor

Sondy

- 2D sektorová phased-array sonda s frekvenčním rozsahem min 1-5 MHz, typu Single Crystal