Technická specifikace

Pronájem ultrazvukového přístroje pro gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Litoměřice, o.z. na 24 měsíců s možností následného odkoupení UZ

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

| Parametr / požadavek | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota (pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou) | Kde je uvedeno v nabídce (dokument a číslo strany) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ultrazvuk (vybavení a ovládání): |  |  |  |
| LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 23" s FULL HD rozlišením, otočný, výškově nastavitelný |  |  |  |
| 14“ barevný ovládací touchpanel s nastavitelným sklonem |  |  |  |
| Hmotnost přístroje max. 80kg |  |  |  |
| Editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření |  |  |  |
| Digitální nastavení laterální (LGC) na dotykovém panelu i po zamražení obrazu s možností uložení do uživatelského presetu |  |  |  |
| Digitální nastavení TGC na dotykovém panelu i po zamražení obrazu s možností uložení do uživatelského presetu, nikoliv mechanické jezdce |  |  |  |
| Výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem |  |  |  |
| Ovládání pomocí trackballu, nikoliv touchpadu |  |  |  |
| Automatické zamražení obrazu (sondy) po nastavené době |  |  |  |
| Frekvenční rozsah přístroje min. 1-22MHz |  |  |  |
| Nastavitelná výška ovládacího panelu |  |  |  |
| Minimálně 4 aktivní vstupy na sondy pro připojení 2D/4D sond |  |  |  |
| Integrovaný ohřívač gelu |  |  |  |
| Zobrazovací módy: |  |  |  |
| B-mode v základních frekvencích |  |  |  |
| Harmonické zobrazení |  |  |  |
| Hybridní harmonické zobrazení - snímání na fundamentálních a harmonických frekvencích |  |  |  |
| Duplexní a triplexní a pseudotriplexní zobrazení |  |  |  |
| Automatická optimalizace obrazu |  |  |  |
| Fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu |  |  |  |
| Možnost úpravu obrazových parametrů i na zamraženém obraze |  |  |  |
| Spektrální doppler – PW |  |  |  |
| Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler) |  |  |  |
| Barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí |  |  |  |
| Barevné dopplerovské mapování s 3D efektem |  |  |  |
| Barevné zobrazení pomalých toků – pod 3cm/s |  |  |  |
| Nastavení maximálních hodnot indexů TI, TB, TC a mechanického indexu MI individuálně pro každé vyšetření pro všechny sondy (vč. preesetů) pro dosažení maximální bezpečnosti vyšetření plodu zejména v 1. trimestru |  |  |  |
| Modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem |  |  |  |
| Modul pro compaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem |  |  |  |
| SW pro zvýraznění jehly pro intervence pod UZ kontrolou |  |  |  |
| Softwarové vybavení: |  |  |  |
| Automatické měření parametrů dopplerovského spektra |  |  |  |
| ZOOM s vysokou citlivostí v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom) |  |  |  |
| Automatické zvětšení místa měření formou lupy umístěné mimo skenovanou výseč |  |  |  |
| SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v gynekologii a porodnictví včetně měření všech parametrů pro vyšetření v I. II. a III. trimestru |  |  |  |
| Automatické měření NT pomocí 2D sondy z 2D obrazu |  |  |  |
| 3D/4D renderování s možností nastavení virtuálního světelného zdroje |  |  |  |
| Možnost rozšířit o automatické měření NT pomocí 3D/4D sondy ze 3D nasnímaných dat |  |  |  |
| Možnost rozšířit o 3D/4D renderování s možností nastavení průhlednosti jednotlivých vrstev (struktur) |  |  |  |
| Možnost rozšíření IOTA-ADNEX protokol integrovaný do systému přístroje |  |  |  |
| Archivace a komunikace: |  |  |  |
| Paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí |  |  |  |
| Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB |  |  |  |
| Vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnosy nebo typu vyšetření |  |  |  |
| Snadné zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů |  |  |  |
| Min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk |  |  |  |
| Komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky |  |  |  |
| Možnost doplnění o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení pomocí webového rozhraní |  |  |  |
| Výstup na externí digitální monitor |  |  |  |
| Černobílá termotiskárna |  |  |  |
| Sondy: |  |  |  |
| 2D typu "single-crystal" konvexní sonda pro abdominální vyšetření s frekvenčním rozsahem min. 1-7 MHz |  |  |  |
| 2D vaginální multifrekvenční mikrokonvexní sonda, min. 2 MHz - 11 MHz, úhel zobrazení min. 180° |  |  |  |
| 3/4D typu "single-crystal" konvexní sonda pro abdominální vyšetření s frekvenčním rozsahem min. 1-8 MHz |  |  |  |
| Lineární multifrekvenční sonda, min. 2-12 MHz šířka 5cm |  |  |  |

Poznámka:

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Vysvětlivka

Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.), pokud jsou k dispozici