## List1
Technická specifikace
Počítačový tomograf, včetně dalšího příslušenství - RDG oddělení Nemocnice Chomutov
| P.č. | Parametr | Požadovaná hodnota
Obecné požadavky
| 1. | Univerzální, rychlý a výkonný systém výpočetní tomografie se širokým pacientským otvorem (gantry) určený pro veškeré indikace diagnostické radiologie včetně akutních vyšetření v rámci iktového centra a urgentního příjmu | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 2. | Vyšetření prováděné víceenergetickým skenováním | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 3. | Systém vhodný pro intervenční výkony řízené touto technikou | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 4. | CT bude vybaven skiaskopií s monitorem na stropním závěsu ve vyšetřovně pro podporu intervenčních výkonů nebo srovnatelným řešením (například tablet) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 5. | Využití umělé inteligence pro workflow, např. podporu správného umístění pacienta, detekci izocentru (vč. využití 3D kamery), akvizici obrazů, rekonstrukci i hodnocení obrazů) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 6. | Přístroj musí být vybaven inteligentním systémem redukce dávky, detektory poslední generace, účinným systémem iterativní rekonstrukce | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 7. | Systém se musí skládat z vlastního CT přístroje s akviziční konzolí a diagnostické vyhodnocovací stanice | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Gantry
| 8. | Velikost otvoru gantry | 780 mm
| 9. | Polohovací laser | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 10. | Maximální hodnota náklonu gantry - fyzický náklon v kladném směru ( vrchní část gantry se úhlově oddaluje od paty CT stolu pacienta ) | min. +24°
| 11. | Maximální hodnota náklonu gantry - fyzický náklon v záporném směru ( vrchní část gantry se úhlové přibližuje k patě CT stolu pacienta ) | min. - 24°
Detekční systém
| 13. | Počet skutečných detektorových řad akvizičních elementů v ose Z | min. 64 řad elementů
| 14. | Počet klinicky hodnotitelných řezů v ose Z na jednu rotaci 360° | min.128 řezů
| 15. | Nastavení počtu řezů ve vyšetřovacím programu x šířka vrstvy (nominální kolimace) | min. 64 x max. 0,625 mm
| 16. | Celková akviziční šířka detektorového pole v izocentru v ose Z | min. 38 mm
| 17. | Detektory poslední generace (např. Stellar, Gemstone, Purevision, NanoPanel, Clarity new gen atd.) | Uveďte název
Rentgenka
| 18. | Tepelná kapacita anody rentgenky - skutečná nebo přepočtená hodnota na chladící výkon | min. 7 MHU skutečná/30 MHU přepočtená
| 19. | Chladící výkon anody rentgenky | min. 1200 kHU/min
| 20. | Aktivní kolimátor - nástroj pro redukci dávky a restrikci záření v okrajích skenované oblasti v ose z, resp. mimo vyšetřovací pole v ose z, případně obdobné technické řešení s dosažením stejného výsledku | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Generátor
| 21. | Výkon generátoru ( nominální, neuvádět přepočty na efektivní či jiné hodnoty ) | min. 70 kW
Pacientský stůl
| 22. | Maximální nosnost pacientského stolu pro skenování | min. 250 kg
| 23. | Maximální skenovací rozsah stolu v ose Z pro spirální akvizici | min. 1 820 mm
| 24. | Možnost manuálního vysunutí stolu s pacientem v urgentním případě | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Skenovací parametry
| 25. | Maximální diagnostické axiální FOV | min.500 mm
| 26. | Nejkratší dosažitelný čas rotace 360° pro helikální skenování | max. 0,35 sec
| 27. | Rozsah volitelného napětí rentgenky pro skenování | min. 80 kV - 135 kV
| 28. | Maximální volitelná hodnota proudu rentgenky pro skenování | min. 600 mA
| 29. | Maximální dosažitelný kontinuální skenovací čas | min. 100 sec
| 30. | Maximální dosažitelná šířka skenování mozkové perfuze | min. 38 mm
| 31. | Maximální dosažitelný Pitch faktor pro akvizici | min. 1,5
| 32. | Skiaskopický režim s monitorem na stropním závěsu ve vyšetřovně | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Parametry zobrazení
| 33. | Obrazová rekonstrukční matrice | min. 512 pix x 512 pix
| 34. | Nutná dávka CTDIvol pro nízkokontrastní rozlišení (120 kV, řez 10 mm, 20cm Capthan phantom) 5 mm @ 0,3 %, (3 HU), pro spirální akvizici | max 7 mGy
| 35. | Maximální dosažitelné vysokokontrastní rozlišení @ 2 % MTF | min. 14 Lp/cm
Akviziční a rekonstrukční konzole
| 36. | Minimálně 1 ks monitor min. 19" | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 37. | Iterativní rekonstrukce v prostoru raw dat (jako. AIDR3D ENHANCED, SAFIRE, ASIR-V, iDOSE4) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 38. | Maximální rychlost rekonstrukce obrazu bez použití iterativní rekonstrukce pro matrici 512 x 512 | min. 40 fps
| 39. | Maximální rychlost rekonstrukce obrazu iterativní metodou v prostoru raw dat (AIDR3D ENHANCED, SAFIRE, ASIR-V, iDOSE4) pro matrici 512 x 512 | min. 20 fps
| 40. | Minimální požadavek na DICOM - Import pacientských dat z RIS/HIS (DICOM Modality Worklist) a funkce DICOM Storage, Print a Query/Retrieve, DICOM Structured Dose Report | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 41. | Rekonstrukční postup pro odstranění metalických artefaktů ( jako MAR, SEMAR,iMAR, O-MAR ) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 42. | Program optimalizace synchronizace podání kontrastní látky (bolus tracking) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 43. | Automatická tvorba sérií thick MPR (multiplanární rekonstrukce) dle orgánových programů | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 44. | Náhledové zobrazení při skenování v reálném čase | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 45. | Akvizice perfuze mozku pro zobrazení perfuzních map perfuzní akvizicí ( včetně SW pro zpracování a vyhodnocení v rámci postprocesingu ). V rozsahu dle specifikace položka č. 30. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 46. | Akvizice pro časné hodnocení plicní embolie - technikou Dual-Energy, nebo Subtrakční akvizicí, nebo jinou technikou, ( včetně SW pro zpracování a vyhodnocení v rámci postprocesingu ). | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 47. | Akvizice pro odstranění kostních struktur, kalcifikací, implantovaných struktur v cévách ( stent, coil,…), ze zobrazení - technikou Dual-Energy, nebo Subtrakční akvizicí, nebo jinou technikou, ( včetně SW pro zpracování a vyhodnocení v rámci postprocesingu ). | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 48. | 3D automatická optimalizace mA v průběhu skenování ( CARE Dose4D; 3D mA Modulation; SUREExposure 3D …) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 49. | Orgánová modulace mA v průběhu skenování ( jako X-CARE; ODM; OEM, …) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 50. | Automatické nastavení kV před skenováním dle habitu pacienta ( jako SURE kV, CARE kV, kV Assist,…) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 51. | Zálohování akviziční stanice v případě výpadku proudu pomocí UPS min. 10 minut | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Diagnostická vyhodnocovací stanice
| 52. | Úložná kapacita stanice | min. 1,5 TB
| 53. | LCD barevný medicínský monitor min. 23" | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 54. | Množství současně zpracovávaných obrazů | min. 10 000
| 55. | Zálohování stanice v případě výpadku proudu pomocí UPS min. 15 minut | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 56. | Základní softwarová výbava - min. 2D, 3D, MPR (multiplanární rekonstrukce), MPR curved (multiplanární rekonstrukce se zakřivením), MPR thick (multiplanární rekonstrukce širších vrstev), MIP (maximum intenstity projection), minIP (minimal intensity projection), VRT (volume rendering technique), měření HU, měření anatomických vzdáleností a úhlů, SW pro automatické odstraňování kostí, DICOM Storage, Print a Query/Retrieve, Export dat v DICOM a některém standardním formátu pro prezentační účely jako je například JPG,PNG, live smyčky MPEG, AVI formátu. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 57. | SW pro CT cévní analýzu min. v rozsahu: včetně automatické subtrakce skeletu, zahrnující pokročilou automatickou vaskulární analýzu se segmentací cévního řečiště včetně základního pojmenování , automatické vyhodnocení a kvantifikace stenóz, rekonstrukce napřímeného zobrazení lumen cév, eliminace struktur stentů... Pro analýzu budou využita data získaná dle specifikace položka č. 47 | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 58. | SW pro CT virtuální kolonoskopii min. v rozsahu: plně automatická segmentační analýza lumen střeva s autocentrací, automatická detekce polypů a patologických struktur, 2D a 3D zobrazení s rozšířením na sekční zobrazení, měření velikosti polypů a jejich charakteristika, elektronické čištění střev, současné a synchronizované zobrazení analýzy na břichu a na zádech. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 59. | SW pro hodnocení plic, včetně plicní embolie min. v rozsahu : kvantitativní měření v diagnostice plicních onemocnění, hodnocení závažnosti emfyzému s měřením objemu abnormálního plicního parenchymu, segmentace plicních laloků, 2D mapování dýchacích cest, 3D hodnocení průdušnice a průdušek k měření závažnosti stenózy a tloušťky stěny. Nástroje pro vyhodnocení podezření plicní embolie se zobrazením distribuce contrastu v jednotlivých částech plicních struktur. Pro analýzu budou využita data získaná dle specifikace položka č. 46 | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 60. | SW pro automatickou analýzu a hodnocení plicních nodulů min. v rozsahu: vybavení pro hodnocení nízko dávkového CT plicního vyšetření automatickou detekcí nodulů, jejich rekonstrukcí do 3D a kvantitativní analýzou. Analýza bude poskytovat informace o velikosti, tvaru a změnách v čase zjištěných nodulů (plíce). Měření a výsledkové zprávy budou standardizované a umožní porovnání současných a dřívějších CT skenů plic téhož pacienta včetně společného zobrazení dřívějších skenů pro vizuální porovnání. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 61. | SW pro plně kvantitativní CT mozkovou objemovou perfuzi min. v rozsahu: zobrazení ve formě přehledných map s distribucí infarktové a penumbrové zóny, vytvořených na základě dat získaných dle specifikace položka .č 45, ve všech skenovaných vrstvách. Rozložení zón bude zobrazeno jednoduchým způsobem pomocí barevného kódování (barevných map), včetně procentuálního vyjádření v indexovém/poměrovém rozložení. Minimální rozsah zobrazených map a kvantifikace pro hodnocení bude, Cerebral Blood Volume (CBV); Cerebral Blood Flow (CBF); mean transit time (MTT); time to peak (TTP). Rozsahu objemu dle specifikace položka č. 30. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Injektor
| 62. | Automatický trojpístový injektor pro tlakové podání kontrastní látky a fyziologického roztoku , s možností podání různých typů kontrastních látek. Minimálně musí mít zásobník na dvě různé kontrastní látky a jeden zásobník na fyziologický roztok. Spuštění skenu - CT spustí akvizici prostřednictvím programu pro sledování nasycení ROI sledované oblasti na požadovaný treshold. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 63. | Injektor musí splňovat minimálně požadavky pro tlakové IV podání kontrastní látky, pro standardní CT vyšetření s kontrastem, CT perfuzní vyšetření, CT angiografická vyšetření v plném rozsahu. Vstřik kontrastní látky a fyziologického roztoku současně v různých poměrech. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 64. | Ovládání injektoru v ovladovně | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Další požadavky
| 65. | Pomucky a prvky pro polohování pacienta při CT vyšetření, včetně fixačních pomucek ( minimálně v rozsahu: matrace pro pacientský stůl, podložka rukou, fixační pásy různých šířek a délek, držák hlavy, pěnové podložky a klíny, držák infuzních lahví, klínová podložka pro nohy) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 66. | Monitor na stropním stavivu pro zobrazení studií ve vyšetřovně | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 67. | Kompletní sada pomůcek pro provádění zkoušek provozní stálosti požadovaných výrobcem - včetně fantomů, držáků a ostatního příslušenství | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 68. | Interkom mezi ovladovnou a vyšetřovnou, včetně automatických povelů pro pacienta v průběhu vyšetřovacího protokolu, v českém jazyce | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 69. | Náhledová kamera na pacienta, včetně samostatného náhledového monitoru nebo zobrazení na akviziční stanici | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 70. | Klimatizace prostor vyšetřovny a ovladovny s dostatečným výkonem pro nově instalovanou technologii. Bude dodána včetně instalace, stavebních a dokončovacích činností potřebných k její instalaci. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 71. | Rozvaděč el energie včetně odpovídajícího vyzbrojení, pro připojení CT | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 72. | Systémový stůl do ovladovny pro umístění akviziční stanice | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 73. | Dodávka kotevních prvků, propojovacích kanálků, potřebných rámů a dalšího příslušenství nutného pro instalaci všech prvků obsažených v nabídce. Vše včetně instalace, stavební přípravy a dokončovacích prací (např. výměna/úprava podhledů ve vyšetřovně pro instalaci monitoru). | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 74. | Dodání nové antistatické podlahové krytiny ve vyšetřovně a ovladovně včetně, pokládky, přípravných a dokončovacích prací.. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 75. | Součástí nabídky bude návrh prostorového uspořádání přístroje v prostorách CT pracoviště | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 76. | Součástí dodávky bude technologický projekt umístění CT, včetně všech souvisejících podkladů ( například: statické posouzení podlahy, posouzení radiační ochrany, posouzení el přívodu, poměry vyzářeného tepla … ). Vypracuje vybraný uchazeč po podpisu smlouvy. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 77. | Obecné požadavky na provedení a kvalitu ICT viz. Odkaz https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty/ | Požadavek je absolutní, musí být splněn*