Technická specifikace

Přístroj pro elektrokonvulzivní terapii na Psychiatrickou kliniku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Psychiatrické oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s., 2ks

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

Popis:

2 ks zařízení pro elektrokonvulzivní léčbu (ECT/EKT) závažných duševních onemocnění: těžké depresivní epizody, katatonní schizofrenie, těžké rezistentní psychózy, sebevražedné chování, nezvladatelná agresivita, neuropsychiatrické stavy (neuroleptický maligní syndrom, status epilepticus). Přístroj je určen pro Psychiatrickou kliniku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Psychiatrické oddělení Nemocnice Most, Krajské zdravotní, a. s.

- Přístroje musí být certifikovány jako zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb. a ve znění pozdějších předpisů

- Přístroje musí být dezinfikovatelné a odolné vůči dezinfekcím používaným v rámci Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s. – viz příloha zadávací dokumentace

- Všechny součásti dodávky dle této zadávací dokumentace musí splňovat podmínky pro připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. – viz příloha zadávací dokumentace

| Parametr / požadavek | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota (pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou) | Kde je uvedeno v nabídce (dokument a číslo strany) |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti: |  |  |  |
| Možnost na sobě nezávislého samostatného nastaveni šířky impulzu, stimulační frekvence, délky stimulace a stimulačního proudu |  |  |  |
| Stimulace krátkými bipolárními obdélníkovými impulzy |  |  |  |
| Nastavitelná šíře impulzu: 0,15 až 1 ms, s krokem 0,05 ms |  |  |  |
| Nastavitelná stimulační frekvence: 10 až 120 Hz |  |  |  |
| Nastavitelná délka stimulace: 0,5 až 8 s |  |  |  |
| Nastavitelný stimulační proud: 500 až 900 mA |  |  |  |
| Stimulační energie (při impedanci pacienta 220 Ω): minimálně 0,2 až 202 J |  |  |  |
| Náboj: minimálně 3,0 až 1150 mC |  |  |  |
| Real-time monitorování statické impedance tkáně po přiložení stimulačních elektrod s číselným ukazatelem |  |  |  |
| Real-time monitorování dynamické impedance tkáně po celou dobu stimulace |  |  |  |
| 2x EEG kanál |  |  |  |
| 1x EKG kanál |  |  |  |
| 1x EMG kanál |  |  |  |
| Software EMR pro management a analýzu dat z ECT výkonů s pacientskou databází, připojením k PC i externímu monitoru s možností práce v síti |  |  |  |
| 4-kanálový zapisovač (tisk stimulačních parametrů a volitelné záznamy EEG, EKG, a EMG) |  |  |  |
| Ruční elektrody s dálkovým ovládáním |  |  |  |
| Samotestování (autokalibrace) přístroje před stimulací |  |  |  |
| Monitor se zabudovaným PC s instalací OS Windows, tiskárna a vozík s ramenem |  |  |  |
| Dotykový LCD displej s on-line sledováním: |  |  |  |
| Průběhů 2 vybraných kanálů s možností přepínání |  |  |  |
| Statické impedance |  |  |  |
| Bezpečnostní prvky: |  |  |  |
| Ochranný kryt šokovacího tlačítka |  |  |  |
| Zvukový signál před zahájením šokování |  |  |  |
| Odlišný zvukový signál při šokování |  |  |  |
| Nemožnost spuštění stimulace při nesprávné velikosti statické impedance kůže |  |  |  |
| Během stimulace elektrokonvulzivní přístroj měří a kontroluje šířku impulzu, frekvenci, elektrický proud a napětí, trvání sledu impulzů a celkovou dávku energie |  |  |  |

Poznámka:

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Vysvětlivka

Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.), pokud jsou k dispozici