Technická specifikace

Laminární box pro oddělení klinické mikrobiologie Krajské zdravotní a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 1ks

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Laminární box pro Oddělení klinické mikrobiologie Krajské zdravotní, a.s. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

| Parametr / požadavek | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota (pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou) | Kde je uvedeno v nabídce (dokument a číslo strany) |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti: |  |  |  |
| Laminární bezpečnostní box třídy bezpečnosti II. certifikovaný dle normy EN 12469 |  |  |  |
| Pracovní plocha o šířce minimálně 1200 mm |  |  |  |
| Vnější šířka boxu maximálně 1500 mm |  |  |  |
| Box musí obsahovat: |  |  |  |
| - Přívod médií – plyn, minimálně 2 ks 230V zásuvky (prostupy pro plyn na obou stranách, popř. pouze na jedné straně s možností volby strany při instalaci nebo s možností změny strany – například při stěhování boxu na jiné místo) |  |  |  |
| - UV germicidní lampu s časovačem a měřidlem celkové doby svitu |  |  |  |
| - Neperforovanou pracovní plochu (průduchy jsou akceptovány) |  |  |  |
| - Zadní stěna a pracovní deska musí být nerezová |  |  |  |
| - Stojan boxu pro práci vsedě, musí být umožněno nastavení výšky pracovní plochy |  |  |  |
| - Elektricky event. manuálně posuvné přední sklo, které musí být kompletně uzavřeno pro UV sterilizaci pracovního prostoru |  |  |  |
| - Musí umožnit otevření pracovního okna do výšky v rozsahu minimálně 0 – 200 mm včetně |  |  |  |
| - Musí umožnit plné otevření čelního skla pro snadné čištění okna z vnitřní strany |  |  |  |
| - Odtah je nutno řešit filtrací vzduchu do místnosti |  |  |  |
| - 2x HEPA filtr s účinností >99,995 % pro částice 0,3 µm |  |  |  |
| - Udržení požadovaného proudění vzduchu během celé doby životnosti filtrů |  |  |  |
| - Vnitřní osvětlení pracovní plochy |  |  |  |
| - Zvuková signalizace poruchy laminárního proudění |  |  |  |
| V rámci dodávky je zahrnuto veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu boxu |  |  |  |
| Další a zvláštní požadavky: |  |  |  |
| V rámci dodávky je zahrnutá prvotní validace boxu (minimálně měření rychlosti proudění, měření počtu částic, defektoskopie filtrů) |  |  |  |

Poznámka:

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Vysvětlivka

Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.), pokud jsou k dispozici

  - pokud dodavatel nemůže tyto materiály doložit, budeme vyžadovat doložení čestného prohlášení, že dané parametry/požadavky splňuje