# Elektrický ohřev pacienta

Systém pro ohřev pacienta (elektrický) pro Kliniku KAPIM, Masarykovy nemocnice, o. z., Krajská zdravotní, a. s.

Obecné požadavky:

- 13 ks jednotek ohřevu s požadovaným příslušenstvím

  - 13 ks matrace „velká“

  - 5 ks matrace „malá“

  - Pojízdný stojan 7 ks

- Přístroj musí být certifikovány jako zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb. a ve znění pozdějších předpisů

- Všechny zdravotnické přístroje a jeho části musí být dezinfikovatelné a odolné vůči dezinfekcím používaným v rámci Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s.

Minimální technické požadavky na jednotku:

- Sestava skládající se z:

  - Řídící teplotní jednotky

  - Podložkový / přikrývkový systém

- Jednotka s minimálně dvěma regulovatelnými vstupy pro připojení elektricky vyhřívaných podložek

  - Musí umožnit vyhřívat současně minimálně dvě připojené modality

- Možnost použití na sále i na dospávací jednotce

- Odolné vůči defibrilaci

- Jednotka umístitelná vedle lůžka / stolu nebo na infuzním stojanu, eurolišta, případně umístění na stojanu od výrobce

- Rozsah teplot v rozmezí minimálně od 37 °C do 39 °C s krokem maximálně 1 °C

- Možnost nepřetržitého provozu

- Displej zobrazující teplotu

- Alarm zvýšené teploty

- Pojistka proti přehřátí

- Automatické vypnutí ohřevu při poruše vodiče nebo topného systému

- Délka napájecího kabelu minimálně 3 m

- Napájení 230 V / 50 Hz

Požadavky na podložky:

- Elektricky vyhřívané

- Opakovatelně použitelné

- Přizpůsobení tvaru lůžka

- Rovnoměrný ohřev po celém povrchu

- Vodotěsné

- Délka připojovacího kabelu minimálně 2 m

- RTG transparentní

- Rozměry:

  - Velká: 50 x 125 - 150 cm

  - Malá: 50 x 80 - 85 cm

Požadované příslušenství:

- Veškeré propojovací kabely pro požadované matrace

- Veškeré příslušenství potřebné pro uvedení do provozu a plnění účelu