Technická specifikace

Jednotlivé počty a umístění jsou specifikované v příloze č.6 Rozklad nabídkové ceny

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

| Parametr / požadavek | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- |
| Multiparametrický modul s obrazovkou: |  |
| Modul fungující zároveň jako transportní monitor; |  |
| Dotykový displej velikosti minimálně 7 palců se zobrazením minimálně 4 křivek současně a s automatickým otáčením obrazu; |  |
| Provoz na uživatelsky vyměnitelný (bez použití nářadí) bateriový zdroj minimálně po dobu 5 hodin při standardní konfiguraci měřených parametrů; |  |
| Optické a akustické alarmy; |  |
| Automatické otočení obrazu o 180˚; |  |
| Modul musí umožnit připojení minimálně 6 vstupů současně; |  |
| - EKG snímané z minimálně 5 a 10 svodů, rozměření ST úseku se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu, zobrazení parametru QT/QTc |  |
| - Snímání 12-kanálového EKG (z 10 svodů) s interpretací |  |
| - 2 x teplota |  |
| - NIBP |  |
| - SpO2 |  |
| - Minimálně 4x IBP |  |
| - Měření kapnometrie – každý modul musí být vybaven vstupem pro měření EtCO2 |  |
| Automatická analýza, záznam a tisk arytmií z minimálně 4 svodů (minimálně asystolie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie atd.) |  |
| Analogový výstup EKG a IBP pro synchronizaci s jinými přístroji |  |
| Váha přístroje při transportu maximálně 2 kg včetně baterie a integrovaného madla; |  |
| Přenos multiparametrického modulu do každého jiného monitoru v rámci daného oddělení bez přepojování kabelů, čidel, s kontinuálním sběrem dat od připojení pacienta |  |
| Multiparametrický modul bez obrazovky: |  |
| Přenositelný multiparametrický modul pro sledování životních funkcí pacienta (minimálně EKG, respirace, NIBP, SpO2, 2x teplota, 2x IBP) |  |
| Přenos multiparametrického modulu do každého jiného monitoru v rámci daného oddělení bez přepojování kabelů, čidel, s kontinuálním sběrem dat od připojení pacienta |  |
| EKG snímané z 3,5 svodů, rozměření ST úseku ve všech snímaných svodech se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu a se stanovením QT/QTc |  |
| Snímání 12-kanálového EKG z 10 svodů s interpretací (je akceptovatelné řešení vyžadující připojení k centrálnímu monitoru) |  |
| Automatická analýza, záznam a tisk arytmií (minimálně asystolie, komorová tachykardie, ) komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie atd.) |  |
| Stanovení respirační frekvence impedanční metodou |  |
| Měření pulsní oxymetrie (Sp02) se saturačním čidlem na prst technologií Masimo |  |
| Měření neinvazivního tlaku oscilometrickou metodou pomocí pažní manžety |  |
| Měření minimálně 2 teplot (rektální/jícnové a povrchové) |  |
| Doba autonomního provozu multiparametrického modulu pro sledování vitálních funkcí pacienta po odpojení od monitoru (bez nutnosti propojení s dalším monitorem) minimálně 1 hodina |  |
| Dokovací stanice pro modul včetně držáku |  |
| Monitor vitálních funkcí vyšší třídy: |  |
| Modulární monitor vitálních funkcí s barevným dotykovým displejem o úhlopříčce minimálně 19 palců třídy medical grade; |  |
| Maximální hmotnost monitoru 8 kg; |  |
| Umožňuje připojení výše specifikovaného multiparametrického modulu a modulů v rámci oddělení |  |
| Dokovací stanice pro multiparametrický modul včetně držáku, který bude umístěn na svislé tyči u poličky nebo lůžka. Dokovací stanice slouží pro připojení modulu k lůžkovému pacientskému monitoru, resp. pacientské monitorovací síti. Dokovací stanice nesmí být součástí vlastního tělesa pacientského monitoru; |  |
| Současné zobrazení minimálně 8 křivek (se souvisejícími číselnými údaji) na displeji; |  |
| Automatická detekce snímaných parametrů; |  |
| Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti; |  |
| Uložení monitorovaných hodnot do paměti až po dobu 48 hodin s rozlišením 1 minuta nebo 72 hodin s rozlišením 5 minut nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě; |  |
| Modulový box pro umístění minimálně 4 dalších zásuvných modulů; |  |
| Přeložení/převoz pacienta na cílový monitor v rámci systému, a to bez výpadku monitorování a s uchováním trendů veškerých sledovaných parametrů ze zdrojového monitoru od připojení pacienta 72 hodin; |  |
| Obousměrná komunikace se všemi monitory a kompatibilita s centrální stanicí na daném oddělení; |  |
| Síťový přístup z lůžkovému monitoru na druhý lůžkový monitor minimálně pro sledování křivek, údajů a přenos alarmů; |  |
| Vzdálená správa monitoru, vzdálený přístup k event logu; |  |
| Tisk na laserovou tiskárnu připojenou k centrálnímu monitoru; |  |
| Kompletní uživatelské ovládání monitorů v českém jazyce; |  |
| Ochrana proti defibrilačnímu pulsu; |  |
| Identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 nebo pomocí čtečky čarových kódu; |  |
| Čtečka čárového kódu pro každý monitor je součástí dodávky; |  |
| Optické a akustické alarmy s nastavitelnou intenzitou a s možností ovládání z centrálního monitoru; |  |
| Kalkulátor pro výpočet dávkování léčiv; |  |
| Výstup pro připojení externího displeje – minimálně VGA výstup; |  |
| Monitor musí prostřednictvím multiparametrického modulu umožnit natočení 12svodového EKG do monitoru a jeho následné odeslání do systému MUSE nebo do sdíleného adresáře, ze kterého systém MUSE 12svodové EKG načte; |  |
| Propojitelnost monitorů do centrální stanice na daném oddělení |  |
| Rozšiřující moduly (Zadavatel požaduje možnost připojení následujících rozšiřujících modulů do monitorů vyšší třídy. Moduly se musí připojovat pomocí modulového boxu. Moduly musí měřené parametry/křivky zobrazovat na displeji pacientského monitoru. Moduly nejsou součástí zakázky, je pouze nutné zajištění technické kompatibility monitorů s uvedenými moduly) |  |
| - Transpulmonální termodiluce (PiCCO); |  |
| - Termodiluční monitorace srdečního výdeje pomoci Swan-Ganzova katétru (CO) – zadavatel akceptuje řešení, kdy je tento parametr monitorován multiparametrickým modulem nebo pacientským monitorem; |  |
| - Kapnometrie technologií sidestream nebo microstream (EtCO2); |  |
| - Kontinuální 4kanálová monitorace EEG (EEG) - v případě 2kanálového řešení jsou požadovány dva moduly; |  |
| - Monitorace hloubky nervosvalové blokády (NMT) metodou EMG (možné splnit dodáním externího přístroje se zobrazením hodnot na displeji monitoru vitálních funkcí; externí přístroj musí být součástí nabídky); |  |
| - Monitorace tkáňové oxymetrie metodou NIRS; |  |
| - Měření nepřímé kalorimetrie minimálně s parametry VO2, VCO2 a RQ (CAL, s přesností měření do 10%); |  |
| Monitor vitálních funkcí střední třídy: |  |
| Modulární monitor vitálních funkcí s barevným dotykovým displejem o úhlopříčce minimálně 12 palců třídy medical grade; |  |
| Maximální hmotnost monitoru 12 kg; |  |
| Dokovací stanice pro multiparametrický modul včetně držáku, který by měl být umístěn na svislé tyči u poličky nebo lůžka. Dokovací stanice slouží pro připojení modulu k lůžkovému pacientskému monitoru, resp. pacientské monitorovací síti. Dokovací stanice nesmí být součástí vlastního tělesa pacientského monitoru; |  |
| Současné zobrazení minimálně 8 křivek (se souvisejícími číselnými údaji) na displeji; |  |
| Automatická detekce snímaných parametrů; |  |
| Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti; |  |
| Uložení monitorovaných hodnot do paměti až po dobu 48 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě; |  |
| Přeložení/převoz pacienta na cílový monitor v rámci systému, a to bez výpadku monitorování a s uchováním trendů veškerých sledovaných parametrů ze zdrojového monitoru od připojení pacienta 72 hodin; |  |
| Obousměrná komunikace se všemi monitory a kompatibilita s centrální stanicí na daném oddělení; |  |
| Síťový přístup k lůžkovému monitoru na druhý lůžkový monitor minimálně pro sledování křivek, údajů a přenos alarmů; |  |
| Vzdálená správa monitoru po monitorovací síti, vzdálený přístup k event logu, vzdálené sledování parametrů HW; |  |
| Tisk na laserovou tiskárnu připojenou k centrálnímu monitoru; |  |
| Kompletní uživatelské ovládání monitorů v českém jazyce; |  |
| Ochrana proti defibrilačnímu pulsu; |  |
| Optické a akustické alarmy s nastavitelnou intenzitou a s možností ovládání z centrálního monitoru |  |
| Centrální monitor: |  |
| Plná obousměrná komunikace s monitory v síti; |  |
| Zobrazení minimálně 12 monitorů vitálních funkcí současně; |  |
| Pro připojení telemetrických jednotek; |  |
| Režim sledování minimálně 12 pacientů (připojených na monitorech vitálních funkcí) a současně konfigurovatelného sledování minimálně 3 křivek u každého z nich; |  |
| Možnost konfigurace zobrazení těchto parametrů: EKG, SpO2, EtCO2, tělesná teplota, NIBP, IBP, ICP, CPP; |  |
| Zobrazení detailu vybraného monitoru; |  |
| Optické a akustické alarmy s nastavitelnou intenzitou a s možností ovládání z centrály; |  |
| Zobrazení, vyhodnocení a záznam alarmů na centrále; |  |
| Zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů; |  |
| Uložení trendů minimálně 24 hodin, možnost prohlížení plných křivek 24 hodin; |  |
| Možnost vzdáleného náhledu na monitory v reálném čase a náhledu na trendová data za posledních 24 hodin realizovaná cestou webového rozhraní (zadavatel pro splnění tohoto parametru umožňuje využití stávajícího řešení Mobile Care Viewer (GE Healthcare); |  |
| Tisk alarmů (událostí, které alarm vyvolaly), trendů, křivek, pacientských záznamů, tisk záznamů; |  |
| Plná obousměrná komunikace monitorů životních funkcí na daném oddělení s centrálním monitorovacím systémem umožní zadávaní pacientských dat do lůžkových monitorů životních funkcí, nastavení alarmových mezí a zpětný přenos a zobrazení nasnímaných dat z lůžkových monitorů do centrální monitorovací stanice; |  |
| Kompletní uživatelské rozhraní v českém jazyce; |  |
| 1 ks plochý barevný dotykový displej o úhlopříčce minimálně 24 palců. Možnost připojení dalších minimálně dvou náhledových monitorů; |  |
| Ovládaní klávesnicí a myší (medical grade); |  |
| Připojení centrálního monitoru na síťovou tiskárnu – tiskárna součástí nabídky a řešení musí umožnit tisk jak z centrálního monitoru, tak z jednotlivých pacientských monitorů; |  |
| Kompatibilita s požadovanými lůžkovými monitory vitálních funkcí; |  |
| Identifikace pacienta a načtení demografických dat na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 – možné řešení i načtení dat přes centrální monitorovací stanici, nabízený systém uchazeče musí touto funkcionalitou disponovat v době podání nabídky – doložení technického materiálu do nabídky; |  |
| Dodané řešení již musí obsahovat síťové rozhraní pro komunikaci bez potřeby dalších licencí a bez množstevního či rychlostního omezení; |  |
| Dodávka musí obsahovat všechny potřebné licence za tímto účelem, pokud je nabízené řešení od výrobce licencováno; |  |
| Synchronizace času monitorů životních funkcí dle centrálního monitoru; |  |
| Zálohovací zdroj napájení pro centrálu po dobu minimálně 30 minut |  |
| Náhledový monitor: |  |
| LCD monitor o úhlopříčce minimálně 42´ |  |
| Možnost připojení na centrální stanici na daném oddělení |  |
| Příslušenství ke každému monitoru životních funkcí: |  |
| 1 ks kabel pro 5 svodové EKG |  |
| 1 ks manžeta NIBP standardní velikosti pro dospělé |  |
| 1 ks manžeta NIBP velikost pro obézní dospělé pacienty |  |
| 1 ks teplotní čidlo |  |
| 2 ks kabel pro měření invazivního tlaku (Edwards Lifesciences) |  |
| 1 ks prstové čidlo SpO2 pro dospělé pro opakované použití |  |

Vysvětlivka

Dodavatel uvede:

- zda přístroj požadavek splňuje

Přehled techniky k integraci

Zadavatel požaduje, aby nabízené přístroje byly plně kompatibilní s níže uvedenou technikou, která je aktuálně ve vlastnictví Krajské zdravotní na daných odděleních. Je nezbytné, aby nabízená monitorovací technika dokázala plně a funkčně komunikovat se stávajícím softwarovým a hardwarovým zařízením. Toto zahrnuje nejen základní propojení, ale také zajištění bezproblémové integrace všech funkcí a schopností, které jsou nezbytné. Zadavatel klade důraz na to, aby veškerá nová monitorovací technika byla schopna pracovat ve stávajícím technickém prostředí bez nutnosti dalších úprav či dodatečných investic do kompatibility.

| Přehled techniky k integraci |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny |  | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Centrální operační sály | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Kardiochirurgie | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Kardiologie |  |
| Název | Počet ks | Počet ks | Počet ks | Počet ks |  |
| Monitor vitálních funkcí CARESCAPE B850 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |
| Centrála monitorovací CSCS | 3 | 0 | 0 | 0 |  |
| Modul E-MINIC | 24 | 12 | 4 | 0 |  |
| Modul EEG | 4 | 0 | 0 | 0 |  |
| Modul PDM | 24 | 0 | 0 | 0 |  |
| Modul E-SVO2 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |
| Modul E-SCOVX | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| Modul E-COPVS | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Modul E-BIS | 2 | 0 | 2 | 0 |  |
| Modul E-PICCO | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
| Modul NMT | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
| Monitor vitálních funkcí CANVAS SD | 0 | 26 | 4 | 2 |  |
| Carescape Centrální stanice | 0 | 3 | 1 | 1 |  |
| Monitor vitálních funkcí CANVAS 1000 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |
| Monitor vitálních funkcí B450 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |
| Multiparametrický podul CARESCAPE ONE | 0 | 26 | 7 | 18 |  |