## Kvalita
Příloha č. 3) Evaluace kvality předmětu plnění veřejné zakázky - nepodkročitelné parametry
| Dílčí technický parametr | ANO/NE | VYSVĚTLENÍ
Komplexní řešení pro vybavení sedmi hematologických laboratoří KZ, a.s., různě výkonnými hematologickými analyzátory krevních obrazů a koagulačních analyzátorů od jednoho výrobce.
Propojení hematologických analyzátorů všech sedmi laboratoří včetně koagulačního analyzátoru připojením na jeden společný middleware, který musí umožňovat oboustrannou komunikacemi s LIS se všemi 7 hematologickými laboratořemi KZ
Hematologická linka a všechny analyzátory musí být nové, nepoškozené, nerepasované, plně automatické a certifikované (včetně ovládacího programového vybavení) pro in vitro diagnostiku (CE-IVD).
Zdravotnické prostředky (analytický systém, reagencie, kalibrační příp. i kontrolní materiál, spotřební materiál) jsou zajištěny přímo od výrobce nebo jím pověřeného dodavatele. Dodavatel kontroluje celý poddodavatelský řetězec na úroveň primárních surovin. Dodavatel vydefinuje průběh kontroly celého poddodavatelského řetězce a jakým způsobem bude mít zajištěné kontroly celého poddodavatelského řetězce.
Každý z analyzátorů musí být vybaven interní a externí čtečkou čárových kódů, dodáním napojením na síťovou tiskárnu, PC s příslušným softwarovým vybavením, myší, klávesnicí, UPS a eventuálně dalším příslušenstvím nezbytným pro provoz.
Analyzátory musí používat stejné reagencie včetně kontrolního materiálu, využití stejného obslužného software pro zjednodušení zastupitelnosti obsluhy, přičemž software a hardware = Windows 10 a vyšší. Dodavatel zajistí kompatibilitu s operačním systémem zadavatele.
Analyzátory krevních obrazů musí disponovat interní kontrolou kvality na komerčních kontrolních materiálech certifikovaných pro in vitro diagnostiku (CE-IVD) a v souladu s platnou legislativou, a to pro všechny klinické parametry, vždy na hladině patologické nízké, normální a patologické vysoké, bez nutnosti použití více než jedné zkumavky pro příslušnou hladinu kontroly (všechny kontrolované parametry lze stanovit z jedné zkumavky)
Koagulační analyzátory musí disponovat interní kontrolou kvality na komerčních kontrolních materiálech certifikovaných pro in vitro diagnostiku (CE-IVD) a v souladu s platnou legislativou, a to pro všechny klinické parametry, vždy na dvou hladinách.
Analyzátory krevních obrazů musí umožňovat automatický monitoring klouzavých průměrů (moving average/ XB analýza) na nativních pacientských vzorcích.
Minimalizace objemu potřebného pro analýzu krevního obrazu, pro manuální režim vyšetřování krevních obrazů max. 100 µl, pro automatický režim vyšetření /vyšetření tělních tekutin max. 150 µl.
Analyzátory musí umožňovat provedení analýzy z uzavřené i otevřené zkumavky stejnou aspirační cestou a rovněž z různých druhů odběrových zkumavek včetně mikrozkumavek.
Schopnost detekce hladiny vzorku, v případě nasátí nedostatečného množství vzorku, bubliny nebo sraženiny musí analyzátor bezprostředně vydat chybové upozornění.
Analyzátory nesmí vyžadovat frekvenci pravidelné údržby častěji než 1x 8 hodin. Dodavatel uvede frekvenci pravidelné údržby.
Požadované parametry: leukocyty, erytrocyty, hemoglobin, hematokrit, trombocyty, střední objem erytrocytů, střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech, šíře distribuce erytrocytů, destičkový hematokrit, střední objem trombocytů. Retikulocyty, neutrofily, eozinofily, bazofily, monocyty, lymfocyty – u všech populací absolutní i relativní počet.
Analyzátory krevního obrazu v lince musí pro základní stanovení trombocytů (PLT) používat stejný detekční princip z důvodu nutnosti vzájemné reprodukovatelnosti výsledků vyšetřovaných v denním provoze a na pohotovostních službách i pro případ využití jako zálohy pro jiné pracoviště Krajské zdravotní a.s.
Požadované koagulační metody: protrombinový test, aPTT, fibrinogen, trombinový test, antitrombin, D-Dimery, anti-Xa, riavroxaban, apixaban, dabigatran, FII, FV, FVII, FX, FVIII, FIX, FXI, FXII, FXIII aktivita, lupus antikoagulans (screening, konfirmační i směsné testy), cirkulující antikoagulans, Protein C, Protein S, APC rezistence, vWF Ag, vWF Ac, agregace trombocytů
Možnost provádět na koagulačním analyzátoru i agregační vyšetření s automatickým předředěním reagencií
Bezkyanidové reagencie pro stanovení koncentrace hemoglobinu
Všechny dodávané reagencie musí být certifikovány pro in vitro diagnostiku (CE-IVD) a v souladu s platnou legislativou.
Identifikace reagencií a kontrolního materiálu v analyzátoru musí být prostřednictvím čárového kódu, QR kódu nebo RFID čipem, včetně informace o šarži a exspiraci.
Elektronické objednávání reagencií a spotřebního materiálu.
Elektronický management reagencií (dohledatelnost použitých reagencií a činností obsluhy, sledování spotřeby a exspirace jednotlivých reagencií).
Dodavatel zajišťuje bezodkladnou dostupnost bezpečnostních a technických sdělení výrobců ZP a diagnostik včetně jejich aktualizací.
Dodávky reagencií a veškerého spotřebního materiálu do 5 kalendářních dnů, nejpozději do 10:00 hodin od okamžiku objednání konkrétních reagencií a spotřebního materiálu. V případě požadavku na urgentní dodávku zajistit dodání do 2 pracovních dnů od objednání ze strany objednatele.
Dodávka reagencií tzv. na stůl - to znamená dodavatel odveze reagencie přímo do laboratoře.
Dodavatel zajistí plně bezplatný servis vč. bezplatného dodávání náhradních dílů, PBTK, validací dle návodu výrobce (min pravidelná roční validace), včetně pravidelného ověřování kompatibility a harmonizace vyhodnocovacího SW s nastavenými pravidly, vše v souladu se zákonem č.268/2014 Sb., v platném znění a ve znění pozdějších předpisů, po celou dobu trvání výpůjčky
Doložení typu a expirace kalibrátoru při BTK nebo uvedení do provozu.
On-line 24/7 vzdálený přístup servisních techniků a aplikačních specialistů, včetně možnosti pravidelného ověřování a znovuobnovení funkčnosti, vše v souladu s požadavky GDPR. Komunikace bude vedena v českém, případně slovenském jazyce. Zabezpečení dat za pomoci VPN bez účasti třetí strany. Dodržení podmínky zajištění, aby komunikace za použití VPN nebyla provozována přes servery mimo EU v rámci zabezpečení ochrany citlivých údajů.(max 1 h součinnost).
Dodavatel zajistí dobu nástupu servisního technika na opravu – do 24 hod. od objednání opravy v pracovní dny (mimo víkendy, státní svátky).
Zadání uživatelských přístupových práv a dohledatelnost činností obsluhy.
Všechny parametry specifikace dohledatelné v dokumentaci dodavatele analyzátoru (manuál v češtině umožňující dohledání všech parametrů analýz).
Možnost automatické validace výsledků nastavenými uživatelskými pravidly a možností on-line propojení analyzátorů a kontrolu jednotlivých činností prostřednictvím speciálního vyhodnocovacího SW.
Software pro zálohování a následné zpřístupnění primárních dat.
Všechny požadované koagulační testy musí být proveditelné na jednom analyzátoru a musí umožňovat analýzu vzorků plazmy
Koagulační analyzátor musí mít cap piercing systém – propichování víček zkumavek, analýza bez nutnosti zkumavky otevírat
| Dodatečné dotazy |  | Odpověď
Zadavatel má v úmyslu implemtentaci provést nejdříve v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a následně ve zbývajích 6 nemocnicích zadavatele. Jaký časový rozsah / harmonogram má Zadavatel očekávat?
V případě požadavku na urgentní dodávku reagencií, do kolika pracovních dnů od objednání ze strany objednatele je dodavatel schopen zajistit dodání?
Jaká je minimální délka exspirace reagencií a kontrolního materiálu?
Jaká je doporučená doba trvání kontraktu s ohledem na dobu životnosti přístrojů, trvání podpory a morálního zastarávání?
Jaký má dodavatel pohled na rešení valorizace cen za reagencie a spotřební materiál? Jaké ideální řešení může dodavatel nabídnout?