# Přístroj pro analýzu optimalizace sedu

Přístroj pro analýzu optimalizace sedu pacienta na invalidním vozíku pro Rehabilitační oddělení, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Krajská zdravotní, a. s.

Obecné požadavky:

- 2 ks přístroje pro analýzu optimalizace sedu

- Přístroj musí být certifikovány jako zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb. a ve znění pozdějších předpisů

- Všechny zdravotnické přístroje a jeho části musí být dezinfikovatelné a odolné vůči dezinfekcím používaným v rámci Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s.

- Přístroj musí splňovat podmínky uvedené v dokumentu Požadavky na připojení ICT Krajské   zdravotní, a. s. – odkaz na aktuální verzi dokumentu: https://www.kzcr.eu/cz/kz/proodborniky/informace-pro-projektanty/

Minimální technické požadavky:

- Analýza sedu založená na principu měření tlaku

- Měřící plocha odpovídající nejčastěji předepisované šíři sedu mechanických vozíků 
42-47 cm x 42-47 cm 2 ks

- Plocha musí být tvarovatelná dle potřeb pacienta

- Senzory umístěné v podložce bez možnosti jejich posunu a zkroucení

- Bezdrátové provedení (přenos dat bez potřeby kabelů)

- Schopnost analyzovat data z dvou senzorů simultánně, vyšetření sedací plochy a beder, obojí při sedu

- Mobilní provedení

  - Systém musí být mobilní (podložka + vyhodnocovací jednotka) s možností vyšetřování po celé nemocnici

  - Sledování dat real time (okamžité, na mobilním vyhodnocovacím zařízení (tabletu 2 ks) s pozdějším možným propojením a přenosem do PC k archivaci a tisku dat

- Napájení z baterií (znovupoužitelné)

  - Minimálně jedna hodina záznamu

- Software:

  - Instalován na pracovní stanici v ordinaci lékaře

  - Dodaný SW s programy pro identifikaci bodů se zvýšeným tlakem

    - Kódování barevnou mapou

    - Označení maximálních, průměrných bodů

  - Video záznam (mappingu tlakových bodů) celého vyšetření

  - Schopnost generovat závěrečné zprávy včetně volitelných grafických výstupů do pdf. formátu a možnost odesílat tato výstupy na email

Požadované příslušenství:

- 1 ks větší senzorová plocha minimálně 57 x 57 cm

- Nabíječka na baterie 2 ks

- Licence ke všem dodávaným softwarovým modalitám

- Transportní pouzdro 2 ks

- Ostatní příslušenství potřebné k uvedení přístroje do provozu a plnění účelu

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….