Elektrokoagulace pro kardiochirurgii, Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Popis:

Elektrokoagulační přístroj pro použití při endoskopickém odběru žilního štěpu pomocí nástrojů od výrobce Terumo.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Elektrochirugická jednotka

- Elektrokoagulační přístroj pro použití při endoskopickém odběru žilního štěpu pomocí nástrojů od výrobce Terumo. Zařízení musí být schváleno a testováno pro použití s endoskopickými nástroji pro odběr žilního štěpu VirtuoSaph Plus výrobce Terumo

- Elektrokoagulační přístroj vč. příslušenství

- Grafický displej zobrazující nastavené hodnoty

- Monopolární i bipolární režim

  - Minimální 1x bipolarní výstup (konektor)

  - Minimálně 1x monopolární výstup (konektor)

- Konektor pro připojení bipolámích nástrojů:

  - mezinárodní konektor (dva konektory s roztečí pinů 28,8 mm)

- Konektor pro připojení neutrální elektrody včetně dvou kabelů a minimálně 20 elektrod

- Nastavitelný výkon:

  - mopolarní řežim řezu (CUT) minimálně 300 W

  - monopolární režim koagulace (COAG) minimálně 120 W

  - bipolarní režim řezu (CUT) minimálně 300 W

  - bipolární koagulace (COAG) minimálně 200 W

- Ovládání nožním spínačem i pomocí ručního nástroje

- Nožní spínač pro monopolární režim součástí dodávky

- Nožní spínač pro bipolární režim součástí dodávky

- Alarm chyb a nedostatečné přilnavosti pacientské neutrální elektrody

- Systém hlídání připojení pacientské neutrální elektrody (ochrana pacienta)

- Automatický test při startu přístroje

- Ochranný mechanismus proti poškození pacienta při nedostatečném kontaktu neutrální elektrody

- Vhodný vozík pod přístroj pro manipulaci v prostředí operačního sálu

  - Rozměrově blízký rozměrům koagulace

- Provoz na 230V / 50 Hz