## List1
Technická specifikace ultrazvukových přístrojů - Ultrazvuky I
Zadavatel požaduje vzájemnou kompatibilitu u ultrazvukových přístrojů položky 1 – 9 s jícnovými sondami dodanými v rámci této zakázky.
Položka | Požadavky | Splnění požadavku účastníkem VZ
1. | Ultrazvuk nejvyšší třídy včetně 3D/4D pro kardiochirurgické ambulance (1 ks)
Přístroj:
Echokardiografický přístroj nejvyšší třídy s aplikačním balíkem pro provádění vaskulárních a kardiologických vyšetření
přístroj nový, nepoužitý, s dotykovým displejem pro ovládání přístroje a provádění měření a kalkulací o velikosti min. 12“,
přístroj musí být mobilní a transportovatelný jednou osobou (váha do 110 kg), lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření s dobou startu do 20 sekund po převozu,
poloha monitoru musí být nastavitelná ve všech směrech, současně musí být výškově a stranově stavitelná poloha obslužného pultu, polohování monitoru nezávisle na ovládacím panelu.
printer a záznamová zařízení musí být ovládány z ovládacího panelu přístroje,
přístroj musí být plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku, maximální snímkovací frekvence minimálně 2000 snímků/sekundu,
požadovaný frekvenční rozsah přístroje je v rozsahu min. 1 – 18 MHz,
min. 4 elektronické konektorové vstupy pro zobrazovací sondy
sondové konektory typu pinless
minimálně Full HD plochý monitor s úhlopříčkou minimálně 21,5“, technologie OLED
umožňující celoobrazovkové zobrazení ultrazvukového obrázku v rozlišení 1920x1080 Full HD
Zobrazení:
Požadovaná zobrazení (minimum):
B-mode na základních frekvencích,
B-mode na harmonických frekvencích,
PW – pulzní doppler,
M-mód, barevný M-mód, anatomický M-mód,
PW a barevný tkáňový doppler,
Fotorealistické 3D/4D zobrazení s možností nastavení nasvícení zobrazovaných struktur
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler),
funkce detekce pomalých toků,
rozšířená vizualizace srdeční a cévní architektury, kdy barevné vykreslení krevní toků vytváří 3D dojem barevného zobrazení,
barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a s vysokou obrazovou rychlostí,
simultánní duální zobrazení - B – mode a B-mode + CFM v reálném čase,
požadujeme rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase,
programové vybavení pro provádění kardio-vaskulárních vyšetření,
zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání,
možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze,
automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean),
zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu,
uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení,
rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu, v případě vyšetření pomocí kontrastních látek nastavitelná délka smyčky minim. 5 minut,
jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení),
automatická kontinuální optimalizace 2D, 3D, 4D zobrazení s dynamickým obnovováním,
automatický vyšetřovací protokol včetně automatických kardiovaskulárních měření,
automatická měření pomocí A.I. pro dopplerovské průběhy MV,TV,AV,PV a 2D měření LV,LVOT,Aortic Root a RV,
Modul pro kompletní 2D kvantifikaci (včetně speckle tracking, strain, strain/rate kvantifikace),
Modul pro autostrainové kalkulace LV, RV, LA,
HW a SW pro Live 3D (real-time 3D/4D) zobrazení srdce vytvářeného pomocí TTE sektorové matrixové sondy a TEE matrixové sondy, tvorba cílených řezů, MPR,
SW pro následné automatické hodnocení regionální a segmentální kinetiky, hodnocení „synchronicity“, parametrický mód, 3D model LV, 3D model RV včetně automatické kvantifikace EDV,ESV,EF pro RV, TAPSE a RV longitudinální strain ze 3D datasetu,
Automatický kvantifikační model 3D mitrální chlopně,
Modul pro plně automatizovanou kvantifikaci 4D se simultánním zobrazením křivek objemů LV a LA, s automatickými výpočty objemů LV/LA z jednoho či více cyklů u pacientů s arytmií, s výpočty LV mass a s výpočty LV EF a SV z datasetů pořízených nabízenou 4D TTE sondou,
Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace minimálně na disky DVD-R/RW, CD-R/RW. Přístroj musí umožňovat záznam na interní HDD s kapacitou alespoň 1 TB. Systém musí umožnit archivaci snímků v PC i DICOM formátu,
Přístroj musí být vybaven 4 porty USB 3.0 pro připojení externích záznamových zařízení – ext. HDD, ext. flash paměť, ext. tiskárna. Minimálně jeden USB port musí být umístěn na ovládacím panelu přístroje,
Mechanická QWERTY (případně QWERTZ) klávesnice, podsvícená,
přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie:
DICOM Verification/Service
DICOM Print
DICOM Storage
DICOM Query/Retrieve včetně Multimodality Query/Retrieve
DICOM Worklist
Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření,
připojení do PACS pomocí LAN konektoru i WiFi.
Sondy:
Součástí dodávky přístroje musí být minimálně následující ultrazvukové sondy:
2D/3D/4D matrixová sektorová sondu s technologií elementů umožňující zcela zásadně lepší přeměnu elektrické energie na ultrazvukové vlnění (a obráceně) při menší tepelné ztrátě ve srovnání s PZT elementy (technologie single crystal, mono crystal), frekvenční rozsah sondy min. od 1 do 5 MHz, min. 3000 elementů, váhově i velikostně téměř totožná jako 2D sektorová sonda - 1 ks
2D/3D/4D matrixová jícnová sondu s technologií elementů umožňující zcela zásadně lepší přeměnu elektrické energie na ultrazvukové vlnění (a obráceně) při menší tepelné ztrátě ve srovnání s PZT elementy (technologie single crystal, mono crystal), frekvenční rozsah sondy min. od 3 do 8 MHz, min. 2500 elementů - 1 ks
2. | Ultrazvuk nejvyšší třídy včetně 3D/4D pro kardiologickou ambulanci (1ks)
echokardiografický přístroj nejvyšší třídy s aplikačním balíkem pro provádění vaskulárních a kardiologických vyšetření
přístroj nový, nepoužitý, s dotykovým displejem pro ovládání přístroje a provádění měření a kalkulací o velikosti min. 12“,
přístroj musí být mobilní a transportovatelný jednou osobou (váha do 105 kg), lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření s dobou startu do 20 sekund po převozu,
poloha monitoru musí být nastavitelná ve všech směrech, současně musí být výškově a stranově stavitelná poloha obslužného pultu, polohování monitoru nezávisle na ovládacím panelu.
printer a záznamová zařízení musí být ovládány z ovládacího panelu přístroje,
přístroj musí být plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku, maximální snímkovací frekvence minimálně 2000 snímků/sekundu,
požadovaný frekvenční rozsah přístroje je v rozsahu min. 1 – 18 MHz,
min. 4 elektronické konektorové vstupy pro zobrazovací sondy
sondové konektory typu pinless
minimálně Full HD plochý monitor s úhlopříčkou minimálně 21,5“, technologie OLED
umožňující celoobrazovkové zobrazení ultrazvukového obrázku v rozlišení 1920x1080 Full HD
Požadovaná zobrazení (minimum):
B-mode na základních frekvencích,
B-mode na harmonických frekvencích,
PW – pulzní doppler,
M-mód, barevný M-mód, anatomický M-mód,
PW a barevný tkáňový doppler,
Fotorealistické 3D/4D zobrazení s možností nastavení nasvícení zobrazovaných struktur
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler),
funkce detekce pomalých toků,
rozšířená vizualizace srdeční a cévní architektury, kdy barevné vykreslení krevní toků vytváří 3D dojem barevného zobrazení,
barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a s vysokou obrazovou rychlostí,
simultánní duální zobrazení - B – mode a B-mode + CFM v reálném čase,
zobrazení s použitím kontrastních látek LVO a Low MI
požadujeme rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase,
programové vybavení pro provádění kardio-vaskulárních vyšetření,
zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání,
možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze,
automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean),
zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu,
uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení,
rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu, v případě vyšetření pomocí kontrastních látek nastavitelná délka smyčky minim. 5 minut,
jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení),
automatická kontinuální optimalizace 2D, 3D, 4D zobrazení s dynamickým obnovováním,
automatický vyšetřovací protokol včetně automatických kardiovaskulárních měření,
automatická měření pomocí A.I. pro dopplerovské průběhy MV,TV,AV,PV a 2D měření LV,LVOT,Aortic Root a RV,
Modul pro kompletní 2D kvantifikaci (včetně speckle tracking, strain, strain/rate kvantifikace),
Modul pro autostrainové kalkulace LV, RV, LA,
Modul pro automatické hodnocení objemu LA ve 2D ve formě křivky během srdečního cyklu, číselný výstup minimální a maximální objem LA,
HW a SW pro Live 3D (real-time 3D/4D) zobrazení srdce vytvářeného pomocí TTE sektorové matrixové sondy a TEE matrixové sondy, tvorba cílených řezů, MPR,
SW pro následné automatické hodnocení regionální a segmentální kinetiky, hodnocení „synchronicity“, parametrický mód, 3D model LV, 3D model RV včetně automatické kvantifikace EDV,ESV,EF pro RV, TAPSE a RV longitudinální strain ze 3D datasetu,
Automatický kvantifikační model 3D mitrální chlopně,
Modul pro plně automatizovanou kvantifikaci 4D se simultánním zobrazením křivek objemů LV a LA, s automatickými výpočty objemů LV/LA z jednoho či více cyklů u pacientů s arytmií, s výpočty LV mass a s výpočty LV EF a SV z datasetů pořízených nabízenou 4D TTE sondou,
Modul pro získání dat z měření ouška levé síně ze 3D datasetu (plocha, obvod, min. a max. osy ústí LAA)
SW pro zátěžovou echokardiografii
Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace minimálně na disky DVD-R/RW, CD-R/RW. Přístroj musí umožňovat záznam na interní HDD s kapacitou alespoň 1 TB. Systém musí umožnit archivaci snímků v PC i DICOM formátu,
Přístroj musí být vybaven 4 porty USB 3.0 pro připojení externích záznamových zařízení – ext. HDD, ext. flash paměť, ext. tiskárna. Minimálně jeden USB port musí být umístěn na ovládacím panelu přístroje,
Mechanická QWERTY (případně QWERTZ) klávesnice, podsvícená,
přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie:
DICOM Verification/Service
DICOM Print
DICOM Storage
DICOM Query/Retrieve včetně Multimodality Query/Retrieve
DICOM Worklist
Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření,
připojení do PACS pomocí LAN konektoru i WiFi.
Součástí dodávky přístroje musí být minimálně následující ultrazvukové sondy:
2D/3D/4D matrixová sektorová sondu s technologií elementů umožňující zcela zásadně lepší přeměnu elektrické energie na ultrazvukové vlnění (a obráceně) při menší tepelné ztrátě ve srovnání s PZT elementy (technologie single crystal, mono crystal), frekvenční rozsah sondy min. od 1 do 5 MHz, min. 3000 elementů, váhově i velikostně téměř totožná jako 2D sektorová sonda - 1 ks
2D/3D/4D matrixová jícnová sondu s technologií elementů umožňující zcela zásadně lepší přeměnu elektrické energie na ultrazvukové vlnění (a obráceně) při menší tepelné ztrátě ve srovnání s PZT elementy (technologie single crystal, mono crystal), frekvenční rozsah sondy min. od 3 do 8 MHz, min. 2500 elementů - 1 ks
3. | Upgrade stávajícího UZV Philips EPIQ CVx 2021 na standard níže uvedeného UZV přístroje vč. případného doplnění sond (1ks)
Dodavatel provede upgrade stávajího přístroje nebo nabídne nový přístroj dle specifikace
echokardiografický přístroj nejvyšší třídy s aplikačním balíkem pro provádění vaskulárních a kardiologických vyšetření
přístroj nový, nepoužitý, s dotykovým displejem pro ovládání přístroje a provádění měření a kalkulací o velikosti min. 12“,
přístroj musí být mobilní a transportovatelný jednou osobou (váha do 105 kg), lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření s dobou startu do 20 sekund po převozu,
poloha monitoru musí být nastavitelná ve všech směrech, současně musí být výškově a stranově stavitelná poloha obslužného pultu, polohování monitoru nezávisle na ovládacím panelu.
printer a záznamová zařízení musí být ovládány z ovládacího panelu přístroje,
přístroj musí být plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku, maximální snímkovací frekvence minimálně 2000 snímků/sekundu,
požadovaný frekvenční rozsah přístroje je v rozsahu min. 1 – 18 MHz,
min. 4 elektronické konektorové vstupy pro zobrazovací sondy
sondové konektory typu pinless
minimálně Full HD plochý monitor s úhlopříčkou minimálně 21,5“, technologie OLED
umožňující celoobrazovkové zobrazení ultrazvukového obrázku v rozlišení 1920x1080 Full HD
Požadovaná zobrazení (minimum):
B-mode na základních frekvencích,
B-mode na harmonických frekvencích,
PW – pulzní doppler,
M-mód, barevný M-mód, anatomický M-mód,
PW a barevný tkáňový doppler,
Fotorealistické 3D/4D zobrazení s možností nastavení nasvícení zobrazovaných struktur
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler),
funkce detekce pomalých toků,
rozšířená vizualizace srdeční a cévní architektury, kdy barevné vykreslení krevní toků vytváří 3D dojem barevného zobrazení,
barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a s vysokou obrazovou rychlostí,
simultánní duální zobrazení - B – mode a B-mode + CFM v reálném čase,
zobrazení s použitím kontrastních látek LVO a Low MI
požadujeme rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase,
programové vybavení pro provádění kardio-vaskulárních vyšetření,
zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání,
možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze,
automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean),
zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu,
uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení,
rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu, v případě vyšetření pomocí kontrastních látek nastavitelná délka smyčky minim. 5 minut,
jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení),
automatická kontinuální optimalizace 2D, 3D, 4D zobrazení s dynamickým obnovováním,
automatický vyšetřovací protokol včetně automatických kardiovaskulárních měření,
automatická měření pomocí A.I. pro dopplerovské průběhy MV,TV,AV,PV a 2D měření LV,LVOT,Aortic Root a RV,
Modul pro kompletní 2D kvantifikaci (včetně speckle tracking, strain, strain/rate kvantifikace),
Modul pro autostrainové kalkulace LV, RV, LA,
Modul pro automatické hodnocení objemu LA ve 2D ve formě křivky během srdečního cyklu, číselný výstup minimální a maximální objem LA,
HW a SW pro Live 3D (real-time 3D/4D) zobrazení srdce vytvářeného pomocí TTE sektorové matrixové sondy a TEE matrixové sondy, tvorba cílených řezů, MPR,
SW pro následné automatické hodnocení regionální a segmentální kinetiky, hodnocení „synchronicity“, parametrický mód, 3D model LV, 3D model RV včetně automatické kvantifikace EDV,ESV,EF pro RV, TAPSE a RV longitudinální strain ze 3D datasetu,
Automatický kvantifikační model 3D mitrální chlopně,
Modul pro plně automatizovanou kvantifikaci 4D se simultánním zobrazením křivek objemů LV a LA, s automatickými výpočty objemů LV/LA z jednoho či více cyklů u pacientů s arytmií, s výpočty LV mass a s výpočty LV EF a SV z datasetů pořízených nabízenou 4D TTE sondou,
Modul pro získání dat z měření ouška levé síně ze 3D datasetu (plocha, obvod, min. a max. osy ústí LAA)
SW pro zátěžovou echokardiografii
Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace minimálně na disky DVD-R/RW, CD-R/RW. Přístroj musí umožňovat záznam na interní HDD s kapacitou alespoň 1 TB. Systém musí umožnit archivaci snímků v PC i DICOM formátu,
Přístroj musí být vybaven 4 porty USB 3.0 pro připojení externích záznamových zařízení – ext. HDD, ext. flash paměť, ext. tiskárna. Minimálně jeden USB port musí být umístěn na ovládacím panelu přístroje,
Mechanická QWERTY (případně QWERTZ) klávesnice, podsvícená,
přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie:
DICOM Verification/Service
DICOM Print
DICOM Storage
DICOM Query/Retrieve včetně Multimodality Query/Retrieve
DICOM Worklist
Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření,
připojení do PACS pomocí LAN konektoru i WiFi.
Součástí dodávky přístroje musí být minimálně následující ultrazvukové sondy:
2D/3D/4D matrixová sektorová sondu s technologií elementů umožňující zcela zásadně lepší přeměnu elektrické energie na ultrazvukové vlnění (a obráceně) při menší tepelné ztrátě ve srovnání s PZT elementy (technologie single crystal, mono crystal), frekvenční rozsah sondy min. od 1 do 5 MHz, min. 3000 elementů, váhově i velikostně téměř totožná jako 2D sektorová sonda - 1 ks
2D/3D/4D matrixová jícnová sondu s technologií elementů umožňující zcela zásadně lepší přeměnu elektrické energie na ultrazvukové vlnění (a obráceně) při menší tepelné ztrátě ve srovnání s PZT elementy (technologie single crystal, mono crystal), frekvenční rozsah sondy od min. 3 do 8 MHz, min. 2500 elementů - 1 ks
Širokopásmová lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 4 -12 MHz - 1 ks
4. | Ultrazvuk diagnostický mobilní přenosný pro kardiovaskulární aplikace (2ks)
Ultrazvukový přístroj vyšší třídy, vysoce mobilní přístroj
vhodný pro přesun mezi odděleními (konstrukčně vhodný pro zvládání lehkých otřesů při převozu po dlaždicové podlaze a pro zvládání nerovných povrchů – prahů, přejezdů ve výtahu, apod.)
vynikající manévrovatelnost pro pohyb mezi lůžky
přístroj na vozíku, který je opatřen držáky sond pro bezpečný přesun přístroje
Podpora monokrystalové technologie
Min. 15,6“ plochý LCD monitor, rozlišení min. 1920x1080
Min. 10“ pomocný dotykový polohovatelný display pro ovládání přístroje nebo jednotné ovládání a zobrazení na výše uvedeném dotykovém min. 15,6" LCD monitoru
Ovládací panel s ochranou proti zatečení tekutin
Alfanumerická klávesnice na pomocném dotykovém displeji a zároveň i výsuvná na vozíku
Výškově polohovatelné uchycení ultrazvuku na vozíku
Podsvícené ovládací prvky
Nezávislé ovládání gainu pro jednotlivé módy (B, CFM, PW,…)
EKG modul včetně elektrod
Max.rozměry samostatného přístroje bez vozíku (h/š/v) 45x43x10 cm
Hmotnost samostatného přístroje vč. baterie do 10,80 Kg.
Baterie umožňující náběh přístroje po převozu či při emergentních případech do 20 sekund
Provoz z vlastního záložního zdroje min. 2 hodiny při provádění vyšetření
Napájení 220 – 240 V
Vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním signálu pro 2D zobrazení
Dynamický rozsah min. 280 dB
Zobrazovací módy
Vysoce kvalitní 2D obraz i ve větších hloubkách
Možnost nastavení hloubky od 1 cm do min. 30 cm
Duální zobrazení
Barevný a energetický Doppler
Pulsní (PW) doppler, HPRF PW
Kontinuální (CW) doppler
Duplexní a triplexní mód
Širokopásmové zobrazení
Tkáňový doppler (TDI) i v M-Módu
Tkáňové harmonické zobrazení (THI), pulsní THI
Barevný a anatomický M-Mode
Prostorové skládání 2D obrazu (compound imaging)
Automatická optimalizace obrazu a dopplerovských módů
Možnost volby až 4 fokálních zón u všech nekardiologických sond
Zoom i zafreezovaného obrazu Zoom/Pan
Cine loop a postprocessing
Manuální i automatická úprava TGC a LGC
Aplikační SW a příslušná měření pro dospělou a pediatrickou kardiovaskulární diagnostiku, včetně TDI,
Aplikační SW a příslušná měření abdominální diagnostiku
SW pro vizualizaci jehly s použitím lineární sondy
SW pro kontrastní echokardiografii LVO a Low MI
Kvantifikační SW – Intima Media Thickness
SW pro zobrazení pomalých průtoků ve vaskulárních aplikacích
Vlastní nastavení
Možnost uložení nastavení, jako vlastního vyšetřovacího presetu
Možnost vytvořit několik různých nastavení pro každou sondu zvlášť
Možnost přenášet uložené presety do jiných přístrojů stejného typu
Archivace/export:
Integrovaný HDD - min. 1 TB
Archiv pacientů
Strukturovaný report s výsledky měření – možnost preference jednotlivých naměřených hodnot
DICOM rozhraní, možnost exportu dat v DICOM formátu
DVD/USB
Sondy:
Všechny sondy musí být širokopásmové s „pinless“ konektory.
Širokopásmová kardiologická monokrystalová sonda s frekvenčním rozsahem min. 1-5 MHz - po 1 ks ke každému UZ
Širokopásmová lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 4-12 MHz - - po 1 ks ke každému UZ
Širokopásmová monokrystalová konvexní sonda s frekvenčním rozsahem min. 1-5 MHz - 1 ks
5. | Ultrazvuk pro intrakardiální echokardiografii (1ks)
Dodavatel provede upgrade stávajícího přístroje CX50 (rok 2020) tak, aby přístroj po upgrade splňoval požadované vlastnosti ultrazvukového přístroje pro intra kardiální echokardiografii včetně sond, viz níže, nebo nabídne nový přístroj dle specifikace
Ultrazvukový přístroj vyšší třídy, vysoce mobilní přístroj
vhodný pro přesun mezi odděleními (konstrukčně vhodný pro zvládání lehkých otřesů při převozu po dlaždicové podlaze a pro zvládání nerovných povrchů – prahů, přejezdů ve výtahu, apod.)
vynikající manévrovatelnost pro pohyb mezi lůžky
přístroj na vozíku, který je opatřen držáky sond pro bezpečný přesun přístroje
Podpora monokrystalové technologie
Min. 15“ plochý LCD monitor, rozlišení min. 1920x1080
o Výškově polohovatelné uchycení ultrazvuku na vozíku
Podsvícené ovládací prvky
Nezávislé ovládání gainu pro jednotlivé módy (B, CFM, PW,…)
EKG modul včetně elektrod
Baterie umožňující náběh přístroje po převozu či při emergentních případech do 20 sekund
Provoz z vlastního záložního zdroje min. 30 minut při provádění vyšetření
Napájení 220 – 240 V
Vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním signálu pro 2D zobrazení
Zobrazovací módy
Vysoce kvalitní 2D obraz i ve větších hloubkách
Možnost nastavení hloubky od 1 cm do min. 30 cm
Duální zobrazení
Barevný a energetický Doppler
Pulsní (PW) doppler, HPRF PW
Kontinuální (CW) doppler
Duplexní a triplexní mód
Širokopásmové zobrazení
Tkáňový doppler (TDI) i v M-Módu
Tkáňové harmonické zobrazení (THI), pulsní THI
Barevný a anatomický M-Mode
Prostorové skládání 2D obrazu (compound imaging)
Automatická optimalizace obrazu a dopplerovských módů
Možnost volby až 4 fokálních zón u všech nekardiologických sond
Zoom i zafreezovaného obrazu Zoom/Pan
Cine loop a postprocessing
Manuální i automatická úprava TGC a LGC
Aplikační SW a příslušná měření pro dospělou a pediatrickou kardiovaskulární diagnostiku, včetně TDI,
Aplikační SW a příslušná měření abdominální diagnostiku
Software pro 2D intra kardiální echokardiografii (ICE)
Převodník pro připojení ICE katetrů
3 ks ICE katetrů, velikost 9F, délka 90cm, 64 elementů
Integrační software pro připojení do přístroje Allura Xper
Nutná kompatibilita s jícnovými sondami specifikovanými v rámci této zakázky
Sondy
Kardiologická sektorová sonda (širokopásmová technologie monokrystal) s frekvenčním rozsahem min. 1-5 MHz - 1 ks
Konvexní sonda (širokopásmová technologie monokrystal) pro diagnostiku břicha, frekvenční rozsah min. 1-5 MHz - 1 ks
Lineární sonda (širokopásmová technologie) pro vaskulární aplikace s optimalizací pro vyšetření hluboce uložených cév, frekvenční rozsah min. 4-12 MHz (šíře do 40 mm) - 1 ks
Vlastní nastavení
Možnost uložení nastavení, jako vlastního vyšetřovacího presetu
Možnost vytvořit několik různých nastavení pro každou sondu dle klinického využití
Možnost přenášet uložené presety do jiných přístrojů stejného typu
Archivace/export:
Integrovaný HDD - min. 1 TB
Archiv pacientů
Strukturovaný report s výsledky měření – možnost preference jednotlivých naměřených hodnot
DICOM rozhraní, možnost exportu dat v DICOM formátu
DVD/USB
6. | Zadavatel v současné době disponuje 3 ks jícnových sond Philips X8-2t a 3 ks jícnových sond Philips X7-2t . Zadavatel požaduje jejich plnou kompatibilitu se všemi nabízenými přístroji. Dodavatel může nabídnout 6 ks nových sond ve specifikaci:
2D/3D/4D matrixová jícnová sondu s technologií elementů umožňující zcela zásadně lepší přeměnu elektrické energie na ultrazvukové vlnění (a obráceně) při menší tepelné ztrátě ve srovnání s PZT elementy (technologie single crystal, mono crystal), frekvenční rozsah sondy min. od 3 do 8 MHz, min. 2500 elementů
VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU (Opce):
7. | Ultrazvuk nejvyšší třídy včetně 3D/4D pro kardiochirurgické ambulance (1 ks)
Echokardiografický přístroj nejvyšší třídy s aplikačním balíkem pro provádění vaskulárních a kardiologických vyšetření
přístroj nový, nepoužitý, s dotykovým displejem pro ovládání přístroje a provádění měření a kalkulací o velikosti min. 12“,
přístroj musí být mobilní a transportovatelný jednou osobou (váha do 110 kg), lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření s dobou startu do 20 sekund po převozu,
poloha monitoru musí být nastavitelná ve všech směrech, současně musí být výškově a stranově stavitelná poloha obslužného pultu, polohování monitoru nezávisle na ovládacím panelu.
printer a záznamová zařízení musí být ovládány z ovládacího panelu přístroje,
přístroj musí být plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku, maximální snímkovací frekvence minimálně 2000 snímků/sekundu,
požadovaný frekvenční rozsah přístroje je v rozsahu min. 1 – 18 MHz,
min. 4 elektronické konektorové vstupy pro zobrazovací sondy
sondové konektory typu pinless
minimálně Full HD plochý monitor s úhlopříčkou minimálně 21,5“, technologie OLED
umožňující celoobrazovkové zobrazení ultrazvukového obrázku v rozlišení 1920x1080 Full HD
Zobrazení:
Požadovaná zobrazení (minimum):
B-mode na základních frekvencích,
B-mode na harmonických frekvencích,
PW – pulzní doppler,
M-mód, barevný M-mód, anatomický M-mód,
PW a barevný tkáňový doppler,
Fotorealistické 3D/4D zobrazení s možností nastavení nasvícení zobrazovaných struktur
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler),
funkce detekce pomalých toků,
rozšířená vizualizace srdeční a cévní architektury, kdy barevné vykreslení krevní toků vytváří 3D dojem barevného zobrazení,
barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a s vysokou obrazovou rychlostí,
simultánní duální zobrazení - B – mode a B-mode + CFM v reálném čase,
požadujeme rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase,
programové vybavení pro provádění kardio-vaskulárních vyšetření,
zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání,
možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze,
automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean),
zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu,
uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení,
rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu, v případě vyšetření pomocí kontrastních látek nastavitelná délka smyčky minim. 5 minut,
jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení),
automatická kontinuální optimalizace 2D, 3D, 4D zobrazení s dynamickým obnovováním,
automatický vyšetřovací protokol včetně automatických kardiovaskulárních měření,
automatická měření pomocí A.I. pro dopplerovské průběhy MV,TV,AV,PV a 2D měření LV,LVOT,Aortic Root a RV,
Modul pro kompletní 2D kvantifikaci (včetně speckle tracking, strain, strain/rate kvantifikace),
Modul pro autostrainové kalkulace LV, RV, LA,
HW a SW pro Live 3D (real-time 3D/4D) zobrazení srdce vytvářeného pomocí TTE sektorové matrixové sondy a TEE matrixové sondy, tvorba cílených řezů, MPR,
SW pro následné automatické hodnocení regionální a segmentální kinetiky, hodnocení „synchronicity“, parametrický mód, 3D model LV, 3D model RV včetně automatické kvantifikace EDV,ESV,EF pro RV, TAPSE a RV longitudinální strain ze 3D datasetu,
Automatický kvantifikační model 3D mitrální chlopně,
Modul pro plně automatizovanou kvantifikaci 4D se simultánním zobrazením křivek objemů LV a LA, s automatickými výpočty objemů LV/LA z jednoho či více cyklů u pacientů s arytmií, s výpočty LV mass a s výpočty LV EF a SV z datasetů pořízených nabízenou 4D TTE sondou,
Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace minimálně na disky DVD-R/RW, CD-R/RW. Přístroj musí umožňovat záznam na interní HDD s kapacitou alespoň 1 TB. Systém musí umožnit archivaci snímků v PC i DICOM formátu,
Přístroj musí být vybaven 4 porty USB 3.0 pro připojení externích záznamových zařízení – ext. HDD, ext. flash paměť, ext. tiskárna. Minimálně jeden USB port musí být umístěn na ovládacím panelu přístroje,
Mechanická QWERTY (případně QWERTZ) klávesnice, podsvícená,
přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie:
DICOM Verification/Service
DICOM Print
DICOM Storage
DICOM Query/Retrieve včetně Multimodality Query/Retrieve
DICOM Worklist
Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření,
připojení do PACS pomocí LAN konektoru i WiFi.
Sondy:
Součástí dodávky přístroje musí být minimálně následující ultrazvukové sondy:
2D/3D/4D matrixová sektorová sondu s technologií elementů umožňující zcela zásadně lepší přeměnu elektrické energie na ultrazvukové vlnění (a obráceně) při menší tepelné ztrátě ve srovnání s PZT elementy (technologie single crystal, mono crystal), frekvenční rozsah sondy min. od 1 do 5 MHz, min. 3000 elementů, váhově i velikostně téměř totožná jako 2D sektorová sonda - - 1 ks
2D/3D/4D matrixová jícnová sondu s technologií elementů umožňující zcela zásadně lepší přeměnu elektrické energie na ultrazvukové vlnění (a obráceně) při menší tepelné ztrátě ve srovnání s PZT elementy (technologie single crystal, mono crystal), frekvenční rozsah sondy min. od 3 do 8 MHz, min. 2500 elementů - 1 ks
8. | Ultrazvuk nejvyšší třídy včetně echonavigátoru a 3D/4D pro hybridní sál (1ks)
echokardiografický přístroj nejvyšší třídy s aplikačním balíkem pro provádění vaskulárních a kardiologických vyšetření
přístroj nový, nepoužitý, s dotykovým displejem pro ovládání přístroje a provádění měření a kalkulací o velikosti min. 12“,
přístroj musí být mobilní a transportovatelný jednou osobou (váha do 105 kg), lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření s dobou startu do 20 sekund po převozu,
poloha monitoru musí být nastavitelná ve všech směrech, současně musí být výškově a stranově stavitelná poloha obslužného pultu, polohování monitoru nezávisle na ovládacím panelu.
printer a záznamová zařízení musí být ovládány z ovládacího panelu přístroje,
přístroj musí být plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku, maximální snímkovací frekvence minimálně 2000 snímků/sekundu,
požadovaný frekvenční rozsah přístroje je v rozsahu min. 1 – 18 MHz,
min. 4 elektronické konektorové vstupy pro zobrazovací sondy
sondové konektory typu pinless
minimálně Full HD plochý monitor s úhlopříčkou minimálně 21,5“, technologie OLED
umožňující celoobrazovkové zobrazení ultrazvukového obrázku v rozlišení 1920x1080 Full HD
Požadovaná zobrazení (minimum):
B-mode na základních frekvencích,
B-mode na harmonických frekvencích,
PW – pulzní doppler,
M-mód, barevný M-mód, anatomický M-mód,
PW a barevný tkáňový doppler,
Fotorealistické 3D/4D zobrazení s možností nastavení nasvícení zobrazovaných struktur
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler),
funkce detekce pomalých toků,
rozšířená vizualizace srdeční a cévní architektury, kdy barevné vykreslení krevní toků vytváří 3D dojem barevného zobrazení,
barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a s vysokou obrazovou rychlostí,
simultánní duální zobrazení - B – mode a B-mode + CFM v reálném čase,
požadujeme rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase,
programové vybavení pro provádění kardio-vaskulárních vyšetření,
zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání,
možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze,
automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean),
zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu,
uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení,
rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu, v případě vyšetření pomocí kontrastních látek nastavitelná délka smyčky minim. 5 minut,
jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení),
automatická kontinuální optimalizace 2D, 3D, 4D zobrazení s dynamickým obnovováním,
automatický vyšetřovací protokol včetně automatických kardiovaskulárních měření,
automatická měření pomocí A.I. pro dopplerovské průběhy MV,TV,AV,PV a 2D měření LV,LVOT,Aortic Root a RV,
Modul pro kompletní 2D kvantifikaci (včetně speckle tracking, strain, strain/rate kvantifikace),
Modul pro autostrainové kalkulace LV, RV, LA,
HW a SW pro Live 3D (real-time 3D/4D) zobrazení srdce vytvářeného pomocí TTE sektorové matrixové sondy a TEE matrixové sondy, tvorba cílených řezů, MPR,
SW pro následné automatické hodnocení regionální a segmentální kinetiky, hodnocení „synchronicity“, parametrický mód, 3D model LV, 3D model RV včetně automatické kvantifikace EDV,ESV,EF pro RV, TAPSE a RV longitudinální strain ze 3D datasetu,
Automatický kvantifikační model 3D mitrální chlopně,
Modul pro plně automatizovanou kvantifikaci 4D se simultánním zobrazením křivek objemů LV a LA, s automatickými výpočty objemů LV/LA z jednoho či více cyklů u pacientů s arytmií, s výpočty LV mass a s výpočty LV EF a SV z datasetů pořízených nabízenou 4D TTE sondou,
Modul pro fúzi ultrazvukového zobrazení do zobrazení z rentgenových systémů (např. Allura nebo Azurion) v reálném čase včetně navigace,
Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace minimálně na disky DVD-R/RW, CD-R/RW. Přístroj musí umožňovat záznam na interní HDD s kapacitou alespoň 1 TB. Systém musí umožnit archivaci snímků v PC i DICOM formátu,
Přístroj musí být vybaven 4 porty USB 3.0 pro připojení externích záznamových zařízení – ext. HDD, ext. flash paměť, ext. tiskárna. Minimálně jeden USB port musí být umístěn na ovládacím panelu přístroje,
Mechanická QWERTY (případně QWERTZ) klávesnice, podsvícená,
přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie:
DICOM Verification/Service
DICOM Print
DICOM Storage
DICOM Query/Retrieve včetně Multimodality Query/Retrieve
DICOM Worklist
Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření,
připojení do PACS pomocí LAN konektoru i WiFi.
Sondy:
Součástí dodávky přístroje musí být minimálně následující ultrazvukové sondy:
2D/3D/4D matrixová sektorová sondu s technologií elementů umožňující zcela zásadně lepší přeměnu elektrické energie na ultrazvukové vlnění (a obráceně) při menší tepelné ztrátě ve srovnání s PZT elementy (technologie single crystal, mono crystal), frekvenční rozsah sondy min. od 1 do 5 MHz, min. 3000 elementů, váhově i velikostně téměř totožná jako 2D sektorová sonda - 1ks
2D/3D/4D matrixová jícnová sondu s technologií elementů umožňující zcela zásadně lepší přeměnu elektrické energie na ultrazvukové vlnění (a obráceně) při menší tepelné ztrátě ve srovnání s PZT elementy (technologie single crystal, mono crystal), frekvenční rozsah sondy od min. 3 do 8 MHz, min. 2500 elementů - 1 ks
lineární sonda (širokopásmová technologie) pro vaskulární aplikace s optimalizací pro vyšetření hluboce uložených cév, frekvenční rozsah min. 4-12 MHz (šíře do 40 mm) - 1 ks
9. | Ultrazvuk diagnostický mobilní přenosný pro kardiovaskulární aplikace (1ks)
Technická specifikace
Ultrazvukový přístroj vyšší třídy
o Vysoce mobilní přístroj
vhodný pro přesun mezi odděleními (konstrukčně vhodný pro zvládání lehkých otřesů při převozu po dlaždicové podlaze a pro zvládání nerovných povrchů – prahů, přejezdů ve výtahu, apod.)
vynikající manévrovatelnost pro pohyb mezi lůžky
přístroj na vozíku, který je opatřen držáky sond pro bezpečný přesun přístroje
Podpora monokrystalové technologie
Min. 15,6“ plochý LCD monitor, rozlišení min. 1920x1080
Min. 10“ pomocný dotykový polohovatelný display pro ovládání přístroje nebo jednotné ovládání a zobrazení na výše uvedeném dotykovém min. 15,6" LCD monitoru
Ovládací panel s ochranou proti zatečení tekutin
Alfanumerická klávesnice na pomocném dotykovém displeji a zároveň i výsuvná na vozíku
Výškově polohovatelné uchycení ultrazvuku na vozíku
Podsvícené ovládací prvky
Nezávislé ovládání gainu pro jednotlivé módy (B, CFM, PW,…)
EKG modul včetně elektrod
Dobrá ergonomie, snadná obsluha
Max.rozměry samostatného přístroje bez vozíku (h/š/v) 45x43x10 cm
Hmotnost samostatného přístroje vč. baterie do 10,80 Kg.
Baterie umožňující náběh přístroje po převozu či při emergentních případech do 20 sekund
Provoz z vlastního záložního zdroje až min. 2 hodiny při provádění vyšetření
Napájení 220 – 240 V
Architektura
Vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním signálu pro 2D zobrazení
Dynamický rozsah min. 280 dB
Zobrazovací módy
Vysoce kvalitní 2D obraz i ve větších hloubkách
Možnost nastavení hloubky od 1 cm do min. 30 cm
Duální zobrazení
Barevný a energetický Doppler
Pulsní (PW) doppler, HPRF PW
Kontinuální (CW) doppler
Duplexní a triplexní mód
Širokopásmové zobrazení
Tkáňový doppler (TDI) i v M-Módu
Tkáňové harmonické zobrazení (THI), pulsní THI
Barevný a anatomický M-Mode
Prostorové skládání 2D obrazu (compound imaging)
Automatická optimalizace obrazu a dopplerovských módů
Možnost volby až 4 fokálních zón u všech nekardiologických sond
Zoom i zafreezovaného obrazu Zoom/Pan
Cine loop a postprocessing
Manuální i automatická úprava TGC a LGC
Aplikační SW a příslušná měření pro dospělou a pediatrickou kardiovaskulární diagnostiku, včetně TDI,
Aplikační SW a příslušná měření abdominální diagnostiku
SW pro vizualizaci jehly s použitím lineární sondy
SW pro kontrastní echokardiografii LVO a Low MI
Kvantifikační SW – Intima Media Thickness
SW pro zobrazení pomalých průtoků ve vaskulárních aplikacích
Vlastní nastavení
Možnost uložení nastavení, jako vlastního vyšetřovacího presetu
Možnost vytvořit několik různých nastavení pro každou sondu zvlášť
Možnost přenášet uložené presety do jiných přístrojů stejného typu
Archivace/export:
Integrovaný HDD min. 1 TB
Přehledný archiv pacientů
Strukturovaný report s výsledky měření – možnost preference jednotlivých naměřených hodnot
DICOM rozhraní, možnost exportu dat v DICOM formátu
DVD/USB
Sondy:
Všechny sondy musí být širokopásmové s „pinless“ konektory.
Širokopásmová kardiologická monokrystalová sonda s frekvenčním rozsahem min. 1-5 MHz - 1 ks
Širokopásmová lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 4-12 MHz - 1 ks
10. | Ultrazvuk nejvyšší třídy včetně 3D/4D pro kardiologickou ambulanci Nemocnice Chomutov (1ks)
echokardiografický přístroj nejvyšší třídy s aplikačním balíkem pro provádění vaskulárních a kardiologických vyšetření
přístroj nový, nepoužitý, s dotykovým displejem pro ovládání přístroje a provádění měření a kalkulací o velikosti min. 12“,
přístroj musí být mobilní a transportovatelný jednou osobou (váha do 105 kg), lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření s dobou startu do 20 sekund po převozu,
poloha monitoru musí být nastavitelná ve všech směrech, současně musí být výškově a stranově stavitelná poloha obslužného pultu, polohování monitoru nezávisle na ovládacím panelu.
printer a záznamová zařízení musí být ovládány z ovládacího panelu přístroje,
přístroj musí být plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku, maximální snímkovací frekvence minimálně 2000 snímků/sekundu,
požadovaný frekvenční rozsah přístroje je v rozsahu min. 1 – 18 MHz,
min. 4 elektronické konektorové vstupy pro zobrazovací sondy
sondové konektory typu pinless
minimálně Full HD plochý monitor s úhlopříčkou minimálně 21,5“, technologie OLED
umožňující celoobrazovkové zobrazení ultrazvukového obrázku v rozlišení 1920x1080 Full HD
Požadovaná zobrazení (minimum):
B-mode na základních frekvencích,
B-mode na harmonických frekvencích,
PW – pulzní doppler,
M-mód, barevný M-mód, anatomický M-mód,
PW a barevný tkáňový doppler,
Fotorealistické 3D/4D zobrazení s možností nastavení nasvícení zobrazovaných struktur
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler),
funkce detekce pomalých toků,
rozšířená vizualizace srdeční a cévní architektury, kdy barevné vykreslení krevní toků vytváří 3D dojem barevného zobrazení,
barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a s vysokou obrazovou rychlostí,
simultánní duální zobrazení - B – mode a B-mode + CFM v reálném čase,
zobrazení s použitím kontrastních látek LVO a Low MI
požadujeme rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase,
programové vybavení pro provádění kardio-vaskulárních vyšetření,
zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání,
možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze,
automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean),
zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu,
uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení,
rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu, v případě vyšetření pomocí kontrastních látek nastavitelná délka smyčky minim. 5 minut,
jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení),
automatická kontinuální optimalizace 2D, 3D, 4D zobrazení s dynamickým obnovováním,
automatický vyšetřovací protokol včetně automatických kardiovaskulárních měření,
automatická měření pomocí A.I. pro dopplerovské průběhy MV,TV,AV,PV a 2D měření LV,LVOT,Aortic Root a RV,
Modul pro kompletní 2D kvantifikaci (včetně speckle tracking, strain, strain/rate kvantifikace),
Modul pro autostrainové kalkulace LV, RV, LA,
Modul pro automatické hodnocení objemu LA ve 2D ve formě křivky během srdečního cyklu, číselný výstup minimální a maximální objem LA,
HW a SW pro Live 3D (real-time 3D/4D) zobrazení srdce vytvářeného pomocí TTE sektorové matrixové sondy a TEE matrixové sondy, tvorba cílených řezů, MPR,
SW pro následné automatické hodnocení regionální a segmentální kinetiky, hodnocení „synchronicity“, parametrický mód, 3D model LV, 3D model RV včetně automatické kvantifikace EDV,ESV,EF pro RV, TAPSE a RV longitudinální strain ze 3D datasetu,
Automatický kvantifikační model 3D mitrální chlopně,
Modul pro plně automatizovanou kvantifikaci 4D se simultánním zobrazením křivek objemů LV a LA, s automatickými výpočty objemů LV/LA z jednoho či více cyklů u pacientů s arytmií, s výpočty LV mass a s výpočty LV EF a SV z datasetů pořízených nabízenou 4D TTE sondou,
Modul pro získání dat z měření ouška levé síně ze 3D datasetu (plocha, obvod, min. a max. osy ústí LAA)
SW pro zátěžovou echokardiografii
Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace minimálně na disky DVD-R/RW, CD-R/RW. Přístroj musí umožňovat záznam na interní HDD s kapacitou alespoň 1 TB. Systém musí umožnit archivaci snímků v PC i DICOM formátu,
Přístroj musí být vybaven 4 porty USB 3.0 pro připojení externích záznamových zařízení – ext. HDD, ext. flash paměť, ext. tiskárna. Minimálně jeden USB port musí být umístěn na ovládacím panelu přístroje,
Mechanická QWERTY (případně QWERTZ) klávesnice, podsvícená,
přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie:
DICOM Verification/Service
DICOM Print
DICOM Storage
DICOM Query/Retrieve včetně Multimodality Query/Retrieve
DICOM Worklist
Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření,
připojení do PACS pomocí LAN konektoru i WiFi.
Součástí dodávky přístroje musí být minimálně následující ultrazvukové sondy:
2D/3D/4D matrixová sektorová sondu s technologií elementů umožňující zcela zásadně lepší přeměnu elektrické energie na ultrazvukové vlnění (a obráceně) při menší tepelné ztrátě ve srovnání s PZT elementy (technologie single crystal, mono crystal), frekvenční rozsah sondy min. od 1 do 5 MHz, min. 3000 elementů, váhově i velikostně téměř totožná jako 2D sektorová sonda - 1 ks
2D/3D/4D matrixová jícnová sondu s technologií elementů umožňující zcela zásadně lepší přeměnu elektrické energie na ultrazvukové vlnění (a obráceně) při menší tepelné ztrátě ve srovnání s PZT elementy (technologie single crystal, mono crystal), frekvenční rozsah sondy min. od 3 do 8 MHz, min. 2500 elementů - 1 ks