# Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem

„Upgrade neurochirurgické navigace“

Popis:

Upgrade stávající neurochirurgické navigace Stealth Station S7 (výrobce Medtronic) pro Neurochirurgickou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Přístroj musí umět pracovat s DICOM daty z MR i CT přístroje, komunikovat s PACS zadavatele.

Seznam požadovaných položek:

•	1 ks	Upgrade neurochirurgické navigace

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Dvouvozíkové provedení - oba vozíky oddělené s možností spojení v jeden celek

- První vozík musí obsahovat -  full HD dotykový monitor 27“s rozlišením 2560x1440, panely s konektory pro připojení kamerového vozíku a dalšího příslušenství, konektory pro video vstupy a výstupy, a pro komunikaci s dalšími zařízeními, přihrádku pro uložení kabeláže, umístění v blízkosti operačního pole tak, aby měl operatér optimální výhled na obrazovku

- Druhý vozík musí obsahovat - full HD dotykový monitor 27“s rozlišením 2560x1440 a kameru pro snímání polohy instrumentária s pasivními kuličkami, popřípadě aktivními diodami a s přihrádkou pro uložení nesterilních instrumentů, umístění v optimální vzdálenosti od operačního pole tak, aby kamera mohla snímat polohu optických značek instrumentů v operačním poli

- Oba vozíky musí být vybaveny záložní baterií (UPS) při výpadku napájení z elektrické sítě

- Oba monitory budou duplicitní, tj. přístroj musí být možné ovládat stejným způsobem z kteréhokoli monitoru

- Kamera musí snímat polohu pasivních kuliček i aktivních diod

- Rozsah snímací schopnosti kamery je 1 až 3 metry

- Laserové zaměřování zorného pole kamery

- Možnost optické i elektromagnetické lokalizace nástrojů

- 2 možnosti elektromagnetické lokalizace – podložní i boční emitor

- SW vybavení

- SW je v českém jazyce

- SW musí umožňovat lokalizovat anatomické struktury během kraniálních neurochirurgických zákroků:

- Resekce tumoru

- Zavedení ventrikulárního katétru

- Zavedení hlubokých mozkových elektrod, svodů a sond

- Biopsie

- Import snímků:

- Ve formátech DICOM a NIFTY

- Modality CT, MRI, CTA, MRA, FMRI

- Z média - CD, DVD, USB a přes LAN a WiFi

- Z nemocniční sítě připojením LAN kabelu a bezdrátově pomocí WIFI přijímače integrovaného v přístroji:

- Posláním dat z jiného počítače v síti např. neurochirurgická plánovací stanice (výrobce Medtronic)

- Přímým přístupem do nemocničního PACS, otevřením seznamu pacientů v navigačním systému, vyhledáním a stažením příslušných snímků

- Plná komunikace se stávajícím vybavením neurochirurgické kliniky:

  - Přenášení obrazových a pozičních dat (registrace pozice obrazových dat) s přístrojem O-arm (výrobce Medtronic)

  - Přenášení obrazových dat s neurochirurgickou plánovací stanicí (výrobce Medtronic)

- Ovládání SW

- Ovládání dotykovými obrazovkami obou monitorů přístroje:

- Klepnutí pro umístění kurzoru

- Dvojité klepnutí pro potvrzení volby

- Potažení pro pohyb obrazu

- Zvětšení a zmenšení obrazu roztažením a stažením dvou prstů

- Otočení obrazu rotačním pohybem dvou prstů

- Ovládání myší umístěnou na kterémkoli vozíku

- Ovládání klávesnicí:

  - Šipkami

  - Funkčními tlačítky

- Ovládání nožním pedálem:

  - Zmrazení/uvolnění obrazu sešlápnutím pedálu

  - Spuštění navigace při nekontinuálním navigování

- Ovládání funkčními tlačítky na referenčním rámečku:

- Krok vpřed a zpět

- Zvětšení a zmenšení obrazu

Další funkcionality

•	Plánování - vytvoření libovolného počtu plánů nastavením vstupu a cíle plánu

•	Funkce plánování:

  - Úprava vstupu a cíle v průběhu navigování

  - Nastavení libovolné barvy a názvu plánu

  - Uzamčení plánu, aby nedošlo k nechtěným změnám

  - Vytvoření válcového okraje kolem plánu

•	Vytváření 3D modelů:

  - Automatická tvorba registračního modelu

  - Automatické doladění

  - Odstranění artefaktů

  - Vyplnění otvorů

•	Přednastavené formáty pro vytvoření modelů

  - Mozku

  - Cév

  - Komor

  - Tumorů

•	Funkce vytváření jiných modelů než registračního

  - Automatické vytvoření modelu po náběru několika bodů

  - Štětec pro vybarvení anatomické části

  - Omezení oblasti zájmu

  - Úprava změnou horního a spodního prahu

  - Přidání/smazání barvy v jednotlivých řezech

  - Interpolace vynechaných řezů

•	Sloučení snímků:

  - Sloučení snímků různých modalit s určením libovolného snímku pro registraci pacienta

  - Přidání MR snímku pořízeného v průběhu operace tak, aby zůstala zachována původní registrace pacienta

  - Možnost změny registračního snímku a vytvoření nového spojení

•	Registrace pacienta:

  - Označením anatomických bodů na 3D registračním modelu a následným dotýkáním se navigovaným ukazovátkem těchto bodů na pacientovi

  - Sběrem bodů z povrchu hlavy pomocí navigovaného ukazovátka

  - Dotykem navigovaného ukazovátka na markery umístěné na povrchu hlavy pacienta

  - Kombinací všech tří předchozích metod pro upřesnění původní registrace

  - Po kterékoli registraci možnost kontroly přesnosti

  - Ukazatel střední kvadratické chyby ve kterémkoli bodě anatomie

  - Přesnost registrace do 0,5 mm střední kvadratické chyby v cílovém bodě

  - Grafický ukazatel oblasti přesnosti do 1 mm a do 2 mm střední kvadratické chyby

  - Funkce měření přesnosti ve vstupním a cílovém bodě kteréhokoli plánu

  - Po registraci vytvoření bodů přesnosti pro kontrolu v průběhu operace a následně opětovné srovnání registrace

•	Virtuální endoskopie pro endonasální přístupy:

  - Vytvoření 3D modelu vnitřních anatomických struktur

  - Virtuální endoskopické pohledy špičkou navigovaného nástroje

- SW pro spinální operace:

- Zobrazení snímků pacienta v různých rovinách (axiální, sagitální, koronální, šikmá)

- Zobrazení trojrozměrné (3D) vykreslení anatomických struktur.

- Systém během navigace musí identifikovat umístění hrotu a trajektorii sledovaného nástroje na všech snímcích a modelech, které si uživatel zobrazí.

- Před operací musí mít chirurg možnost vytvořit a uložit jednu nebo více trajektorií chirurgických plánu a simulovat průběh podél těchto trajektorií.

- Během operace musí software zobrazit korelaci aktuální polohy hrotu nástroje a trajektorie ve vztahu k plánu

- Integrace s operačním mikroskopem Zeiss OPMI Pentero 900 s možností využití stávajícího vybavení na neurochirurgické klinice

- Navigační adaptér polohy mikroskopu osazen aktivními diodami pro lokalizaci pod různými úhly a při sterilně zarouškovaném mikroskopu

- Kabeláž spojující oba systémy

Příslušenství

- Referenční rámeček osazený optickými značkami pro lokalizaci pacientské anatomie

- Ukazovátko pro registraci pacienta

- Ukazovátko pro lokalizaci pacientské anatomie

- Radiolucentní referenční rámeček pro kraniální účely

- Svorka pro uchycení reference na spinální výběžek – dlouhá

- Svorka pro uchycení reference na spinální výběžek – krátká

- Svorka pro uchycení reference na dva obratle současně – dlouhá

- Svorka pro uchycení reference na dva obratle současně - krátká

- Další příslušenství nutné pro uvedení systému do provozu