Technická specifikace - Mimotělní oběh

Popis:

Modulární přístrojový systém pro mimotělní oběh krve pacientů při kardiochirurgických výkonech na operačních sálech.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Mimotělní oběh

- Modulární přístrojový systém pro vedení mimotělního oběhu krve při kardiochirurgických operačních výkonech na otevřeném srdci

- Konstrukce konzole:

  - S pojízdným podvozkem umožňující transport v budově

  - Volný prostor pro umístění/uchycení držáku na odpařovač inhalačních anestetik

  - Volný prostor pro umístění/uchycení infuzních dávkovačů (alespoň 2 kusy)

  - Držák na hemofiltrační kapsli

- Konstrukční řešení oběhu by mělo být schopno zajistit souběžně následující klinické potřeby:

  - Zajištění krevního oběhu pacienta pomocí okluzivního čerpadla

  - Odsávaní z operačního pole

  - Sání z kořene aorty po podání kardioplegie

  - Ventování z různých srdečních oddílů (vent)

  - Podávání studené krevní kardioplegie s možností teplé reperfuze

  - Kontrolovanou perfuzi mozku během hypotermických zástav

- Funkce regulace otáček čerpadla spřaženého se senzory (tlakové, bublinové, hladinové)

- Funkce spřažení čerpadel (nadřízené a podřízené čerpadlo)

- Integrovaný záložní zdroj zajišťující provoz přístroje pro mimotělní oběh až na 90 minut (při plném vytížení přístroje pro mimotělní oběh alespoň na 20 minut)

- Kontrolní a řídicí panel pro zobrazení a nastavení

  - Limitů hodnot z měření tlaku a teploty

  - Ovládání časovačů, hladinového a bublinového senzoru

  - Zobrazení stavu napájení elektrickou energií

  - Panel musí být schopen pojmout k zobrazení všechny řízené a zobrazované komponenty

- Nezávislá softwarová architektura komponent přístroje tj. moduly nezávislé na centrálním řízení a nastavování

- Vybavení pro řízení a monitoraci krevní kardioplegie včetně snímačů pro tlak a detekci bublin a potřebné kabeláže

  - Objemové řízení

  - Tlaková kontrola

  - Automatické zastavení kardioplegického čerpadla v závislosti na chodu hlavního nadřazeného čerpadla

- Tlaková monitorace - minimálně 2 tlaků včetně potřebného příslušenství jako je kabeláž a snímače

  - Měření tlaku v rozsahu minimálně od -200 mmHg do +800 mmHg

- Teplotní monitorace - minimálně 3 teplot včetně potřebného příslušenství jako je kabeláž a snímače

- Detekce bublin včetně potřebného příslušenství jako je kabeláž a snímače

  - Minimálně 1 kanál

  - Vizuální i akustická signalizace

  - Měnitelné nastavení velikosti detekovaných bublin

  - Snímač uchytitelný na hadice o průměru – 3/8 palce a 1/4 palce

- Hlídání hladiny včetně potřebného příslušenství jako je kabeláž a snímače

  - Minimálně 1 kanál

- Časovače pro měření minimálně 4 časů

  - Minimálně 1x odpočet nastaveného času

  - Minimálně 3x připočet uplynulého času

- Elektronický směšovač plynů

  - Vhodný pro předávání stavových informací pro elektronický (digitální) záznam o vedení mimotělního oběhu

- Elektronická venózní svorka

- Lampa k osvětlení konzole s uchycením na konstrukci

- Monitorování krevních plynů a acidobazické rovnováhy:

  - Může být řešeno jako externí zařízení (v tomto případě však nemusí být součástí nabídky, ale uchazeč musí přesně popsat jaká zařízení pro tento účel je možné s jím nabízeným mimotělním oběhem používat, tak aby byly monitorované parametry obsluze přístroje dostupné k bezpečnému vedení výkonu)

  - Uchazeč v nabídce uvede zda a případně v jakém rozsahu jím nabízený MO dokáže zajistit přenos dále uvedených monitorovaných parametrů a také je uložit do digitálního záznamu mimotělního oběhu (viz požadavek softwarové řešení)

  - Monitorované parametry:

    - pH

    - Parciální tlak oxidu uhličitého (pCO2)

    - Parciální tlak oxidu (pO2)

    - Hematokrit (Htk)

    - Hemoglobin (Hgb)

    - Venózní saturace kyslíkem (SvO2)

    - Arteriální saturace kyslíkem (SaO2)

    - Base excess (BE)

    - Bikarbonát (HCO3)

    - Draslík (K+)

    - Spotřeba kyslíku (VO2)

- Řešení pro ohřev a chlazení pacienta a krve

  - Musí být zajištěny celkem tři okruhy regulace teploty - pro kardioplegii, oxygenátor a podušku pod pacienta

  - Uchazeč v nabídce uvede jakým způsobem a v jakém rozsahu bude možná z pozice obsluhy přístroje pro mimotělního oběh regulace teplot a zda to bude možné bez nutnosti změny pozice obsluhy

  - Uchazeč v nabídce uvede zda, jakým způsobem a v jakém rozsahu, bude možný přenos údajů o regulaci teplot do digitálního záznamu skrze přístroj pro mimotělní oběh

  - Dodavatel může zohlednit ve své nabídce využití jedné stávající jednotky pro ohřev a chlazení Heater-cooler 3T* pro jeden mimotělní oběh – provoz mimotělního oběhu však musí být bezpečný s použitím stávající jednotky

- Softwarové řešení pro vedení digitálního záznamu o provedeném mimotělním oběhu včetně potřebného hardware (tento musí být konstrukčně součástí přístroje pro mimotělní oběh tak aby nebylo nutné jej samostatně přemisťovat)

  - Databáze pro záznam základních pacientských údajů a monitorovaných dat v průběhu mimotělního oběhu

  - Řešení pro jednotný centralizovaný sběr dat zajišťující sběr a ukládání elektronických záznamů do jednoho místa ze dvou či více přístrojů pro mimotělní oběh (uchazeč uvede v nabídce požadavky na instalaci jeho technologie jak z hlediska požadavků na virtualizační platformy i z hlediska IT infrastruktury pokud to technologie vyžaduje tj. především požadavky na využití prostor datových rozvoden)

  - Napojení do datové sítě zadavatele prostřednictvím LAN nebo WiFi sítě

  - Požadované řešení musí být schopno v budoucnu zajistit centrální sběr dat i pro druhý přístroj mimotělního oběhu ve stejném formátu a rozsahu v závislosti na jeho vybavenosti pro jednotný elektronický záznam mimotělních oběhů

  - Uchazeč v nabídce uvede zda jeho řešení bude umožňovat záznam hodnot měřených i vypočtených z monitorace krevních plynů a acidobazické rovnováhy

  - Generování, export a tisk protokolu záznamu o MO

- Veškeré nezbytné příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu

- Spotřební materiál k mimotělnímu oběhu pro jeho uvedení do provozu

* Uvedení konkrétního názvu stávajícího vybavení je nutné pro plné zajištění kompatibility. Stanovení technických podmínek podle § 89 odstavce 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení, které však musí být plně kompatibilní s komponenty či produkty, kterými zadavatel již disponuje.