# Audiokomora

Audiokomora pro Nemocnici Teplice, o. z. Krajská zdravotní, a. s.

Obecné požadavky:

- 1 ks audiokomory

- Přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů

- Dezinfikovatelný dle dezinfekčního programu zadavatele dle přílohy č. 7 výzvy

Minimální technické požadavky:

- Audiometrická komora k provádění vyšetření sluchu

- Aktivní ventilační systém

- Okno se zvukově izolační okenní tabulí o rozměru minimálně 80x60 cm

- Zvukově-izolační dveře minimálně 90x200 cm (š x v)

- Průchodka na protažení kabelů audiometru

- Vnitřní polička nebo systém háčků pro odložení příslušenství audiometru

- Stolní deska pod audiometr pod okno zvenčí

- Síťové napájení 230 V/50 Hz

- Vnitřní rozměry min. 115x190x200 (š x h x v cm) a maximálně 150x220x225 (š x h x v cm)

  - Komora bude stát delší stranou u stěny - uprostřed stěny.

  - Na druhé delší straně požadujeme levostranné dveře vnější (panty nalevo při pohledu zvenčí)

  - Okno na kratší straně komory vpravo ode dveří.

- Průměrný útlum minimálně 31 dB (+- 3 dB)

  - Na 5 kHz útlum min. 37 dB

  - Na 8 kHz útlum min. 37 dB

- Vnitřní osvětlení: LED

Požadované příslušenství:

- Nájezdové kolejnice (rampy) pro vozíčkáře - odnímatelné

- Veškeré příslušenství pro uvedení komory do provozu a plnění účelu

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….