Lednice na transfúzní přípravky

Popis:

Nákup lednic na transfuzní přípravky pro OKBH – laboratorní komplement Krajská 
zdravotní a.s. – Nemocnice Rumburk, o.z. Stávající vybavení je zastaralé.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks ………… Lednice na transfuzní přípravky

| Technická specifikace přístroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní požadavky | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota* | Kde je uvedeno v nabídce** |
| - Zařízení musí být zdravotnickým prostředkem dle platné legislativy |  |  |  |
| - Zařízení musí být omyvatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s. |  |  |  |
| - Zařízení musí být určené pro skladování erytrocytových transfuzních přípravků |  |  |  |
| - Chladící zařízení musí splňovat podmínky uvedené ve vyhlášce č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů |  |  |  |
| - Skříňové provedení s prosklenými dveřmi |  |  |  |
| - Otevíraní s panty vpravo |  |  |  |
| - Zařízení musí projít dveřmi širokými 90 cm |  |  |  |
| - Chladící zařízení pojízdné na 4 kolečkách s brzdou |  |  |  |
| - Kapacita minimálně 130 litrů a maximálně 170 litrů |  |  |  |
| - Garantovaný nastavitelný teplotní rozsah +2 °C až +6 °C dle vyhlášky o lidské krvi, příp. +3 °C až 5 °C |  |  |  |
| - Nastavení v krocích po 0,1°C |  |  |  |
| - Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nezbytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru chladicího zařízení |  |  |  |
| - Regulátor teploty |  |  |  |
| - Digitální ukazatel aktuální teploty |  |  |  |
| - Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru chladicího zařízení (doložit platným validačním protokolem) |  |  |  |
| - Beznámrazové technologie |  |  |  |
| - Vnitřní LED osvětlení |  |  |  |
| - Musí umožnit připojení na centrální monitorovací systém – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří |  |  |  |
| - Optické a zvukové alarmy |  |  |  |
| - Minimálně: vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu |  |  |  |
| - Musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů |  |  |  |
| - Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (minimálně porucha, oznámení výpadku proudu) |  |  |  |
| - Integrovaný teploměr (minimum - maximum) se záznamem |  |  |  |
| - Uvnitř chladícího zařízení minimálně 3 šuplíky s teleskopickými pojezdy |  |  |  |
| - Oddělovací přepážky na jednotlivé transfuzní přípravky |  |  |  |
| - Plně automatické odtávání s odpařováním kondenzátu |  |  |  |
| - Provoz na 230V/50Hz |  |  |  |
| - Záložní baterie na minimálně 24 hodin provozu |  |  |  |
| - Napájecí kabel délky minimálně 2 m |  |  |  |
| - Vstupní validace zařízení včetně teplotní mapy v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu |  |  |  |
| - Ostatní příslušenství k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití |  |  |  |

* - pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou
** - dokument a číslo strany

Poznámka:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit 
o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Vysvětlivka
Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz atd.), pokud jsou k dispozici