Technická specifikace

REHABILITACE – Přístroj pro terapii fokusovanou rázovou vlnou

1 ks

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

| Parametr / požadavek |  | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota (pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou) | Kde je uvedeno v nabídce (dokument a číslo strany) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komponenty nebo kusy přístroje/rozdělení specifikace: |  |  |  |  |
| Přístroj pro terapii fokusovanou rázovou vlnou |  |  |  |  |
| Princip rázové vlny – elektroakustický, elektromagnetický nebo piezo-elektrický |  |  |  |  |
| Barevný dotykový displej |  |  |  |  |
| Velikost ohniskové vzdálenosti min. 5 × 5 × 30 mm |  |  |  |  |
| Minimálně 18 přednastavených programů |  |  |  |  |
| Uživatelem definované protokoly |  |  |  |  |
| Minimální rozsah energie 0,01 - 0,65 mJ/mm2 |  |  |  |  |
| Režim - sekvence a single |  |  |  |  |
| Zabudovaná terapeutická encyklopedie s anatomickým průvodcem |  |  |  |  |
| Parametry terapie nastavitelné z displeje aplikátoru: intenzita, frekvence, počet rázů |  |  |  |  |
| Numerické znázornění vybraných parametrů a jejich ovládání |  |  |  |  |
| Váha jednotky maximálně 30 kg |  |  |  |  |
| Přístroj dodaný včetně pojízdného stolku |  |  |  |  |
| Aplikátor | garance min. 3 000 000 |  |  |  |
|  | ergonomický aplikátor s absorbčním povrchem |  |  |  |

Veškeré povrchy nabízených výrobků včetně příslušenství musí být odolné vůči dezinfekčním a dekontaminačním prostředkům uvedených v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.s. – viz příloha č. 8 zadávací dokumentace.

Poznámka:

Pokud není uvedeno v technické specifikaci jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení podrobných technických parametrů akceptován toleranční rozsah ± 10%.

Vysvětlivka:

Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci nabízeného přístroje

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.), pokud jsou k dispozici