Technická specifikace

Minimální technické požadavky:

- Mycí a dezinfekční automat s dávkováním tekutých čisticích prostředků

- Mycí prostor se 2 mycími úrovněmi – horní a spodní koš – pro uložení veškerého laboratorního skla

- Vestavěný horkovzdušný sušící agregát o ventilačním výkonu minimálně 60 m3/hod s aktivním HEPA filtrem

- Volně stojící přístroj (ne vestavěný)

- Celonerezové provedení přístroje – konstrukce, opláštění a mycí komora z nerezu

- Mycí prostor s hladkými švy a bez svárový

- Přednastavené mycí a dezinfekční programy

- Počet mycích programů - min. 5

- Vestavěné dávkovače pro tekutou mycí a neutralizační chemii

- Indikace zbývajícího času programu

- Mycí prostor vybavený dvěma mycími rameny

- Zásobník leštidla soli

- Dotykový ovládací panel v ČJ, s možností nastavení rychlé volby pro často používané programy

- Kontrola dávkovaného množství

- Elektronické blokování dveří během mycího procesu

- Zakryté topné těleso (těleso vně mycího prostoru)

- Systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu

- Součástí dodávky je purifikátor, iontoměničová patrona pro výrobu tlakové demivody pro závěrečné oplachy

Přípojky vody a odvod vody:

- Přípojka studené vody

- Přípojka teplé vody

- Integrovaný změkčovač vody

- Připojení na odpad

- Napájení 400 V / 50 Hz

Rozměry a jiné vlastnosti:

- Maximální vnější rozměry 900 x 900 x 700 mm (v x š x h)

- Minimální objem mycího prostoru 120 litrů

- Mycí a dezinfekční automat s mycím prostorem o kapacitě min. 120 injektorů pro úzkohrdlé laboratorní sklo až do výšky 160 mm nebo minimálně 60 injektorů pro úzkohrdlé laboratorní sklo až do výšky 450 mm nebo minimálně 1 500 zkumavek

Požadované příslušenství:

- Horní koš výškově nastavitelný, pro optimální uložení nástavců/modulů

- Spodní koš pro mytí stojánků, trychtýřů, kádinek, zkumavek atd.

- Modul pro optimální uložení laboratorního skla – Injektorový vozík pro mytí lahví, baněk a válců s minimálně 30 tryskami

- Přídržná mřížka pro optimální umístění lab. skla

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….