**Technická specifikace**

**Minimální technické požadavky:**

* Mycí a dezinfekční automat s dávkováním tekutých čisticích prostředků
* Mycí prostor se 2 mycími úrovněmi – horní a spodní koš – pro uložení veškerého laboratorního skla
* Vestavěný horkovzdušný sušící agregát o ventilačním výkonu minimálně 60 m3/hod s aktivním HEPA filtrem
* Volně stojící přístroj (ne vestavěný)
* Celonerezové provedení přístroje – konstrukce, opláštění a mycí komora z nerezu
* Mycí prostor s hladkými švy a bez svárový
* Přednastavené mycí a dezinfekční programy
* Počet mycích programů - min. 5
* Vestavěné dávkovače pro tekutou mycí a neutralizační chemii
* Indikace zbývajícího času programu
* Mycí prostor vybavený dvěma mycími rameny
* Zásobník leštidla soli
* Dotykový ovládací panel v ČJ, s možností nastavení rychlé volby pro často používané programy
* Kontrola dávkovaného množství
* Elektronické blokování dveří během mycího procesu
* Zakryté topné těleso (těleso vně mycího prostoru)
* Systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu
* Součástí dodávky je purifikátor, iontoměničová patrona pro výrobu tlakové demivody pro závěrečné oplachy

**Přípojky vody a odvod vody:**

* Přípojka studené vody
* Přípojka teplé vody
* Integrovaný změkčovač vody
* Připojení na odpad
* Napájení 400 V / 50 Hz

**Rozměry a jiné vlastnosti:**

* Maximální vnější rozměry 900 x 900 x 700 mm (v x š x h)
* Minimální objem mycího prostoru 120 litrů
* Mycí a dezinfekční automat s mycím prostorem o kapacitě min. 120 injektorů pro úzkohrdlé laboratorní sklo až do výšky 160 mm nebo minimálně 60 injektorů pro úzkohrdlé laboratorní sklo až do výšky 450 mm nebo minimálně 1 500 zkumavek

**Požadované příslušenství:**

* Horní koš výškově nastavitelný, pro optimální uložení nástavců/modulů
* Spodní koš pro mytí stojánků, trychtýřů, kádinek, zkumavek atd.
* Modul pro optimální uložení laboratorního skla – Injektorový vozík pro mytí lahví, baněk a válců s minimálně 30 tryskami
* Přídržná mřížka pro optimální umístění lab. skla

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….