## Část 1 - nerezový mobiliář
Nerezový inventář pro Krajskou zdravotní, a.s., Nemocnici Litoměřice, o.z. - stanice porodnice, část 1 - Nerezový mobiliář
Pokud není uvedeno jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení přesných parametrů u všech položek akceptován toleranční rozsah ± 5%.
Není-li uvedeno jinak, zadavatel požaduje u nerezových prvků provedení z nerezové oceli min. v kvalitě DIN 1.4301 (AISI 304, ČSN 17240).
Veškeré korpusy nerezových vozíků budou plně svařeny, nepřípustné je provedení pomocí šroubů, nebo nýtů.
Materiály použité pro výrobu položek uvedených v této příloze musí být určeny pro použití ve zdravotnickém prostředí, musí být omyvatelné a dezinfikovatelné prostředky běžně používanými ve zdravotnictví dle dezinfekčního programu Krajské zdravotní a.s.
Veškeré obrázky a schémata jsou pouze ilustrativní.
Číslo položky | Kód položky | Název položky | Ilustrativní vyobrazení
1 | 410055 | Vozík nástrojový - ke gynekolog. křeslu
mechanický výškově stavitelný
rozměry stolku v min. 85 - 100 cm
konstrukce: nerez ocel AISI304
rozměry plata: 60 x 40 cm, prolis min. 1,2 cm; nosnost plata min. 10 kg
antistatické provedení vozíku
podvozek ve tvaru "T", nebo "Y", otočné antistatické kolo dmin=6 cm, s brzdou
2 | T-6715 | Schůdky 1 stupňové
rozměry nášlapné plochy schůdku š.min.50 cm x v21 cm
hloubka nášlapné plochy min. 30 cm
konstrukce: nerez ocel AISI304
1-stupňový protiskluzový schůdek
antistatické provedení
min. nosnost: 130 kg
3 | T-6716 | Schůdky 2 stupňové
rozměry schůdků: š min.50 cm x v42 cm
hloubka nášlapné plochy min. 25 cm
konstrukce: nerez ocel AISI304
2-stupňový protiskluzový schůdek
min. nosnost: 130 kg
antistatické provedení
4 | T-6501 | Vozík dvoupodlažní
konstrukce: nerez ocel AISI304
velikost plata 70 x 50 cm, výška 80 cm
2x plato s prolisem 1,2 cm (nosnost min.: 40 kg)
4x kvalitní plastové bezestopé otočné kolo dmin. = 12 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky
celková nosnost min: 100 kg
5 | T-6542 | Stojan na břišní roušky
konstrukce: nerez ocel AISI304
háček na roušky: 32x; nosnost háčku min.: 0,5 kg
vyjímatelná vana; nosnost min.: 12 kg
4x otočné kolo dmin.=7 cm, 2x brzda; plast. nárazníky
antistatické provedení
6 | T-6606 | Kbelík odhazovací
podvozek d=45 cm; v43 cm
konstrukce: nerez ocel AISI304
1x vědro objem min.: 13l
4x otočné kolo dmin.=5 cm, 2x brzda
antistatické provedení stojanu
celková nosnost min.: 12 kg
7 | T-6500 | Vozík dvoupodlažní XXL bez madel
rozměry horní desky vozíku š110 cm x h65 cm x v80 cm
konstrukce: nerez ocel AISI304
2x odhlučněné plato s prolisem 1,2 cm; nosnost plata min. 40 kg
antistatické provedení
4x bezestopé otočné kolo dmin =12 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky
celková nosnost vozíku: min. 80 kg
8 | T-6810 | Vozík přístrojový
rozměry 60 x 60 cm, výška 130 cm
4 police
prostřední dvě police stavitelné
spodní zásuvka – kuličkový celovýsuv s dotahem
zásuvková lišta min. 4x 230V
2x lišta na organizaci kabelů
bez zadního krytu
ochranné plastové rohy na policích
2x rohový plastový nárazník
kola plastová Ø125 mm, 2x brzda
antistatické provedení vozíku