## List1
Technická specifikace
Dvourovinný angiografický rtg komplet, včetně dalšího příslušenství - Radiologická klinika MNUL
| P.č. | Parametr | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota účastníkem VZ
Obecné požadavky
| 1 | Dvourovinný (biplanární) angiografický přístroj určený pro provádění neurointervenčních výkonů, vybavený efektivním systémem pro snížení dávky RTG záření pro pacienta a pro minimalizaci radiační zátěže personálu | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 2 | Současná rotace obou rovin vzhledem k pacientovi při zachování izocentra | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 3 | Inteligentní antikolizní systém pro bezpečný pohyb C-ramen | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 4 | Automatický regulátor polohy systému C-ramen a stolu s pamětí pozic | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 5 | Pozice biplanárního systému umožňující během neurointervence volný přístup k hlavě pacienta bez nutnosti změny polohy C ramen (včetně nákresu konfigurace a rozsahu možných pohybů) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Frontální rovina
| 6 | Flexibilní motoricky posuvné C-rameno upevněné k podlahovému stativu s možností vyšetřování celého těla pacienta | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 7 | Rozsah rotace základny C-ramena vůči ose stolu | min. -135° až +90°
| 8 | Rozsah rotace LAO/RAO v pozici C-ramena za hlavou | min. ± 120° LAO/RAO
| 9 | Rozsah rotace LAO/RAO v pozici C-ramena z boku | min.± 45° LAO/RAO
| 10 | Rozsah angulace CAUD/CRAD pro jakoukoliv pozici C-ramena | min. ± 45° CAUD/CRAN
| 11 | Rotační angiografie | min. 55°/s
| 12 | 3D "Cone-beam CT" akvizice při umístění C-ramena za hlavou pacienta i z obou bočních stran stolu | ANO/NE - HODNOCENO
Laterální rovina
| 13 | Flexibilní motoricky posuvné C-rameno upevněné ke stropnímu závěsu s možností zaujmutí parkovací polohy mimo vyšetřovací stůl | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 14 | Rozsah podélného motorizovaného posuvu C-ramena | min. 300 cm
| 15 | Rozsah rotace RAO | min. 90° RAO
| 16 | Rozsah angulace CAUD/CRAD | min. ± 45° CAUD/CRAN
Vyšetřovací stůl
| 17 | Katetrizační stůl s plovoucí deskou pro neurointervenční výkony s možností otáčení min. ± 90° pro snadné překládání pacienta | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 18 | Nastavitelná výška stolu | min. 80 – 100 cm
| 19 | Minimální zatížitelnost stolu 250 kg s možností dalšího zatížení (500 N) v jakémkoliv místě stolu a jakékoliv poloze při resuscitaci | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 20 | Možnost všestranného naklápění v podélném i příčném směru | min. ± 15°
Zdroj RTG záření
| 21 | Dva vysokofrekvenční RTG generátory a dvě vysokoobrátkové rentgenky s min. 2 ohnisky odpovídajícího výkonu | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 22 | Výstupní výkon generátoru (pro každý generátor) | min. 100 kW
| 23 | Tepelná kapacita anody (pro každou rentgenku) | min. 5 MHU - HODNOCENO
| 24 | Chladící výkon anody (pro každou rentgenku) | min. 1,5 MHU/min - HODNOCENO
| 25 | Rozsah přídavné spektrální filtrace (pro každou rentgenku) | min. 0,2 - 0,9 mm Cu ekv.
| 26 | Možnost volby úrovně filtrace od pacientského stolu (pro obě rentgenky), případně pomocí AI | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 27 | Kolimátor s obdélníkovými clonami a automatickými polopropustnými clonami (pro obě rentgenky) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 28 | Měření DAP (pro obě rentgenky). Produkovaná a plošná dávka musí být kumulativně zobrazována , zpráva o dávce musí být uložena do pacientské série vyšetření v DICOM kompatibilním strukturovaném reportu | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Nástroje pro snížení dávky
| 29 | Nejmodernější dostupné technologie pro on-line nastavení parametrů obrazového řetězce na bázi pokročilých algoritmů časové a prostorové filtrace za účelem zvýšení obrazové kvality při optimalizaci dávky (příklady názvu dostupných technologií - Clarity IQ, OPTIQ, Imaging Rite nebo jiná obdobná technologie) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 30 | Automatický pixel shift s kompenzací pohybu pacienta během DSA a roadmapingu bez nutnosti zásahu uživatele | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 31 | V rentgence integrovaná mřížka pro spínání pulzní skiaskopie (grid pulsed) pro eliminaci nepotřebných měkkých složek RTG záření | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 32 | Virtuální kolimace pomocí grafického znázornění na LIH bez záření | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 33 | Nastavení vyšetřovací pozice pacienta pomocí grafického znázornění na LIH bez záření | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Akviziční systém
| 34 | Úhlopříčka aktivní plochy a velikost matrice dynamického plochého detektoru pro frontální rovinu | min. 45 cm / min. 4,5 Mpix
| 35 | Úhlopříčka aktivní plochy a velikost matrice dynamického plochého detektoru pro laterální rovinu | min. 35 cm / min. 2 Mpix
| 36 | Velikost obrazového bodu (pro každou rovinu) | max. 185 µm
| 37 | Akviziční bitová hloubka (pro každou rovinu) | min. 16 bitů
| 38 | Počet formátů ZOOM (pro každou rovinu) | min. 5
| 39 | Rozsah digitální obrazové akvizice při matrici 1024 x 1024 | min. 1 - 25 snímků/s
| 40 | Rozsah pulzní skiaskopie | min. 1 - 25 pulzů/s
| 41 | Automatické uložení posledních min. 20 s pulzní skiaskopie do paměti (při maximální frekvenci a s následnou možností exportu v DICOM formátu) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Obrazové zpracování
| 42 | Zpracování obrazu, zobrazení a archivace v matrici min. 2048 x 2048 při hloubce rozlišení 12 bitů | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 43 | Záznamová kapacita pro ukládání snímků pro matrici 1024 x 1024 | min. 100.000 snímků
| 44 | DSA akvizice | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 45 | Rychlost akvizice při rotační angiografii | min. 50 snímků/s
| 46 | Dvojitý skiaskopický mód umožňující současné zobrazení skiaskopického a subtrahovaného obrazu (např. syngo Roadmap Plus, FD Dual Fluoro nebo obdobné řešení) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 47 | Možnost překrytí živého obrazu s vybraným referenčním obrazem, nastavení nové masky (např. Move Mask/Replace Mask, SmartMask nebo jiné obdobné řešení) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 48 | Možnost úpravy opacity anatomického pozadí (např. OPTIQ Roadmap, RoadmapPro nebo jiné obdobné řešení) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 49 | Možnost označení oblasti zájmu umístěním markeru ve 2D obraze (pomocí ovládacího modulu ve vyšetřovně) | ANO/NE - HODNOCENO
| 50 | SW pro kvantitativní vaskulární analýzu (měření průměru cévy, měření stenózy, automatická detekce stenóz, kalibrace | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 51 | Výstup videosignálu v HD kvalitě pro potřeby přenosu živého obrazu mimo vyšetřovnu | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 52 | DICOM obrazový interface (Store, Query/Retrieve, Print, WLM, MPPS, RDSR) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 53 | Operační systém s plnou podporou (u Microsoft přípustná pouze platforma Microsoft Windows 10 nebo následná) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Ovládání systému a zobrazení
| 54 | Moduly pro akvizici, ovládání geometrie a obrazových parametrů ve vyšetřovně a ovladovně | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 55 | Ovládací modul (ve vyšetřovně a ovladovně) s dotykovým displejem pro vizualizaci živého obrazu i 3D rekonstrukce umožňující operatérovi okamžité označení oblasti zájmu s možností ZOOM v průběhu neurointervence | ANO/NE - HODNOCENO
| 56 | Nožní spínač expozic a skiaskopie ve vyšetřovně i ovladovně, pro vyšetřovnu bezdrátový | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 57 | Velkoplošný LCD barevný monitor ve vyšetřovně s rozlišením min. 8 Mpix, vysoká svítivost min. 400 cd/m2, typický kontrast min. 1000:1, s možnosti připojení a zobrazení min. 8 kanálů (video vstupů) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 58 | Velikost úhlopříčky velkoplošného LCD barevného monitoru | min. 55" - HODNOCENO
| 59 | Volba podoken živého a referenčního zobrazení minimálně v rozsahu LIVE 1, LIVE 2, REF 1, REF 2 na velkoplošném LCD barevném monitoru | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 60 | Přídavné referenční zobrazení pro frontální i laterální rovinu REF 3 a REF 4 na velkoplošném LCD barevném monitoru umožňující paralelní zobrazení dalších skiaskopických kanálů | ANO/NE - HODNOCENO
| 61 | Veškeré potřebné vybavení pro paralelní zobrazení (zrcadlení) celého obsahu velkoplošného LCD monitoru ve vyšetřovně na Full HD obrazovce v seminární místnosti | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 62 | V ovladovně integrovaná pracovní stanice pro ovládání všech funkcí systému, dva LCD barevné monitory o úhlopříčce min. 27“, rozlišení min. 3 Mpix, zobrazení LIVE, REF, 3D a pomocí multipřepínače i dalších vstupů, ovládání všech obrazových vstupů pomocí jediné klávesnice a myši | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Vybavení pro neurointervenční výkony
| 63 | Výkonná pracovní stanice pro 3D zobrazení s jedním LCD barevným monitorem o úhlopříčce min. 27“, rozlišení min. 3 Mpix | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 64 | 3D-RA pro automatickou 3D rekonstrukci neurovaskulárních struktur a následné obrazové zpracování vč. subtrakce, s nejkratší dostupnou dobou rotace (např. syngo Dyna3D High Speed, SmartCT Angio nebo jiné obdobné řešení) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 65 | Automatické nastavení pozice C-ramena do optimální polohy dle 3D projekce (např. Automap stand/Automap image, 3D-APC/3D-Follow C-arc nebo jiné obdobné řešení) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 66 | Vytváření pomocné 3D mapy pro podporu intervenčních procedur (3D roadmapping) z 3D-RA rekonstrukce nebo z dříve získaných CT či MR dat, vč. automatické kompenzace pohybu (např. syngo Adjust 3D Roadmap, SmartCT Roadmap nebo jiné obdobné řešení) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 67 | „Cone-beam CT“ akvizice pro vizualizaci měkkých tkání - 3D volumetrické zobrazení (např. syngo DynaCT, SmartCT SoftTissue nebo jiné obdobné řešení) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 68 | "Cone-beam CT" akvizice s použitím dvouosé rotace (LAO/RAO, CRAN/CAUD) za účelem potlačení artefaktů v oblasti lebeční baze (syngo DynaCT Sine Spin, SmartCT Helical nebo jiné obdobné řešení) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 69 | "Cone-beam CT" akvizice o vysokém rozlišení pro detailní zobrazení kraniálních stentů, s možností i.v. podání kontrastní látky, vč. odstranění kostní struktury (např. syngo DynaCT Micro + Bone Removal, SmartCT Vaso nebo jiné obdobné řešení) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 70 | Simultánní vizualizace 3D objemu v rámci jednoho vyšetření (např. syngo Dual Volume, XperCT Dual nebo jiné obdobné řešení) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 71 | Nástroje pro využití 3D vaskulární anatomické informace z existujících datových souborů CT a MR jako překrytí 3D roadmapy na živém skiaskopickém obraze (např. syngo 2D/3D Fusion, MR/CT Roadmap nebo jiné obdobné řešení) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 72 | Nástroje pro plánování implantace aortálních stentgraftů (syngo EVAR Guidance, VesselNavigator nebo jiné obdobné řešení) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 73 | Nástroje pro 3D cévní analýzu, automatické vyhodnocení stenóz, možnost segmentace více cévních úseků, detekce centrální linie cévy (syngo 3D Stenosis Measurement, SmartCT Vessel Analysis nebo jiné obdobné řešení) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 74 | Nástroje pro real-time navigovanou punkci umožňující prostorové vedení jehly pomocí obrazu (např. syngo Needle Guidance, XperGuide nebo jiné obdobné řešení) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 75 | Nástroje pro podporu embolizace na základě automatické detekce vyživovacích cév segmentovaných lézí (např. syngo Embolization Guidance, EmboGuide nebo jiné obdobné řešení) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 76 | Nástroje pro redukci artefaktů způsobených přítomností kovů během rotační angiografie (např. syngo DynaCT SMART, SmartCT Artifact Reduction nebo jiné obdobné řešení) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 77 | Kvantifikace tkáňové perfúze na základě 2D DSA, zobrazeni minimálně 2 funkčních parametrů (např. maximální opacifikace, čas k dosažení maximální opacifikace) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 78 | Algoritmy pro excelentní vizualizaci cév ve složitých projekcích (harmonizace obrazu, zvýšení ostrosti, kontrastu a rozlišení | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 79 | Okamžité (real-time) zpracování surových dat získaných z intervenčních aplikací k urychlenému vytvoření 3D obrazů | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 80 | Export obrazových dat ve standardních formátech (DICOM SC, JPEG, AVI) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Ultrazvukový přístroj pro vaskulární vyšetření
| 81 | Vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním signálu pro 2D zobrazení | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 82 | Paralelní výstup na velkoplošný LCD monitor ve vyšetřovně | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 83 | Podpora monokrystalové technologie | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 84 | Pomocný dotykový displej pro ovládání přístroje o velikosti min. 10" | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 85 | Dynamický rozsah min. 170 dB | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 86 | Zobrazovací módy: možnost nastavení hloubky v rozsahu min. 1 – 30 cm, duální zobrazení, barevný a energetický doppler, pulsní (PW) doppler, HPRF PW, kontinuální (CW) doppler, duplexní a triplexní mód, širokopásmové zobrazení, tkáňový doppler (TDI) i v M-Módu, tkáňové harmonické zobrazení (THI), pulsní THI, barevný a anatomický M-Mode, prostorové skládání 2D obrazu (compound imaging), automatická optimalizace obrazu a dopplerovských módů, možnost volby až 4 fokálních zón, zoom i zafreezovaného obrazu (HD/pan zoom), cine loop a postprocessing | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 87 | Archivace dat na HDD, USB (DICOM, JPEG, AVI) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 88 | DICOM Store, MWL | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 89 | Abdominální konvexní monokrystalová sonda s rozsahem 1-5 MHz | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 90 | Širokopásmová lineární sonda s frekvenčním rozsahem 3-12 MHz | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 91 | Všechny sondy širokopásmové s „pin-less“ konektory nebo sondy v provedení "wire-less" | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Intravaskulární ultrazvukový přístroj (IVUS)
| 92 | Intravaskulární ultrazvukový přístroj k zobrazení průřezu cév k vyšetření morfologie cév periferního řečiště | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 93 | 2D ultrazvukové zobrazení cév v reálném čase | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 94 | Integrace s angiografem umožňující ovládání IVUS pomocí modulu umístěného na katetrizačním stole | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 95 | Paralelní výstup na velkoplošný LCD monitor ve vyšetřovně | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 96 | Pacientská jednotka umístěná na liště stolu | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 97 | Systém umožňující práci v režimu 20 MHz | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 98 | Rozlišení 100 µm s hloubkou zobrazení 24 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 99 | Rychlost snímkování alespoň 30 snímků/s | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 100 | Zobrazení toku krve (ChromaFlo) k rychlému vyhodnocení apozice stentu, velikosti lumen či odhalení disekcí | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 101 | Pullback: vzdálenost minimálně 13 cm, nastavitelná rychlost automatického pullbacku 0,5 - 1 mm/s | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 102 | DICOM Store, MWL | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Monitor vitálních funkcí
| 103 | Monitorování vitálních funkcí v rozsahu: EKG/respirace, SpO2, NIBP, IBP, teplota | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 104 | Modulární koncept, transportní modul umístěný ve vyšetřovně /na liště stolu/ | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 105 | LCD dotykový monitor s úhlopříčkou min. 12“ pro ovládání všech všech funkcí monitoru, umístěný v ovladovně | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 106 | Paralelní výstup na velkoplošný LCD monitor ve vyšetřovně | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Tlakový injektor
| 107 | Automatický vysokotlaký injektor vhodný k provádění vaskulárních intervenčních výkonů, plně synchronizovaný s RTG zařízením | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 108 | Ohřev kontrastní látky | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 109 | Podlahová verze (mobilní podlahový stativ) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 110 | Rozsah nastavení rychlosti aplikace kontrastní látky | min. 0,1 – 45 ml/s
| 111 | Rozsah nastavení objemu aplikace kontrastní látky | min. 1 – 150 ml
| 112 | Rozsah nastavení tlakových limitů | min. 300 – 1200 psi
| 113 | Dávkové aplikace kontrastní látky dle programového nastavení | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Příslušenství
| 114 | Štít z Pb skla se stropním zavěšením | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 115 | Vyšetřovací světlo LED se svítivostí min. 70.000 lux | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 116 | Clony z Pb gumy s uchycením ke stolu (radiační ochrana) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 117 | Kompresní pás s uchycením ke stolu | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 118 | Popruhy pro fixaci pacienta s uchycením ke stolu | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 119 | Podpěra ruky pro intervence s přístupem přes paži | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 120 | Opěry pro lokty (4 kusy) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 121 | Imobilizér hlavy pro neurointervence, pohodlné polohování hlavy pomocí výškově nastavitelné a otočné opěrky hlavy, imobilizace prostřednictvím vakuového sacího systému (např. Adept Medical Head Immobiliser AM0800 nebo jiné obdobné řešení) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 122 | Stabilní lehká pracovní deska nad pacienta určená pro intervence při femorálním přístupu, výška desky snadno nastavitelná podle velikosti pacienta s možností jejího dalšího prodloužení při neurointervenčních výkonech, fixační mechanizmus zamezující jejímu odsunutí v případě nežádoucího pohybu pacienta (např. Adept Medical Retrograde IR Platform AM0420 nebo jiné obdobné řešení) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 123 | Přídavné ovládání pro odbrzdění desky stolu, s uchycením ke stolu | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 124 | Odnímatelné boční lišty s možností uchycení k plovoucí desce stolu (k bokům i k patě desky stolu) | min. 3 kusy
| 125 | Držák infúze s uchycením ke stolu | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 126 | Dorozumívací zařízení (intercom) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 127 | UPS pro případ výpadku napájení, doba zálohování min. 3 min., pro zajištění pohybu C-ramene a funkčnosti obrazového počítače | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 128 | Příslušenství nutné pro provádění výrobcem předepsaných kvalitativních testů a ověřování technických parametrů zařízení, prováděných pracovníky provozovatele. Pomůcky a fantomy pro provádění předepsaných technických kontrol a zkoušek provozní stálosti. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Systém pro monitoraci radiační zátěže
| 129 | Software pro evidenci a analýzu pacientských dávek ze zdrojů ionizujícího záření vč. výpočtu dávkových map | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 130 | Časově neomezená licence pro zpracování min. 50 000 vyšetření ročně | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 131 | Neomezený počet připojených modalit | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 132 | Software musí komunikovat se systémem PACS zadavatele, z kterého stahuje informace o dávkách | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Předinstalační příprava
| 133 | Chlazení technologie vč. stavebních a dokončovacích činností potřebných k její instalaci | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 134 | Rozvaděč el. energie včetně odpovídajícího vyzbrojení, pro připojení angiografu | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 135 | Stůl do ovladovny pro umístění pracovních stanic a ovládacích modulů | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 136 | Dodávka kotevních prvků, propojovacích kanálků, potřebných rámů a dalšího příslušenství nutného pro instalaci všech prvků obsažených v nabídce | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 137 | Dodání nové antistatické podlahové krytiny ve vyšetřovně, ovladovně a předsálí včetně, pokládky, přípravných a dokončovacích prací | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 138 | Úprava stěn a stropu ve vyšetřovně, ovladovně a předsálí včetně přípravných a dokončovacích prací | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 139 | Součástí nabídky bude návrh prostorového uspořádání přístroje v prostorách angiografického pracoviště | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 140 | Součástí dodávky bude technologický projekt umístění angiografu, včetně všech souvisejících podkladů (statické posouzení podlahy, posouzení radiační ochrany, posouzení el přívodu, poměry vyzářeného tepla) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 141 | Zrušení dveří z místnosti laborantů do vyšetřovny | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 142 | Dodání osvětlení angiografického sálu - plynulé ovládání intenzity osvětlení, včetně synchronizace s aktivací skiaskopického režimu | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Další požadavky k zajištění udržení nejvyšší technologické úrovně zařízení
| 143 | Pravidelný upgrade důležitých hardwarových komponentů počítačových systémů | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 144 | Pravidelný upgrade operačního systému na nejaktuálnější dostupné verze | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 145 | Pravidelný upgrade systémového software na nejaktuálnější dostupné verze | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 146 | Rozšířená aplikační školení související s modernizací softwarového vybavení | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 147 | Poskytování výše uvedených služeb po dobu minimálně 5 let od předání | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 148 | Obecné požadavky na provedení a kvalitu ICT viz. odkaz https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty/ | Požadavek je absolutní, musí být splněn*