Externí dvoudutinové kardiostimulátory 
nižší třída

Popis:

Nakoupení externích dvoudutinových kardiostimulátorů nižší třídy pro Kardiologickou kliniku 
a KAPIM Krajské zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Seznam požadovaných položek:

- 15 ks ……. Externí dvoudutinové kardiostimulátory – nižší třída

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |
| CPV kód: |  |

| Technická specifikace přístroje Základní požadavky | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota* | Kde je uvedeno v nabídce** |
| --- | --- | --- | --- |
| NIZŠÍ TŘÍDA |  |  |  |
| Dvoudutinová stimulace |  |  |  |
| Stimulace před, během a po operaci |  |  |  |
| Možnost síňové vysokofrekvenční stimulace (síňový overdrive), rychlé síňové stimulace |  |  |  |
| Otočné voliče parametrů |  |  |  |
| Diody pro snímání a stimulaci |  |  |  |
| Zvukové indikace |  |  |  |
| Druhy stimulací (minimálně) - DDD, D00, VDD, VVI, V00, VVT |  |  |  |
| Možnost nastavení frekvence, stimulační amplitudy, citlivosti a A-V zpoždění použitím otočného voliče |  |  |  |
| Funkce automatického snímání |  |  |  |
| Indikace odpojení elektrody |  |  |  |
| Indikace vybité baterie |  |  |  |
| Váha do 0,5 kg |  |  |  |
| Bazální frekvence minimálně v rozsahu 30-220 ppm, nastavitelná plynule nebo po krocích o hodnotě 5ppm či častěji |  |  |  |
| Overdrive stimulace – minimálně do 720 ppm |  |  |  |
| Amplituda pulzu nastavitelná minimálně v rozsahu 0,3 – 15 V (plynule či po krocích) |  |  |  |
| Šířka pulzu 1 ms |  |  |  |
| Senzitivita: |  |  |  |
| - Síňová minimálně v rozsahu 0,2 – 10mV (nastavitelná plynule či po krocích) |  |  |  |
| - Komorová minimálně v rozsahu 1mV – 20mV (nastavitelná plynule či po krocích) |  |  |  |
| Výdrž baterie minimálně 300 hodin |  |  |  |
| Možnost použití vyměnitelných resterilizovatelných kabelů (pro opakovaná použití) se šroubovacími svorkami, krokosvorkami nebo s možností nasunutí pro připojení dočasných elektrod |  |  |  |
| Dodání včetně pacientského kabelu pro opakovaná použití se šroubovacími svorkami, krokosvorkami nebo s možností nasunutí pro připojení dočasných elektrod |  |  |  |
| Součástí dodávky bude i příslušenství pro uvedení externího kardiostimulátoru do provozu (například baterie) |  |  |  |
| Požadované příslušenství k jednotlivým dodávkám ke každému přístroji: |  |  |  |
| 1 ks – Kabel ke stimulátoru |  |  |  |
| Ostatní příslušenství k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití |  |  |  |

* - pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou
  ** - dokument a číslo strany

Poznámka:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Vysvětlivka
Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz atd.), pokud jsou k dispozici

- nejsou-li parametry obsaženy v přiložených dokumentech, potvrdí jejich splnění jiným dokladem, písemnou zprávou nebo čestným prohlášením