**Audiokomora**

Audiokomora pro Nemocnici Teplice, o. z. Krajská zdravotní, a. s.

**Obecné požadavky:**

* **1 ks** audiokomory
* Přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích   
  a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů
* Dezinfikovatelný dle dezinfekčního programu zadavatele dle přílohy č. 7 výzvy

**Minimální technické požadavky:**

* Audiometrická komora k provádění vyšetření sluchu
* Aktivní ventilační systém
* Okno se zvukově izolační okenní tabulí o rozměru minimálně 80x60 cm
* Zvukově-izolační dveře minimálně 90x200 cm (š x v)
* Průchodka na protažení kabelů audiometru
* Vnitřní polička nebo systém háčků pro odložení příslušenství audiometru
* Stolní deska pod audiometr pod okno zvenčí
* Síťové napájení 230 V/50 Hz
* Vnitřní rozměry min. 115x190x200 (š x h x v cm) a maximálně 150x220x225 (š x h x v cm)
  + Komora bude stát delší stranou u stěny - uprostřed stěny.
  + Na druhé delší straně požadujeme levostranné dveře vnější (panty nalevo při pohledu zvenčí)
  + Okno na kratší straně komory vpravo ode dveří.
* Průměrný útlum minimálně 31 dB (+- 3 dB)
  + Na 5 kHz útlum min. 37 dB
  + Na 8 kHz útlum min. 37 dB
* Vnitřní osvětlení: LED

**Požadované příslušenství:**

* Nájezdové kolejnice (rampy) pro vozíčkáře - odnímatelné
* Veškeré příslušenství pro uvedení komory do provozu a plnění účelu

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….