Přístroj k měření tělesného složení

Popis a obecné požadavky:

Přístroj na měření tělesného složení pro Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Přístroj založený na multifrekvenční bioimpedační analýze, který musí umět objektivně měřit a kvantifikovat tělesné složení pro průběžné detailní a přesné hodnocení složení těla a poskytnout spolehlivý základ pro rozhodování o účinném řízení příjmu tekutin a výživy a průběžné hodnocení efektu terapie u pacientů s nadváhou a obezitou a pacientů s redukční terapií.

Všechny součásti dodávky dle této zadávací dokumentace musí splňovat podmínky pro připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. uvedené pod následujícím odkazem:   https://www.kzcr.eu/cz/kz/pro-odborniky/informace-pro-projektanty/.

Konstrukce přizpůsobena pro snadnou a důkladnou každodenní očistu, omyvatelná dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s.

Seznam požadovaných položek:

- Přístroj k měření tělesného složení………..1 kus

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Přístroj k měření tělesného složení

- Přístroj k měření tělesného složení k neinvazivnímu a objektivnímu určení klinicky významných parametrů těla pacienta

- Přístroj určený pro posuzování v klinickém provozu vhodný pro objektivní stanovení diagnóz a terapií

- Plnohodnotné diagnostikování dospělých pacientů, minimální věk od 18 let

- Přístroj založený na přímé segmentové multifrekvenční bioimpedanční analýze (spektroskopii)

  - Přístroj využívající slabý elektrický proud o minimálně šesti různých frekvencích vysílaných současně

- Vhodný pro pacienty diabetologického a obezitologického centra pro velmi přesné a objektivní hodnocení efektu terapie u pacientů s nadváhou a obezitou a pacientů s redukční terapií a pro obezitologické studie

  - Přístroj nesmí pro určení složení těla používat empirický odhad,

    - parametry určuje jen na základě naměřené impedance či reaktance

    - nesmí parametry odvozovat z údajů o pohlaví, věku a demografických údajů (etnicitě)

  - Přístroj musí provádět analýzu zvlášť minimálně v pěti segmentech těla – pravá ruka, levá ruka, trup, pravá noha, levá noha. Přístroj musí analyzovat trup a každou končetinu odděleně (zvlášť)

  - Certifikace analyzátoru jako zdravotnického prostředku

  - Váha metrologicky ověřitelná

- Měření u stojících pacientů

  - Měření pacientů pomocí dotykových elektrod, minimálně osmibodový systém složený ze dvou nášlapných míst a dvou úchytů do dlaní

- přístroj musí napomoct objektivně hodnotit minimálně:

  - tělesné složení

  - postavu

  - výživu

  - obezitu

  - rovnováhu těla

  - kontrola (regulace) hmotnosti (doporučená či cílová hmotnost, kontrola tuků, kontrola svalů)

  - historii složení těla (vývoj a změny parametrů v čase)

  - regulaci hmotnosti, tuků a svalů

- Doba měření maximálně 120 s

- Nosnost váhy minimálně do 270 kg

- Požadovaný rozsah váhy minimálně od 20 kg do 270 kg

- výškový rozsah minimálně od 100 cm do 200 cm

- Vnitřní paměť přístroje na minimálně 10 000 měření

- musí umožnit archivaci a správu dat výsledků měření pacientů,

  - Také pro vytváření dlouhodobé statistiky, kterou systém dokáže zobrazit v křivkách

- Součástí dodávky přístroje musí být software umožňující zpracování, dlouhodobé monitorování a archivaci získaných dat a výsledků analýz i v podobě výsledkových listů

  - Je požadována instalace software na pracovní stanici v doméně zadavatele s operačním systémem Windows 11

  - Výstup dat minimálně ve formátu excel a PDF

  - Musí umožnit tisk přehledu výsledků analýz

  - Součástí dodávky musí být řešení na propojení přístroje s pracovní stanicí

- Přístroj a software v českém jazyce

- Přístroj se softwarem musí určit, analyzovat a zobrazovat minimálně

  - Tělesné složení – určit minimálně parametry

    - celkovou tělesnou voda TBW (v L nebo kg),

    - bílkoviny (v kg),

    - minerální látky (v kg)

    - hmotnost tuku BFM (v kg)

    - měkká beztuková hmota

  - Analýzu svalů a tuků – určit minimálně parametry

    - tělesnou hmotnost (v kg),

    - hmotnost kosterního svalstva (Skeletal muscle mass SMM, v kg)

    - hmotnost tělesného tuhu (Body Fat Mass BFM, v kg)

  - Klinickou analýzu a vyhodnocení obezity – určit minimálně parametry

    - index tělesné hmotnosti BMI

    - procento tělesného tuku (podíl tělesného tuku v procentech)

  - Analýza vody v těle – určit minimálně parametry

    - Celková tělesná voda TBW

    - vnitrobuněčná (intracelulální) voda ICW

    - mimobuněčná (extracelární) voda ECW,

    - analýza ECW poměru - Index retence tělesné vody (ECW/TBW) celkový i pro každý segment zvlášť

    - Segmentální analýza ECW

    - Segmentální analýza ICW

    - Segmentální analýza vody v těle

    - Index retence tělesné tekutiny (ECF/TBF)

    - Nadměrné množství tekutin (Fluid Overload)

    - Zobrazit záznam historii složek vody (zobrazení naměřených hodnot hmotnosti, TBW, ECW, ICW a ECW poměr ze současného a dřívějších měření)

  - Segmentální analýzy tuku a svaloviny pro pravou ruku, levou ruku, trup, pravou nohu, levou nohu (rozložení netukové a tukové hmoty na končetinách i trupu)

  - Buněčná integrita

    - Fázový úhel pro zhodnocení stavu buněčných membrán jak pro celé tělo, tak i pro jednotlivé segmenty

  - Zhodnocení kondice –

    - určit minimálně oblast vnitřního tuku a zobrazit graf tolerance vnitřního tuku (v cm2) dle věku

  - Metabolické parametry – určit parametry minimálně

    - bazální metabolismus (v kcal),

    - viscerální hladina tuku

    - viscelární oblast tuk

  - Zhodnocení rizika sarkopenie a zhodnocení tělesné kondice – určit minimálně parametry

    - index svalové kosterní hmoty (SMI)

    - sílu stisku ruky (součástí dodávky musí být řešení pro měření uvedeného parametru)

- Přístroj musí umožnit analyzovat a zobrazovat minimálně tyto další parametry:

  - Reaktance pro každý segment zvlášť

  - Impedance každého segmentu a frekvence zvlášť

  - Typ těla určený na základě poměru BMI a procentuálního tělesného tuku

  - Obvod těla, pasu a boků včetně poměru obvodu pasu a boků (WHR index)

  - Netučná hmota nebo hmotnost bez tuku (FFM) a index beztukové hmoty (FFMI)

  - FMI index (tuková hmota vztažená na tělesnou výšku)

  - bazální metabolický věk

  - Celková hmotnost kosterních minerálů

  - ABSI index (index tvaru těla)

  - hmotnost tělesných buněk

  - Kosterní minerální látky

- Přístroj vybaven barevným displejem minimálně o velikosti 7 palců pro ovládání a přehledné zobrazení výsledků

  - Přístroj musí umožnit zadat údaje pacienta

- Přístroj musí umožnit porovnávání jednotlivých parametrů mezi sebou

- Přístroj musí vytvářet protokol s naměřenými/analyzovanými hodnotami

- Součástí dodávky přístroje musí být veškeré nutné příslušenství pro uvedení do provozu a pro splnění účelu použití

Další požadavky na přístroj:

- Provozovaný operační systém,  musí být po celou dobu životního cyklu podporovaný a aktuální. Zařízení tedy musí být způsobilé k aktualizacím operačního systému, případně dalším bezpečnostním aktualizacím.