Příloha č. 2

Technická specifikace

pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle zákona § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Název veřejné zakázky:

„Doplnění a obnova zdravotnické techniky endoskopických a laparoskopických pracovišť KZ, a. s - II“

Zadavatel veřejné zakázky:

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627

Zastoupená: Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro otevřené zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“). Práva a povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto ZVZ a pravidly, které jsou popsány v Příručce pro žadatele a Pokyny pro zadávání zakázek Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad.

Projekt „Doplnění a obnova zdravotnické techniky endoskopických a laparoskopických pracovišť KZ, a. s. - II“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fond pro regionální rozvoj.

Pokud dojde k rozporu mezi údaji uvedenými v textové části Zadávací dokumentace a údaji uvedenými v oznámení o zakázce, platí údaje uvedené v oznámení o zakázce.

Obsah:

1.	Endoskopické věže pro MNUL, Most, Chomutov a Děčín	3

A.	Endoskopická věž vč. videogastroskopu, videokolonoskopu, endosonografického systému a 2ks sonografických videogastroskopů (gastroenterologie - MNUL)	3

B.	Endoskopická věž vč. videobronchoskopu (plicní odd. - MNUL)	9

C.	Endoskopická věž vč. videokolonoskopu (centrální endoskopie- Most)	11

D.	Endoskopická věž vč. videogastroskopu (interna - Děčín)	14

E.	Endoskopická věž vč. 2ks videogastroskopu (interna - Chomutov)	17

F.	Endoskopická věž vč. 2ks videokolonoskopu (interna - Chomutov)	20

2.	Endoskopické věže pro Teplice	23

A.	Endoskopická věž vč. videogastroskopu a endosonografického systému + 2ks sonografických videogastroskopů (II. interní odd. - Teplice)	23

B.	Endoskopická věž vč. videokolonoskopu (II. interní odd. - Teplice)	28

3.	Automatický dezinfektor endoskopů (gastroenterologie - MNUL)	30

4.	Automatický dezinfektor endoskopů (centrální endoskopie - Most)	31

5.	Sušící a skladovací skříně pro endoskopy pro MNUL, Děčín	32

A.	Sušící a skladovací skříně pro endoskopy (gastroenterologie - MNUL)	32

B.	Sušící a skladovací skříň pro endoskopy (plicní odd. - MNUL)	33

C.	Sušící a skladovací skříň pro endoskopy (interna - Děčín)	33

6.	Flexibilní rhino-phagorynskopy	34

A.	Flexibilní rhino-pharyngoskop pro děti (ORL - Děčín)	34

B.	Flexibilní rhino-pharyngoskop pro dospělé (ORL - Děčín)	34

7.	Laparoskopická věž HD 2ks (COS – Most, CHIR - Teplice)	34

8.	3D laparoskopická věž HD (chirurgie - Děčín)	37

9.	3D laparoskopická věž HD (chirurgie - Chomutov)	39

10.	3D laparoskopická věž HD (gynekologie - Chomutov)	42

11.	Požadavek na úpravu pracoviště pro všechny části:	44

- Endoskopické věže pro MNUL, Most, Chomutov a Děčín

- Endoskopická věž vč. videogastroskopu, videokolonoskopu, endosonografického systému a 2ks sonografických videogastroskopů (gastroenterologie - MNUL)

Minimální technické požadavky:

Videoprocesor

- Rozlišení HDTV 1920 x 1080 pixel, formát 16:9

- Musí umožňovat selektivní osvětlení tkáně nebo je přípustné jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti

- Digitální zoom

- Nastavení velikosti zobrazení

- Možnost připojení flexibilních endoskopů s čipovou technologií

- Možnost připojení stávajících flexibilních endoskopů s čipovou technologií (endoskopy Olympus optiky E, Q20, XT30,  videoendoskopy řady 140, 145, 160, 165, 180 i nejnovější 190L a videoduodendoskopy řady 140, 160, 180)

- Automatic Gain Control (AGC) - automatické řízení jasu čipu, zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu

- Možnost nastavení obrazového výstupu 4:3 a 16:9 pro HDTV monitor

- Nastavení zvýraznění obrazu – minimálně 3 skupiny (enhancement modes) v možnosti 8 kroků (celkem 24 variant)

- Možnosti kontrastu

- Nastavení barevného odstínu 	R, B, Chroma +/- 8 kroků

- Vstup/ výstup (Analog HDTV výstup, analog SDTV výstup, digitální výstup - HD-SDI, SD-SDI, Dv a DVI (WUXGA, 1080p nebo SXGA))

- Automatické nastavení bílé do paměti anebo ručně přes čelní panel

- Zmrazení obrazu

- Ukládání a předvolba dat pacienta

- Jednoduché ovládání kontrolní jednotky pomocí klávesnice nebo pedálů nebo dotykového displeje

- Možnost zobrazení vybraných snímků v indexu na monitoru, min. 4 snímky

- Ukládání a předvolba uživatelského profilu

- Identifikace používaného endoskopu na monitoru

- Archivace obrázků na USB Flash Disc nebo CF kartu

- Výstup do počítače, DICOM 3. 0 rozhraní

- Paměťový backup systému pro automatické ukládání všech uživatelských nastavení systému

Zdroj studeného světla

- Xenonový zdroj studeného světla

- Musí mít možnost selektivní osvětlení tkáně nebo je přípustné jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Hlavní vyšetřovací lampa – min. 300W

- Průměrná životnost lampy minimálně 500 provozních hodin

- Umožňující regulaci intenzity světla

- Záložní halogenová nebo LED lampa

- Automatické uložení předchozího nastavení

- Možnost jednoduchého napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu

- Integrovaná vzduchová pumpa nastavitelná nejméně ve třech krocích (stupních nastavení)

Medicínský monitor HD

- Úhlopříčka min. 26’’, certifikace MDE

- HDTV rozlišení obrazu 1920 x 1080

- Minimální kontrast 1400:1

- 1,07 biliónu barev

- Zobrazovací úhel alespoň 178 °

- Funkce obraz v obraze

- Antireflexní úprava

- Připevnitelný na pohyblivé rameno vozíku

- Analogové a digitální vstupy a výstupy

- Konektory a kabely pro připojení ke kamerové jednotce

Upgrade stávajícího PC stanice x-vision z důvodu komunikace s novou věží o grafickou kartu podporující HD

Oplachová pumpa

- Možnost připojení k zvláštnímu oplachovacímu kanálu endoskopu

- Kontinuální nastavení výkonu

- Ovládání přímo z endoskopu nebo přídavným pedálem

- Automatické vypnutí v případě prázdné nádoby

- Autoklávovatelné příslušenství (nádobka, připojení)

- Průtok přes pracovní kanál max. 700 ml/min

- Průtok přes přídavný oplachový kanál max. 200 ml/min

- Držák pro přenášení

- Nádoba na vodu – autoklávovatelná, obsah min. 2 l

Odsávací pumpa

- Odsávací vakuové čerpadlo

- Vakuometr

- Mikrobiofiltr

- Odsávací láhev o objemu min. 2,5 l

- Držák pro přenášení

- Min. sací výkon 20 l/min

Elektrokoagulační jednotka

- Monopolární i bipolární koagulace

- Typy monopolárních módů (min. 5 pro řezání a min. 3 pro koagulaci)

- Typy bipolárních módů (min. 3 pro řezání a min. 3 pro koagulaci)

- Základní frekvence v rozpětí 330 - 380 kHz

- Maximální výstup 120 W

- Ovládání výstupu nožním spínačem

Přístrojový vozík

- Obsahující izolační transformátor

- S místem pro připevnění tlakové nádoby s náplní do insulfátoru

- S pohyblivým ramenem pro připevnění monitoru

- S prostorem pro umístění všech výše uvedených komponent endoskopické věže

- Zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky v případě potřeby

- Držák na nožní ovladač (elektrokoagulační jednotka) nebo jiné řešení uložení ovladače

- Brzdy koleček

- Integrovaná příprava elektroinstalace

- Držák pro min. dva endoskopy

- Integrovaná příprava elektroinstalace

- Centrální zapínání / vypínání všech nainstalovaných zařízení

- Musí být opatřen speciální povrchovou antistatickou úpravou laku

- Přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230V

Flexibilní terapeutický videogastroskop

- Vybaven přídavným oplachovým kanálem pro použití v horní části GIT pro oplach sliznice

- Musí mít možnost selektivní osvětlení tkáně nebo je přípustné jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Vodotěsný konektor

- Možnost jednoduchého napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu

- Zobrazovací systém

  - Chip barevný

  - Rozlišení HDTV

- Optický systém

  - Zorné pole min. 140°

  - Směr pohledu přímý

  - Hloubka zobrazovacího pole min. v rozsahu 2 - 100 mm

  - Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3 mm

- Zaváděcí tubus

  - Zevní průměr distálního konce max. 12 mm

  - Zevní průměr tubusu max. 12 mm

  - Pracovní délka min. 1030 mm

  - Celková délka max. 1400 mm

- Pracovní kanál:

  - Vnitřní průměr 	min. 3,7 mm

- Ohybová část - rozsah angulace

  - Nahoru min. 210°

  - Dolů min. 90°

  - Doprava min. 100°

  - Doleva min. 100°

- Možnost připojení k dosavadním zařízením

  - Automatické dezinfektory ETD2 PLUS GA, ETD3 PLUS GA, miniETD2 GA, ETD4 Plus GA

  - Manuální dezinfektor TD - 20

Flexibilní videokolonoskop

- Vybaven přídavným oplachovým kanálem pro použití v dolní části GIT pro oplach sliznice

- Musí mít možnost selektivního osvětlení tkáně nebo je přípustné jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Vodotěsný konektor

- Možnost jednoduchého napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu

- Musí mít možnost nastavitelné rigidity zavádějícího tubusu alespoň ve třech stupních

- Zobrazovací systém

  - Chip barevný

  - Rozlišení HDTV

- Optický systém

  - Zorné pole min. 140°

  - Směr pohledu přímý

  - Hloubka zobrazovacího pole min. v rozsahu 2 - 100 mm

  - Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3 mm

- Zaváděcí tubus

  - Zevní průměr distálního konce max. 13,2 mm

  - Zevní průměr tubusu max. 12,8 mm

  - Pracovní délka min. 1680 mm

  - Celková délka max. 2005 mm

- Pracovní kanál:

  - Vnitřní průměr 	min. 3,7 mm

- Ohybová část - rozsah angulace

  - Nahoru min. 180°

  - Dolů min. 180°

  - Doprava min. 160°

  - Doleva min. 160°

- Možnost připojení k dosavadním zařízením

  - Automatické dezinfektory ETD2 PLUS GA, ETD3 PLUS GA, miniETD2 GA, ETD4 Plus GA

  - Manuální dezinfektor TD - 20

Endosonografický systém

- Samostatná sonografická jednotka s možností použití pro abdominální sonografii

- Polohovatelný monitor i pult obsluhy – výškově i stranově nastavitelný

- Vysoká obrazová frekvence min. 400 snímků za sekundu

- Vysoká rozlišovací schopnost, kvalitní zobrazení ve všech režimech na všech sondách

- Omyvatelný a dezinfikovatelný ovládací pult

- TFT monitor s vysokou rozlišovací schopností, velikost TFT monitoru min. 17"

- Archivace na interní HD, PACS a minimálně na jedno z dalších uvedených: USB Hard disk, USB, DVD, CF karta

- Formáty archivace min. JPEG, DICOM

- Dicom 3, Store, Print, Worklist, Pacs

- Snadná obsluha, rychlé přepínání jednotlivých programů

- Možnost připojení stávajících sond – GF UE160 a GF UCT140 značky Olympus

Pracovní režimy

- Černobílý 2D obraz

- Barevné mapování, energetický doppler

- Kontrastní harmonické EUS

- PW tkáňový doppler s vysokou opakovací frekvencí

- Pulzní doppler

- Vysoce přesné barevné dopplerovské znázornění prokrvení tkáně a orgánů zejména pro extrémně pomalé a slabé toky

- M-mód

- B-mód na základních i harmonických frekvencích

- Duální dynamická zobrazení

- Trapezoideální zobrazení na lineární sondě

- Zoom na zmraženém i živém obraze

- Kontrastní zobrazení na všech sondách

- Cine loop v rozsahu vhodném pro dynamická kontrastní zobrazení

- Triplexní režim – současné zobrazení B-mód, color-flow, spektrální doppler

- Současné zobrazení B-módu s color-flow, živého M-módu s barevným mapováním a živého spektrálního Dopplera

- Nastavování ultrazvukové rychlosti pro různé tkáně rozmezí od 1400m/s do 1650m/s

Software a vyhodnocování:

- Základní sw pro měření délek, ploch, objemů, úhlů, rychlostí aj.

- Ukládání veškerých naměřených dat včetně snímků ve formátu DICOM	 3:0

- Sw pro elastografii

- Sw a hw pro vyšetřování pomocí kontrastní látky

- Sw pro redukci šumu

Parametry sond

- Konvexní triplexní sonda k vyšetřování orgánů dutiny břišní, s minimálním frekvenčním rozsahem  2 - 6 MHz, kde 2 MHz je nejvyšší možná spodní hranice rozsahu a 6 MHz je nejnižší možná horní hranice rozsahu

- Multifrekvenční biplanární konvex/lineární endorektální sonda kompatibilní k dodávanému ultrazvukovému přístroji, konvexní plocha 3 – 9 MHz 120° 9R / lineární plocha 4.0 – 10.0 MHz 60 mm

- Možnost dovybavení o další sondy – lineární elektronická sonda, lineární elektronický UZV bronchofibroskop

Další požadavky

- Vysoce citlivý a kvalitní kontinuální CW Doppler

- CW Doppler na lineární sondě k vyšetřování velmi rychlých toků

Videogastroskop ultrasonografický elektronický lineární

- Lineární zobrazení s osou přístroje

- Možnost připojení k nabízenému ultrazvukovému systému a endoskopické věži s možností provádění FNA a dalších terapeutických zákroků

- Optický systém:

  - Zorné pole min. 100°

  - Hloubka zobrazovacího pole min. v rozsahu 3 - 100 mm

- Zaváděcí tubus:

  - Pracovní délka 	min. 1250 mm

  - Zevní průměr tubusu max. 12,6 mm

  - Zevní průměr distálního konce 	max. 14,6 mm

- Pracovní kanál:

  - Vnitřní průměr	 min. 3,7 mm

- Ohybová část – rozsahy:

  - Nahoru min. 130°

  - Dolů min. 90°

  - Doprava min. 90°

  - Doleva min. 90°

- Ultrazvukové funkce:

  - B, M, D mód

  - Color Doppler a Power Doppler

  - Směr snímání – paralelně se směrem zavádění

  - Frekvence v rozsahu 5 - 10 MHz

  - Vyšetřovací metody kontaktní, balónková, ve vodním prostředí

- Možnost připojení k dosavadním zařízením

  - Automatické dezinfektory ETD2 PLUS GA, ETD3 PLUS GA, miniETD2 GA, ETD4 Plus GA

  - Manuální dezinfektor TD - 20

Videogastroskop ultrasonografický elektronický radiální

- Zobrazení radiální kolmé na osu přístroje

- Možnost připojení k nabízenému ultrazvukovému systému a endoskopické věži

- Optický systém:

  - Zorné pole min. 100°

  - Hloubka zobrazovacího pole min. v rozsahu 3 – 100 mm

- Zaváděcí tubus:

  - Pracovní délka min. 1250 mm

  - Zevní průměr tubusu max. 12,1 mm

  - Zevní průměr distálního konce 	max. 13,8 mm

- Pracovní kanál:

  - Vnitřní průměr min. 2,2 mm

- Ohybová část – rozsahy:

  - Nahoru min. 130°

  - Dolů min. 90°

  - Doprava min. 90°

  - Doleva min. 90°

- ultrazvukové funkce:

  - B mód

  - Color Doppler a Power Doppler

  - Směr snímání – kolmo na směr zavádění

  - Frekvence v rozsahu 5 – 10MHz

  - Vyšetřovací metody kontaktní, balónková, ve vodním prostředí

- Možnost připojení k dosavadním zařízením

  - Automatické dezinfektory ETD2 PLUS GA, ETD3 PLUS GA, miniETD2 GA, ETD4 Plus GA

  - Manuální dezinfektor TD - 20

- Endoskopická věž vč. videobronchoskopu (plicní odd. - MNUL)

Minimální technické požadavky:

Videoprocesor

- Rozlišení HDTV 1920 x 1080 pixel, formát 16:9

- Musí mít možnost selektivního osvětlení tkáně nebo je přípustné jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti

- Digitální zoom

- Nastavení velikosti zobrazení

- Možnost připojení flexibilních endoskopů s čipovou technologií

- Možnost připojení stávajících flexibilních endoskopů s čipovou technologií (videobronchoskop BF-1T180, videobronchoskop BF-1T160, fibrobronchoskop BF-TE2, videosonobronchoskop BF-UC180F a sonografického zobrazovacího systému EU-ME-1 od firmy OLYMPUS)

- Automatic Gain Control (AGC) - automatické řízení jasu čipu, zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu

- Možnost nastavení obrazového výstupu 4:3 a 16:9 pro HDTV monitor

- Nastavení zvýraznění obrazu – minimálně 3 skupiny (enhancement modes) v možnosti 8 kroků (celkem 24 variant)

- Možnosti kontrastu

- Nastavení barevného odstínu R, B, Chroma +/- 8 kroků

- Vstup/ výstup (Analog HDTV výstup, analog SDTV výstup, digitální výstup - HD-SDI, SD-SDI, Dv a DVI (WUXGA, 1080p nebo SXGA))

- Automatické nastavení bílé do paměti anebo ručně přes čelní panel

- Zmrazení obrazu

- Ukládání a předvolba dat pacienta

- Jednoduché ovládání kontrolní jednotky pomocí klávesnice nebo pedálů nebo dotykového displeje

- Možnost zobrazení vybraných snímků v indexu na monitoru, min. 4 snímky

- Ukládání a předvolba uživatelského profilu

- Identifikace používaného endoskopu na monitoru

- Archivace obrázků na USB Flash Disk nebo na CF kartu

- Výstup do počítače, DICOM 3.0 rozhraní

- Paměťový backup systému pro automatické ukládání všech uživatelských nastavení systému

Zdroj studeného světla

- Xenonový zdroj studeného světla

- Musí mít možnost selektivní osvětlení tkáně nebo je přípustné jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Hlavní vyšetřovací lampa – min. 300W

- Průměrná životnost lampy minimálně 500 provozních hodin

- Umožňující regulaci intenzity světla

- Záložní halogenová nebo LED lampa

- Automatické uložení předchozího nastavení

- Možnost jednoduchého napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu

- Integrovaná vzduchová pumpa nastavitelná nejméně ve třech krocích (stupních nastavení)

Medicínský monitor HD

- Úhlopříčka min. 24’’, certifikace MDE

- HDTV rozlišení obrazu rozlišení 1920 x 1080 nebo 1920 x 1200

- Minimální kontrast 1000:1

- 16,8 miliónu barev

- Zobrazovací úhel alespoň 178 °

- Funkce obraz v obraze

- Antireflexní úprava

- Připevnitelný na pohyblivé rameno vozíku

- Digitální a analogové vstupy a výstupy

- Konektory a kabely pro připojení ke kamerové jednotce

Záznamový modul

- Nahrávání obrazů a videa na externí paměť (CD, DVD, USB disk) ve formátu MPEG-4, TIFF a JPEG ve FullHD kvalitě.

- Video vstupy min. 1x HD-SDI, 1xDVI

- Možnost zadávání pacientských dat pro snadnou identifikaci pořízených záznamů

- Nahrávání v reálném čase

- Obsahem dodávky i USB flash disk o min. kapacitě 32GB

Odsávací pumpa

- Odsávací vakuové čerpadlo

- Vakuometr

- Mikrobiofiltr

- Odsávací láhev min. 2,5 l

- Držák pro přenášení

- Min. sací výkon 20 l/min

Přístrojový vozík

- Obsahující izolační transformátor

- S místem pro připevnění tlakové nádoby s náplní do insulfátoru

- S pohyblivým ramenem pro připevnění monitoru

- S prostorem pro umístění všech výše uvedených komponent endoskopické věže

- Zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky v případě potřeby

- Držák na nožní ovladač (elektrokoagulační jednotka) nebo jiné řešení uložení ovladače

- Brzdy koleček

- Integrovaná příprava elektroinstalace

- Držák pro min. dva endoskopy

- Integrovaná příprava elektroinstalace

- Centrální zapínání / vypínání všech nainstalovaných zařízení

- Musí být opatřen speciální povrchovou antistatickou úpravou laku

- Přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230V

Terapeutický videobronchoskop

- Musí mít možnost selektivní osvětlení tkáně nebo je přípustné jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Vodotěsný konektor

- Možnost jednoduchého napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu

- Zobrazovací systém

  - Chip barevný

  - Rozlišení HDTV

- Optický systém

  - Zorné pole min.120°

  - Směr pohledu přímý

  - Hloubka zobrazovacího pole min. v rozsahu 3 - 100 mm

  - Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3 mm

- Zaváděcí tubus

  - Zevní průměr distálního konce max. 6,2 mm

  - Zevní průměr tubusu max. 6,0 mm

  - Pracovní délka min. 600 mm

- Pracovní kanál:

  - Vnitřní průměr	min. 2,8 mm

- Ohybová část - Rozsah angulace

  - Nahoru min. 180°

  - Dolů min. 130°

- Rotace tubusu

  - Doleva min. 120°

  - Doprava min. 120°

- Možnost připojení k dosavadním zařízením

  - Automatické dezinfektory ETD2 PLUS GA, miniETD2 GA

  - Videoprocesor CV 190

  - Možnost připojení k výše specifikované endověži

- Endoskopická věž vč. videokolonoskopu (centrální endoskopie- Most)

Minimální technické požadavky:

Videoprocesor

- Rozlišení HDTV 1920 x 1080 pixel, formát 16:9

- Musí mít možnost selektivního osvětlení tkáně nebo je přípustné jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti

- Digitální zoom

- Nastavení velikosti zobrazení

- Možnost připojení flexibilních endoskopů s čipovou technologií

- Možnost připojení stávajících flexibilních endoskopů s čipovou technologií (videokolonoskop CF-Q165L, videokolonoskop CF-Q160L, videogastroskop GIF-Q165, videogastroskop GIF-XP180N, fibrogastroskop GIF-E a videoduodenoskop TJF-145, videoduodenoskop TJF-160VR od firmy OLYMPUS)

- Automatic Gain Control (AGC) - automatické řízení jasu čipu, zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu

- Možnost nastavení obrazového výstupu 4:3 a 16:9 pro HDTV monitor

- Nastavení zvýraznění obrazu – minimálně 3 skupiny (enhancement modes) v možnosti 8 kroků (celkem 24 variant)

- Možnosti kontrastu

- Nastavení barevného odstínu R, B, Chroma +/- 8 kroků

- Vstup/ výstup (Analog HDTV výstup, analog SDTV výstup, digitální výstup - HD-SDI, SD-SDI, Dv a DVI (WUXGA, 1080p nebo SXGA))

- Automatické nastavení bílé do paměti anebo ručně přes čelní panel

- Zmrazení obrazu

- Ukládání a předvolba dat pacienta

- Jednoduché ovládání kontrolní jednotky pomocí klávesnice nebo pedálů nebo dotykového displeje

- Možnost zobrazení vybraných snímků v indexu na monitoru, min. 4 snímky

- Ukládání a předvolba uživatelského profilu

- Identifikace používaného endoskopu na monitoru

- Archivace obrázků na USB Flash Disk nebo na CF kartu

- Výstup do počítače přes DICOM 3.0

- Paměťový backup systému pro automatické ukládání všech uživatelských nastavení systému

Zdroj studeného světla

- Xenonový zdroj studeného světla

- Musí mít možnost selektivní osvětlení tkáně nebo je přípustné jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Hlavní vyšetřovací lampa – min. 300W

- Průměrná životnost lampy minimálně 500 provozních hodin

- Umožňující regulaci intenzity světla

- Záložní halogenová nebo LED lampa

- Automatické uložení předchozího nastavení

- Možnost jednoduchého napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu

- Integrovaná vzduchová pumpa nastavitelná nejméně ve třech krocích (stupních nastavení)

Medicínský monitor HD

- Úhlopříčka min. 24’’, certifikace MDE

- HDTV rozlišení obrazu rozlišení 1920 x 1080 nebo 1920 x 1200

- Minimální kontrast 1000:1

- 16,8 miliónu barev

- Zobrazovací úhel alespoň 178 °

- Funkce obraz v obraze

- Antireflexní úprava

- Připevnitelný na pohyblivé rameno vozíku

- Digitální a analogové vstupy a výstupy

- Konektory a kabely pro připojení ke kamerové jednotce

Záznamový modul

- Nahrávání obrazů a videa na externí paměť (CD, DVD, USB disk) ve formátu MPEG-4, TIFF a JPEG ve FullHD kvalitě.

- Video vstupy min. 1x HD-SDI, 1xDVI

- Možnost zadávání pacientských dat pro snadnou identifikaci pořízených záznamů

- Nahrávání v reálném čase

- Obsahem dodávky i USB flash disk o min. kapacitě 32 GB

Oplachová pumpa

- Možnost připojení k zvláštnímu oplachovacímu kanálu endoskopu

- Kontinuální nastavení výkonu

- Ovládání přímo z endoskopu nebo přídavným pedálem

- Automatické vypnutí v případě prázdné nádoby

- Autoklávovatelné příslušenství (nádobka, připojení)

- Průtok přes pracovní kanál max. 700 ml/min

- Průtok přes přídavný oplachový kanál max. 200 ml/min

- Držák pro přenášení

- Nádoba na vodu – autoklávovatelná, obsah min. 2 l

Odsávací pumpa

- Odsávací vakuové čerpadlo

- Vakuometr

- Mikrobiofiltr

- Odsávací láhev s objemem min. 2,5 l

- Držák pro přenášení

- Min. sací výkon 20 l/min

Elektrokoagulační jednotka

- Monopolární i bipolární koagulace

- Typy monopolárních módů (min. 5 pro řezání a min. 3 pro koagulaci)

- Typy bipolárních módů (min. 3 pro řezání a min. 3 pro koagulaci)

- Základní frekvence v rozpětí  330 - 380 kHz

- Maximální výstup 120 W

- Ovládání výstupu nožním spínačem

Přístrojový vozík

- Obsahující izolační transformátor

- S místem pro připevnění tlakové nádoby s náplní do insulfátoru

- S pohyblivým ramenem pro připevnění monitoru

- S prostorem pro umístění všech výše uvedených komponent

- Zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky v případě potřeby

- Držák na nožní ovladač (elektrokoagulační jednotka) nebo jiné řešení uložení ovladače

- Brzdy koleček

- Integrovaná příprava elektroinstalace

- Držák pro min. dva endoskopy

- Integrovaná příprava elektroinstalace

- Centrální zapínání / vypínání všech nainstalovaných zařízení

- Musí být opatřen speciální povrchovou antistatickou úpravou laku

- Přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230V

Flexibilní videokolonoskop

- Vybaven přídavným oplachovým kanálem pro použití v dolní části GIT pro oplach sliznice

- Musí mít možnost selektivního osvětlení tkáně nebo jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Vodotěsný konektor

- Možnost jednoduchého napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu

- Musí mít možnost nastavitelné rigidity zavádějícího tubusu alespoň ve třech stupních

- Zobrazovací systém

  - Chip barevný

  - Rozlišení HDTV

- Optický systém

  - Zorné pole min. 140°

  - Směr pohledu přímý

  - Hloubka zobrazovacího pole min. v rozsahu 2 - 100 mm

  - Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3 mm

- Zaváděcí tubus

  - Zevní průměr distálního konce max. 13,2 mm

  - Zevní průměr tubusu max. 12,8 mm

  - Pracovní délka min. 1680 mm

  - Celková délka max. 2005 mm

- Pracovní kanál:

  - Vnitřní průměr 	min. 3,7 mm

- Ohybová část - rozsah angulace

  - Nahoru min. 180°

  - Dolů min. 180°

  - Doprava min. 160°

  - Doleva min. 160°

- Možnost připojení k dosavadním zařízením

  - Automatické dezinfektory ETD2 PLUS GA, miniETD GA

  - Manuální dezinfektor TD – 20

- Endoskopická věž vč. videogastroskopu (interna - Děčín)

Minimální technické požadavky:

Videoprocesor

- Rozlišení HDTV 1920 x 1080 pixel, formát 16:9

- Musí mít možnost selektivního osvětlení tkáně nebo je přípustné jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti

- Digitální zoom

- Nastavení velikosti zobrazení

- Možnost připojení flexibilních endoskopů s čipovou technologií

- Možnost připojení stávajících flexibilních endoskopů s čipovou technologií (videokolonoskop CF-Q165L, videokolonoskop CF-VL, videogastroskop GIF-H180, videogastroskop GIF-Q145, fibrogastroskop GIF-1T30 a videoduodenoskopu TJF-145 od firmy OLYMPUS)

- Automatic Gain Control (AGC) - automatické řízení jasu čipu, zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu

- Možnost nastavení obrazového výstupu 4:3 a 16:9 pro HDTV monitor

- Nastavení zvýraznění obrazu – minimálně 3 skupiny (enhancement modes) v možnosti 8 kroků (celkem 24 variant)

- Možnosti kontrastu

- Nastavení barevného odstínu R, B, Chroma +/- 8 kroků

- Vstup/ výstup (Analog HDTV výstup, analog SDTV výstup, digitální výstup - HD-SDI, SD-SDI, Dv a DVI (WUXGA, 1080p nebo SXGA))

- Automatické nastavení bílé do paměti anebo ručně přes čelní panel

- Zmrazení obrazu

- Ukládání a předvolba dat pacienta

- Jednoduché ovládání kontrolní jednotky pomocí klávesnice, nebopedálů nebo dotykového displeje

- Možnost zobrazení vybraných snímků v indexu na monitoru, min. 4 snímky

- Ukládání a předvolba uživatelského profilu

- Identifikace používaného endoskopu na monitoru

- Archivace obrázků na USB Flash Disk nebo na CF kartu

- Výstup do počítače, DICOM rozhraní

- Paměťový backup systému pro automatické ukládání všech uživatelských nastavení systému

Zdroj studeného světla

- Xenonový zdroj studeného světla

- Musí mít možnost selektivní osvětlení tkáně nebo je přípustné jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Hlavní vyšetřovací lampa – min. 300W

- Průměrná životnost lampy minimálně 500 provozních hodin

- Umožňující regulaci intenzity světla

- Záložní halogenová nebo LED lampa

- Automatické uložení předchozího nastavení

- Možnost jednoduchého napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu

- Integrovaná vzduchová pumpa nastavitelná nejméně ve třech krocích (stupních nastavení)

Medicínský monitor HD

- Úhlopříčka min. 24’’, certifikace MDE

- HDTV rozlišení obrazu rozlišení 1920 x 1080 nebo 1920 x 1200

- Minimální kontrast 1000:1

- 16,8 miliónu barev

- Zobrazovací úhel alespoň 178 °

- Funkce obraz v obraze

- Antireflexní úprava

- Připevnitelný na pohyblivé rameno vozíku

- Digitální a analogové vstupy a výstupy

- Konektory a kabely pro připojení ke kamerové jednotce

Záznamový modul

- Nahrávání obrazů a videa na externí paměť (CD, DVD, USB disk) ve formátu MPEG-4, TIFF a JPEG ve FullHD kvalitě.

- Video vstupy min. 1x HD-SDI, 1xDVI

- Možnost zadávání pacientských dat pro snadnou identifikaci pořízených záznamů

- Nahrávání v reálném čase

- Obsahem dodávky i USB flash disk o min. kapacitě 32 GB

Odsávací pumpa

- Odsávací vakuové čerpadlo

- Vakuometr

- Mikrobiofiltr

- Odsávací láhev s objemem min. 2,5 l

- Držák pro přenášení

- Min. sací výkon 20 l/min

Elektrokoagulační jednotka

- Monopolární i bipolární koagulace

- Typy monopolárních módů (min. 5 pro řezání a min. 3 pro koagulaci)

- Typy bipolárních módů (min. 3 pro řezání a min. 3 pro koagulaci)

- Základní frekvence v rozpětí 330 - 380 kHz

- Maximální výstup 120 W

- Ovládání výstupu nožním spínačem

Přístrojový vozík

- Obsahující izolační transformátor

- S místem pro připevnění tlakové nádoby s náplní do insulfátoru

- S pohyblivým ramenem pro připevnění monitoru

- S prostorem pro umístění všech výše uvedených komponent endoskopické věže

- Zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky v případě potřeby

- Držák na nožní ovladač (elektrokoagulační jednotka) nebo jiné řešení uložení ovladače

- Brzdy koleček

- Integrovaná příprava elektroinstalace

- Držák pro min. dva endoskopy

- Integrovaná příprava elektroinstalace

- Centrální zapínání / vypínání všech nainstalovaných zařízení

- Musí být opatřen speciální povrchovou antistatickou úpravou laku

- Přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230V

Flexibilní videogastroskop

- Musí mít možnost selektivní osvětlení tkáně nebo je přípustné jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Vodotěsný konektor

- Možnost jednoduchého napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu

- Zobrazovací systém

  - Chip barevný

  - Rozlišení HDTV

- Optický systém

  - Zorné pole min. 140°

  - Směr pohledu přímý

  - Hloubka zobrazovacího pole min. v rozsahu 2 - 100 mm

  - Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3 mm

- Zaváděcí tubus

  - Zevní průměr distálního konce max. 10 mm

  - Zevní průměr tubusu max. 10 mm

  - Pracovní délka min. 1030 mm

  - Celková délka max. 1400 mm

- Pracovní kanál:

- Vnitřní průměr	min. 2,8 mm

- Ohybová část - rozsah angulace

  - Nahoru min. 210°

  - Dolů min. 90°

  - Doprava min. 100°

  - Doleva min. 100°

- Možnost připojení k dosavadním zařízením

  - Automatické dezinfektory miniETD2 PAA

  - Manuální dezinfektor TD - 20

- Endoskopická věž vč. 2ks videogastroskopu (interna - Chomutov)

Minimální technické požadavky

Videoprocesor

- Rozlišení HDTV 1920 x 1080 pixel, formát 16:9

- Musí mít možnost selektivního osvětlení tkáně nebo je přípustné jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti

- Digitální zoom

- Nastavení velikosti zobrazení

- Možnost připojení flexibilních endoskopů s čipovou technologií

- Možnost připojení stávajících flexibilních endoskopů s čipovou technologií (fibrogastroskop GIF- E, videogastroskop GIF-Q145, videogastroskop GIF-Q165, videokolonoskop CF-Q145L, videokolonoskop CF-Q165L,a videoduodenoskop TJF-160R od firmy OLYMPUS)

- Automatické a manuální nastavení bílé do paměti jednotky

- Automatic Gain Control (AGC) - automatické řízení jasu čipu, zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu

- Možnost nastavení obrazového výstupu 4:3 a 16:9 pro HDTV monitor

- Nastavení zvýraznění obrazu – minimálně 3 skupiny (enhancement modes) v možnosti 8 kroků (celkem 24 variant)

- Možnosti kontrastu

- Nastavení barevného odstínu R, B, Chroma +/- 8 kroků

- Vstup/ výstup (Analog HDTV výstup, analog SDTV výstup, digitální výstup - HD-SDI, SD-SDI, Dv a DVI (WUXGA, 1080p nebo SXGA))

- Zmrazení obrazu

- Ukládání a předvolba dat pacienta

- Jednoduché ovládání kontrolní jednotky pomocí klávesnice nebo pedálů nebo dotykového displeje

- Možnost zobrazení vybraných snímků v indexu na monitoru, min. 4 snímky

- Ukládání a předvolba uživatelského profilu

- Identifikace používaného endoskopu na monitoru

- Archivace obrázků na USB Flash Disk nebo na CF kartu

- Výstup do počítače, DICOM 3.0 rozhraní

- Paměťový backup systému pro automatické ukládání všech uživatelských nastavení systému

Zdroj studeného světla

- Xenonový zdroj studeného světla

- Musí mít možnost selektivní osvětlení tkáně nebo je přípustné jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Hlavní vyšetřovací lampa – min. 300W

- Průměrná životnost lampy minimálně 500 provozních hodin

- Umožňující regulaci intenzity světla

- Záložní halogenová nebo LED lampa

- Automatické uložení předchozího nastavení

- Možnost jednoduchého napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu

- Integrovaná vzduchová pumpa nastavitelná nejméně ve třech krocích (stupních nastavení)

Medicínský monitor HD

- Úhlopříčka min. 24’’, certifikace MDE

- HDTV rozlišení obrazu rozlišení 1920 x 1080 nebo 1920 x 1200

- Minimální kontrast 1000:1

- 16,8 miliónu barev

- Zobrazovací úhel alespoň 178 °

- Funkce obraz v obraze

- Antireflexní úprava

- Připevnitelný na pohyblivé rameno vozíku

- Digitální a analogové vstupy a výstupy

- Konektory a kabely pro připojení ke kamerové jednotce

Záznamový modul

- Nahrávání obrazů a videa na externí paměť (CD, DVD, USB disk) ve formátu MPEG-4, TIFF a JPEG ve FullHD kvalitě.

- Video vstupy min. 1x HD-SDI, 1xDVI

- Možnost zadávání pacientských dat pro snadnou identifikaci pořízených záznamů

- Nahrávání v reálném čase

- Obsahem dodávky i USB flash disk o min. kapacitě 32GB

Oplachová pumpa

- Možnost připojení k zvláštnímu oplachovacímu kanálu endoskopu

- Kontinuální nastavení výkonu

- Ovládání přímo z endoskopu nebo přídavným pedálem

- Automatické vypnutí v případě prázdné nádoby

- Autoklávovatelné příslušenství (nádobka, připojení)

- Průtok přes pracovní kanál max. 700 ml/min

- Průtok přes přídavný oplachový kanál max. 200 ml/min

- Držák pro přenášení

- Nádoba na vodu – autoklávovatelná, obsah min. 2 l

Odsávací pumpa

- Odsávací vakuové čerpadlo

- Vakuometr

- Mikrobiofiltr

- Odsávací láhev min. 2,5 l

- Držák pro přenášení

- Min. sací výkon 20 l/min

Elektrokoagulační jednotka

- Monopolární i bipolární koagulace

- Typy monopolárních módů (min. 5 pro řezání a min. 3 pro koagulaci)

- Typy bipolárních módů (min. 3 pro řezání a min. 3 pro koagulaci)

- Základní frekvence v rozpětí 330 - 380 kHz

- Maximální výstup 120 W

- Ovládání výstupu nožním spínačem

Přístrojový vozík

- Obsahující izolační transformátor

- S místem pro připevnění tlakové nádoby s náplní do insulfátoru

- S pohyblivým ramenem pro připevnění monitoru

- S prostorem pro umístění všech výše uvedených komponent

- Zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky v případě potřeby

- Držák na nožní ovladač (elektrokoagulační jednotka) nebo jiné řešení uložení ovladače

- Brzdy koleček

- Integrovaná příprava elektroinstalace

- Držák pro min. dva endoskopy

- Integrovaná příprava elektroinstalace

- Centrální zapínání / vypínání všech nainstalovaných zařízení

- Musí být opatřen speciální povrchovou antistatickou úpravou laku

- Přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230V

Flexibilní videogastroskop

- Musí mít možnost selektivní osvětlení tkáně nebo je přípustné jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Vodotěsný konektor

- Možnost jednoduchého napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu

- Zobrazovací systém

  - Chip barevný

  - Rozlišení HDTV

- Optický systém

  - Zorné pole min. 140°

  - Směr pohledu přímý

  - Hloubka zobrazovacího pole min. v rozsahu 2 - 100 mm

  - Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3 mm

- Zaváděcí tubus

  - Zevní průměr distálního konce max. 10 mm

  - Zevní průměr tubusu max. 10 mm

  - Pracovní délka min. 1030 mm

  - Celková délka max. 1400 mm

- Pracovní kanál:

  - Vnitřní průměr	min. 2,8 mm

- Ohybová část - rozsah angulace

  - Nahoru min. 210°

  - Dolů min. 90°

  - Doprava min. 100°

  - Doleva min. 100°

- Možnost připojení k dosavadním zařízením

  - Automatické dezinfektory ETD2 PLUS PAA, miniETD2 PAA, ETD4 Plus GA

  - Manuální dezinfektor TD - 20

Flexibilní terapeutický videogastroskop

- Vybaven přídavným oplachovým kanálem pro použití v horní části GIT pro oplach sliznice

- Musí mít možnost selektivní osvětlení tkáně nebo je přípustné jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Vodotěsný konektor

- Možnost jednoduchého napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu

- Zobrazovací systém

  - Chip barevný

  - Rozlišení HDTV

- Optický systém

  - Zorné pole min. 140°

  - Směr pohledu přímý

  - Hloubka zobrazovacího pole min. v rozsahu 2 - 100 mm

  - Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3 mm

- Zaváděcí tubus

  - Zevní průměr distálního konce max. 12 mm

  - Zevní průměr tubusu max. 12 mm

  - Pracovní délka min. 1030 mm

  - Celková délka max. 1400 mm

- Pracovní kanál:

  - Vnitřní průměr	min. 3,7 mm

- Ohybová část - rozsah angulace

  - Nahoru min. 210°

  - Dolů min. 90°

  - Doprava min. 100°

  - Doleva min. 100°

- Možnost připojení k dosavadním zařízením

  - Automatické dezinfektory ETD2 PLUS PAA, miniETD2 PAA, ETD4 Plus GA

  - Manuální dezinfektor TD - 20

- Endoskopická věž vč. 2ks videokolonoskopu (interna - Chomutov)

Minimální technické požadavky

Videoprocesor

- Rozlišení HDTV 1920 x 1080 pixel, formát 16:9

- Musí mít možnost selektivního osvětlení tkáně nebo je přípustné jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti

- Digitální zoom

- Nastavení velikosti zobrazení

- Možnost připojení flexibilních endoskopů s čipovou technologií

- Možnost připojení stávajících flexibilních endoskopů s čipovou technologií (fibrogastroskop GIF- E, videogastroskop GIF-Q145, videogastroskop GIF-Q165, videokolonoskop CF-Q145Lvideokolonoskop CF-Q165L, a videoduodenoskop TJF-160R od firmy OLYMPUS)

- Automatické a manuální nastavení bílé do paměti jednotky

- Automatic Gain Control (AGC) - automatické řízení jasu čipu, zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu

- Možnost nastavení obrazového výstupu 4:3 a 16:9 pro HDTV monitor

- Nastavení zvýraznění obrazu – minimálně 3 skupiny (enhancement modes) v možnosti 8 kroků (celkem 24 variant)

- Možnosti kontrastu

- Nastavení barevného odstínu R, B, Chroma +/- 8 kroků

- Vstup/ výstup (Analog HDTV výstup, analog SDTV výstup, digitální výstup - HD-SDI, SD-SDI, Dv a DVI (WUXGA, 1080p nebo SXGA))

- Automatické nastavení bílé do paměti anebo ručně přes čelní panel

- Zmrazení obrazu

- Ukládání a předvolba dat pacienta

- Jednoduché ovládání kontrolní jednotky pomocí klávesnice nebo pedálů nebo dotykového displeje

- Možnost zobrazení vybraných snímků v indexu na monitoru, min. 4 snímky

- Ukládání a předvolba uživatelského profilu

- Identifikace používaného endoskopu na monitoru

- Archivace obrázků na USB Flash Disk nebo na CF kartu

- Výstup do počítače, DICOM 3.0 rozhraní

- Paměťový backup systému pro automatické ukládání všech uživatelských nastavení systému

Zdroj studeného světla

- Xenonový zdroj studeného světla

- Musí mít možnost selektivní osvětlení tkáně nebo je přípustné jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Hlavní vyšetřovací lampa – min. 300W

- Průměrná životnost lampy minimálně 500 provozních hodin

- Umožňující regulaci intenzity světla

- Záložní halogenová nebo LED lampa

- Automatické uložení předchozího nastavení

- Možnost jednoduchého napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu

- Integrovaná vzduchová pumpa nastavitelná nejméně ve třech krocích (stupních nastavení)

Medicínský monitor HD

- Úhlopříčka min. 24’’, certifikace MDE

- HDTV rozlišení obrazu rozlišení 1920 x 1080 nebo 1920 x 1200

- Minimální kontrast 1000:1

- 16,8 miliónu barev

- Zobrazovací úhel alespoň 178 °

- Funkce obraz v obraze

- Antireflexní úprava

- Připevnitelný na pohyblivé rameno vozíku

- Digitální a analogové vstupy a výstupy

- Konektory a kabely pro připojení ke kamerové jednotce

Záznamový modul

- Nahrávání obrazů a videa na externí paměť (CD, DVD, USB disk) ve formátu MPEG-4, TIFF a JPEG ve FullHD kvalitě.

- Video vstupy min. 1x HD-SDI, 1xDVI

- Možnost zadávání pacientských dat pro snadnou identifikaci pořízených záznamů

- Nahrávání v reálném čase

- Obsahem dodávky i USB flash disk o min. kapacitě 32 GB

Oplachová pumpa

- Možnost připojení k zvláštnímu oplachovacímu kanálu endoskopu

- Kontinuální nastavení výkonu

- Ovládání přímo z endoskopu nebo přídavným pedálem

- Automatické vypnutí v případě prázdné nádoby

- Autoklávovatelné příslušenství (nádobka, připojení)

- Průtok přes pracovní kanál max. 700 ml/min

- Průtok přes přídavný oplachový kanál max. 200 ml/min

- Držák pro přenášení

- Nádoba na vodu – autoklávovatelná, obsah min. 2 l

Odsávací pumpa

- Odsávací vakuové čerpadlo

- Vakuometr

- Mikrobiofiltr

- Odsávací láhev min. 2,5 l

- Držák pro přenášení

- Min. sací výkon 20 l/min

Elektrokoagulační jednotka

- Monopolární i bipolární koagulace

- Typy monopolárních módů (min. 5 pro řezání a min. 3 pro koagulaci)

- Typy bipolárních módů (min. 3 pro řezání a min. 3 pro koagulaci)

- Základní frekvence v rozpětí 330 - 380 kHz

- Maximální výstup 120 W

- Ovládání výstupu nožním spínačem

Přístrojový vozík

- Obsahující izolační transformátor

- S místem pro připevnění tlakové nádoby s náplní do insulfátoru

- S pohyblivým ramenem pro připevnění monitoru

- S prostorem pro umístění všech výše uvedených komponent endoskopické věže

- Zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky v případě potřeby

- Držák na nožní ovladač (elektrokoagulační jednotka) nebo jiné řešení uložení ovladače

- Brzdy koleček

- Integrovaná příprava elektroinstalace

- Držák pro min. dva endoskopy

- Integrovaná příprava elektroinstalace

- Centrální zapínání / vypínání všech nainstalovaných zařízení

- Musí být opatřen speciální povrchovou antistatickou úpravou laku

- Přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230V

Flexibilní videokolonoskop - 2 ks

- Vybaven přídavným oplachovým kanálem pro použití v dolní části GIT pro oplach sliznice

- Musí mít možnost selektivního osvětlení tkáně nebo je přípustné jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Vodotěsný konektor

- Možnost jednoduchého napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu

- Musí mít možnost nastavitelné rigidity zavádějícího tubusu alespoň ve třech stupních

- Zobrazovací systém

  - Chip barevný

  - Rozlišení HDTV

- Optický systém

  - Zorné pole min. 140°

  - Směr pohledu přímý

  - Hloubka zobrazovacího pole min. v rozsahu 2 - 100 mm

  - Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3 mm

- Zaváděcí tubus

  - Zevní průměr distálního konce max. 13,2 mm

  - Zevní průměr tubusu max. 12,8 mm

  - Pracovní délka min. 1680 mm

  - Celková délka max. 2005 mm

- Pracovní kanál:

  - Vnitřní průměr	min. 3,7 mm

- Ohybová část - rozsah angulace

  - Nahoru min. 180°

  - Dolů min. 180°

  - Doprava min. 160°

  - Doleva min. 160°

- Možnost připojení k dosavadním zařízením

  - Automatické dezinfektory ETD2 PLUS PAA, miniETD2 PAA, ETD4 Plus GA

  - Manuální dezinfektor TD – 20

- Endoskopické věže pro Teplice

- Endoskopická věž vč. videogastroskopu a endosonografického systému + 2ks sonografických videogastroskopů (II. interní odd. - Teplice)

Minimální technické požadavky:

Videoprocesor

- Rozlišení HDTV 1920 x 1080 pixel, formát 16:9

- Musí mít možnost selektivního osvětlení tkáně nebo je přípustné jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti

- Digitální zoom

- Nastavení velikosti zobrazení

- Možnost připojení flexibilních endoskopů s čipovou technologií

- Automatic Gain Control (AGC) - automatické řízení jasu čipu, zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu

- Možnost nastavení obrazového výstupu 4:3 a 16:9 pro HDTV monitor

- Nastavení zvýraznění obrazu – minimálně 3 skupiny (enhancement modes) v možnosti 8 kroků (celkem 24 variant)

- Možnosti kontrastu

- Nastavení barevného odstínu 	R, B, Chroma +/- 8 kroků

- Vstup/ výstup (Analog HDTV výstup, analog SDTV výstup, digitální výstup - HD-SDI, SD-SDI, Dv a DVI (WUXGA, 1080p nebo SXGA))

- Automatické nastavení bílé do paměti anebo ručně přes čelní panel

- Zmrazení obrazu

- Ukládání a předvolba dat pacienta

- Jednoduché ovládání kontrolní jednotky pomocí klávesnice nebo pedálů nebo dotykového displeje

- Možnost zobrazení vybraných snímků v indexu na monitoru, min. 4 snímky

- Ukládání a předvolba uživatelského profilu

- Identifikace používaného endoskopu na monitoru

- Archivace obrázků na USB Flash Disc nebo CF kartu

- Výstup do počítače, DICOM rozhraní

- Paměťový backup systému pro automatické ukládání všech uživatelských nastavení systému

Zdroj studeného světla

- Xenonový zdroj studeného světla

- Musí mít možnost selektivní osvětlení tkáně nebo je přípustné jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Hlavní vyšetřovací lampa – min. 300W

- Průměrná životnost lampy minimálně 500 provozních hodin

- Umožňující regulaci intenzity světla

- Záložní halogenová nebo LED lampa

- Automatické uložení předchozího nastavení

- Možnost jednoduchého napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu

- Integrovaná vzduchová pumpa nastavitelná nejméně ve třech krocích (stupních nastavení)

Medicínský monitor HD

- Úhlopříčka min. 26’’, certifikace MDE

- HDTV rozlišení obrazu rozlišení 1920 x 1080

- Minimální kontrast 1400:1

- 1,07 biliónu barev

- Zobrazovací úhel alespoň 178 °

- Funkce obraz v obraze

- Antireflexní úprava

- Připevnitelný na pohyblivé rameno vozíku

- Analogové a digitální vstupy a výstupy

Konektory a kabely pro připojení ke kamerové jednotce

Záznamový modul

- Nahrávání obrazů a videa na externí paměť (CD, DVD, USB disk) ve formátu MPEG-4, TIFF a JPEG ve FullHD kvalitě.

- Video vstupy min. 1x HD-SDI, 1xDVI

- Možnost zadávání pacientských dat pro snadnou identifikaci pořízených záznamů

- Nahrávání v reálném čase

- Obsahem dodávky i USB flash disk o min. kapacitě 32GB

Oplachová pumpa

- Možnost připojení k zvláštnímu oplachovacímu kanálu endoskopu

- Kontinuální nastavení výkonu

- Ovládání přímo z endoskopu nebo přídavným pedálem

- Automatické vypnutí v případě prázdné nádoby

- Autoklávovatelné příslušenství (nádobka, připojení)

- Průtok přes pracovní kanál max. 700 ml/min

- Průtok přes přídavný oplachový kanál max. 200 ml/min

- Držák pro přenášení

- Nádoba na vodu – autoklávovatelná, obsah min. 2 l

Elektrokoagulační jednotka

- Monopolární i bipolární koagulace

- Typy monopolárních módů (min. 5 pro řezání a min. 3 pro koagulaci)

- Typy bipolárních módů (min. 3 pro řezání a min. 3 pro koagulaci)

- Základní frekvence v rozpětí 330 - 380 kHz

- Maximální výstup 120 W

- Ovládání výstupu nožním spínačem

Přístrojový vozík

- Obsahující izolační transformátor

- S místem pro připevnění tlakové nádoby s náplní do insulfátoru

- S pohyblivým ramenem pro připevnění monitoru

- S prostorem pro umístění všech výše uvedených komponent

- Zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky v případě potřeby

- Držák na nožní ovladač (elektrokoagulační jednotka) nebo jiné řešení uložení ovladače

- Brzdy koleček

- Integrovaná příprava elektroinstalace

- Držák pro min. dva endoskopy

- Integrovaná příprava elektroinstalace

- Centrální zapínání / vypínání všech nainstalovaných zařízení

- Musí být opatřen speciální povrchovou antistatickou úpravou laku

- Přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230V

Flexibilní videogastroskop

- Musí mít možnost selektivní osvětlení tkáně nebo je přípustné jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Vodotěsný konektor

- Možnost jednoduchého napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu

- Zobrazovací systém

  - Chip barevný

  - Rozlišení HDTV

- Optický systém

  - Zorné pole min. 140°

  - Směr pohledu přímý

  - Hloubka zobrazovacího pole min. v rozsahu 2 - 100 mm

  - Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3 mm

- Zaváděcí tubus

  - Zevní průměr distálního konce max. 10 mm

  - Zevní průměr tubusu max. 10 mm

  - Pracovní délka min. 1030 mm

  - Celková délka max. 1400 mm

- Pracovní kanál:

- Vnitřní průměr	min. 2,8 mm

- Ohybová část - rozsah angulace

  - Nahoru min. 210°

  - Dolů min. 90°

  - Doprava min. 100°

  - Doleva min. 100°

Endosonografický systém

- Ultrazvukový přístroj mobilní

- Vysoká obrazová frekvence, min. 400 snímků za sekundu

- Vysoká rozlišovací schopnost, kvalitní zobrazení ve všech režimech na všech sondách

- Přehledný dotykový LCD displej rozměr min. 10,4" nebo dotyková oblast ve spodní části LCD displeje UZ přístroje

- TFT monitor s vysokou rozlišovací schopností, délka ramene vlastní obrazové výseče min. 34 cm a šíře výseče v nejširším úseku min. 30 cm, velikost TFT monitoru min. 17"

- Archivace na interní HD, PACS a min. jedno z dalších uvedených: USB Hard disk	, USB, DVD, CF karta

- Formáty archivace min.	JPEG, DICOM

- Dicom 3, Store, Print, Worklist, Pacs

- Šířka přístroje do 50cm

- Snadná obsluha, rychlé přepínání jednotlivých programů

Pracovní režimy

- Černobílý 2D obraz

- Barevné mapování, energetický doppler

- Kontrastní harmonické EUS

- PW tkáňový doppler s vysokou opakovací frekvencí

- Pulzní doppler

- Vysoce přesné barevné dopplerovské znázornění prokrvení tkáně a orgánů zejména pro extrémně pomalé a slabé toky

- M-mód

- B-mód na základních i harmonických frekvencích

- Duální dynamická zobrazení

- Trapezoideální zobrazení na lineární sondě

- Zoom na zmraženém i živém obraze

- Kontrastní zobrazení na všech sondách

- Cine loop v rozsahu vhodném pro dynamická kontrastní zobrazení

- Triplexní režim – současné zobrazení B-mód, color-flow, spektrální doppler

- Panoramatické zobrazení

- Současné zobrazení B-módu s color-flow, živého M-módu s barevným mapováním a živého spektrálního Dopplera

- Nastavování ultrazvukové rychlosti pro různé tkáně rozmezí od 1400m/s do 1650m/s

Software a vyhodnocování:

- Základní sw pro měření délek, ploch, objemů, úhlů, rychlostí

- Ukládání veškerých naměřených dat včetně snímků ve formátu DICOM

- Sw pro elastografii

- Sw a hw pro vyšetřování pomocí kontrastní látky

- Sw pro redukci šumu

Parametry sond

- Konvexní triplexní sonda k vyšetřování orgánů dutiny břišní, frekvenční rozsah min. 2 - 6 MHz, kde 2 MHz je nejvýše možná spodní hranice rozsahu a 6 MHz je nejnižší možná horní hranice rozsahu

- Možnost dovybavení o další sondy – lineární elektronická sonda, lineární elektronický UZV bronchofibroskop

Další požadavky

- Vysoce citlivý a kvalitní kontinuální CW Doppler nebo pulzní PW Doppler s vysokou opakovací frekvencí

- CW Doppler nebo pulzní PW Doppler na lineární sondě k vyšetřování velmi rychlých toků

Videogastroskop ultrasonografický elektronický lineární

- Lineární zobrazení s osou přístroje

- Možnost připojení k nabízenému ultrazvukovému systému a endoskopické věži s možností provádění FNA a dalších terapeutických zákroků

- Optický systém:

  - Zorné pole min. 100°

  - Hloubka zobrazovacího pole min. v rozsahu 3 - 100 mm

- Zaváděcí tubus:

  - Pracovní délka 	min. 1250 mm

  - Zevní průměr tubusu max. 12,6 mm

  - Zevní průměr distálního konce 	max. 14,6 mm

- Pracovní kanál:

  - Vnitřní průměr	min. 3,7 mm

- Ohybová část – rozsahy:

  - Nahoru min. 130°

  - Dolů min. 90°

  - Doprava min. 90°

  - Doleva min. 90°

- Ultrazvukové funkce:

  - B, M, D mód

  - Color Doppler a Power Doppler

  - Směr snímání – paralelně se směrem zavádění

  - Frekvence v rozsahu 5 - 10 MHz, kde 5 MHz je nejvyšší možná spodní hranice rozsahu a 10 MHz je nejnižší možná horní hranice rozsahu

  - Vyšetřovací metody kontaktní, balónková, ve vodním prostředí

Videogastroskop ultrasonografický elektronický radiální

- Zobrazení radiální kolmé na osu přístroje

- Možnost připojení k nabízenému ultrazvukovému systému a endoskopické věži

- Optický systém:

  - Zorné pole min. 100°

  - Hloubka zobrazovacího pole min. v rozsahu 3 – 100mm

- Zaváděcí tubus:

  - Pracovní délka minimálně 1250mm

  - Zevní průměr tubusu max. 11,8mm

  - Zevní průměr distálního konce 	max. 13,8 mm

- Pracovní kanál:

  - Vnitřní průměr min. 2,2 mm

- Ohybová část – rozsahy:

  - Nahoru min. 130°

  - Dolů min. 90°

  - Doprava min. 90°

  - Doleva min. 90°

- Ultrazvukové funkce:

  - B mód

  - Color Doppler a Power Doppler

  - Směr snímání – kolmo na směr zavádění

  - Frekvence v rozsahu 5 – 10MHz

  - Vyšetřovací metody kontaktní, balónková, ve vodním prostředí

- Endoskopická věž vč. videokolonoskopu (II. interní odd. - Teplice)

Minimální technické požadavky:

Videoprocesor

- Rozlišení HDTV 1920 x 1080 pixel, formát 16:9

- Musí mít možnost selektivního osvětlení tkáně nebo je přípustné jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti

- Digitální zoom

- Nastavení velikosti zobrazení

- Možnost připojení flexibilních endoskopů s čipovou technologií

- Možnost připojení stávajících flexibilních endoskopů s čipovou technologií (videokolonoskop CF-H180AL, videokolonoskop CF-Q145L, videogastroskop GIF-H180, videogastroskop GIF-H180, videogastroskop GIF-N180, videogastroskop GIF-Q165, fibrogastroskop GIF-1T30 a videoduodenoskop TJF-160R, videoduodenoskop TJF-160VR od firmy OLYMPUS)

- Automatic Gain Control (AGC) - automatické řízení jasu čipu, zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu

- Možnost nastavení obrazového výstupu 4:3 a 16:9 pro HDTV monitor

- Nastavení zvýraznění obrazu – minimálně 3 skupiny (enhancement modes) v možnosti 8 kroků (celkem 24 variant)

- Možnosti kontrastu

- Nastavení barevného odstínu 	R, B, Chroma +/- 8 kroků

- Vstup/ výstup (Analog HDTV výstup, analog SDTV výstup, digitální výstup - HD-SDI, SD-SDI, Dv a DVI (WUXGA, 1080p nebo SXGA))

- Automatické nastavení bílé do paměti anebo ručně přes čelní panel

- Zmrazení obrazu

- Ukládání a předvolba dat pacienta

- Jednoduché ovládání kontrolní jednotky pomocí klávesnice nebo pedálů nebo dotykového displeje

- Možnost zobrazení vybraných snímků v indexu na monitoru, min. 4 snímky

- Ukládání a předvolba uživatelského profilu

- Identifikace používaného endoskopu na monitoru

- Archivace obrázků na USB Flash Disc nebo CF kartu

- Výstup do počítače, DICOM rozhraní

- Paměťový backup systému pro automatické ukládání všech uživatelských nastavení systému

Zdroj studeného světla

- Xenonový zdroj studeného světla

- Musí mít možnost selektivní osvětlení tkáně nebo je přípustné jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Hlavní vyšetřovací lampa – min. 300W

- Průměrná životnost lampy minimálně 500 provozních hodin

- Umožňující regulaci intenzity světla

- Záložní halogenová nebo LED lampa

- Automatické uložení předchozího nastavení

- Možnost jednoduchého napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu

- Integrovaná vzduchová pumpa nastavitelná nejméně ve třech krocích (stupních nastavení)

Medicínský monitor HD

- Úhlopříčka min. 24’’, certifikace MDE

- HDTV rozlišení obrazu rozlišení 1920 x 1080 nebo 1920 x 1200

- Minimální kontrast 1000:1

- 16,8 miliónu barev

- Zobrazovací úhel alespoň 178 °

- Funkce obraz v obraze

- Antireflexní úprava

- Připevnitelný na pohyblivé rameno vozíku

- Analogové a digitální vstupy a výstupy

- Konektory a kabely pro připojení ke kamerové jednotce

Záznamový modul

- Nahrávání obrazů a videa na externí paměť (CD, DVD, USB disk) ve formátu MPEG-4, TIFF a JPEG ve FullHD kvalitě.

- Video vstupy min. 1x HD-SDI, 1xDVI

- Možnost zadávání pacientských dat pro snadnou identifikaci pořízených záznamů

- Nahrávání v reálném čase

- Obsahem dodávky i USB flash disk o min. kapacitě 32 GB

Oplachová pumpa

- Možnost připojení k zvláštnímu oplachovacímu kanálu endoskopu

- Kontinuální nastavení výkonu

- Ovládání přímo z endoskopu nebo přídavným pedálem

- Automatické vypnutí v případě prázdné nádoby

- Autoklávovatelné příslušenství (nádobka, připojení)

- Průtok přes pracovní kanál max. 700 ml/min

- Průtok přes přídavný oplachový kanál max. 200 ml/min

- Držák pro přenášení

- Nádoba na vodu – autoklávovatelná, obsah min. 2 l

Elektrokoagulační jednotka

- Monopolární i bipolární koagulace

- Typy monopolárních módů (min. 5 pro řezání a min. 3 pro koagulaci)

- Typy bipolárních módů (min. 3 pro řezání a min. 3 pro koagulaci)

- Základní frekvence v rozpětí 330 - 380 kHz

- Maximální výstup 120 W

- Ovládání výstupu nožním spínačem

Přístrojový vozík

- Obsahující izolační transformátor

- S místem pro připevnění tlakové nádoby s náplní do insulfátoru

- S pohyblivým ramenem pro připevnění monitoru

- S prostorem pro umístění všech výše uvedených komponent endoskopické věže

- Zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky v případě potřeby

- Držák na nožní ovladač (elektrokoagulační jednotka) nebo jiné řešení uložení ovladače

- Brzdy koleček

- Integrovaná příprava elektroinstalace

- Držák pro min. dva endoskopy

- Integrovaná příprava elektroinstalace

- Centrální zapínání / vypínání všech nainstalovaných zařízení

- Musí být opatřen speciální povrchovou antistatickou úpravou laku

- Přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230V

Flexibilní videokolonoskop

- Vybaven přídavným oplachovým kanálem pro použití v dolní části GIT pro oplach sliznice

- Musí mít možnost selektivního osvětlení tkáně nebo je přípustné jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Vodotěsný konektor

- Možnost jednoduchého napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu

- Musí mít možnost nastavitelné rigidity zavádějícího tubusu alespoň ve třech stupních

- Zobrazovací systém

  - Chip barevný

  - Rozlišení HDTV

- Optický systém

  - Zorné pole min. 140°

  - Směr pohledu přímý

  - Hloubka zobrazovacího pole min. v rozsahu 2 - 100 mm

  - Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3 mm

- Zaváděcí tubus

  - Zevní průměr distálního konce max. 13,2 mm

  - Zevní průměr tubusu max. 12,8 mm

  - Pracovní délka min. 1680 mm

  - Celková délka max. 2005 mm

- Pracovní kanál:

  - Vnitřní průměr	min. 3,7 mm

- Ohybová část - rozsah angulace

  - Nahoru min. 180°

  - Dolů min. 180°

  - Doprava min. 160°

  - Doleva min. 160°

- Automatický dezinfektor endoskopů (gastroenterologie - MNUL)

Minimální technické požadavky:

- plně automatický dezinfektor endoskopů – GA (GlutarAldehyd proces) pro čištění a dezinfekce endoskopů  - je určená pro současné automatické čištění a dezinfekci dvou flexibilních endoskopů,

- termochemická dezinfekce endoskopů,

- určena pro všechny typy flexibilních endoskopů OLYMPUS a je vhodná i pro flexibilní endoskopy dalších výrobců (Fujinon, Pentax),

- má uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické mytí v detergentu, dezinfekci, a závěrečný oplach v čištěné vodě (aqua purificata),

- automatické dávkování pracovních roztoků,

- automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu,

- zařízení či vybavení k dekontaminaci,

- zobrazení doby chodu,

- datové rozhraní pro Ethernet, konektor pro externí klávesnici,

- automatická identifikace endoskopů až 200 ID čísel,

- automatická identifikace uživatele (50 uživatelů),

- funkce flow kontrol – automatická kontrola průchodnosti všech kanálků endoskopu,

- paralelní tiskové rozhraní, sloužící pro tiskárnu a následný tisk validních protokolů o provedení mytí a dezinfekce,

- provádí autodesinfekční cyklus,

- vyžaduje minimální stavební připravenost: běžnou vodovodní přípojku, běžný odpad a třífázový elektrický přívod,

- je vyrobena z ušlechtilé nerezové oceli

- pračka plně vyhovuje české i evropské legislativě (vyhláška 306\2012, norma ISO-15883-1),

- dvoustupňová dezinfekce

- Automatický dezinfektor endoskopů (centrální endoskopie - Most)

Minimální technické požadavky:

- Myčka pro dezinfekci 2 endoskopů

- Kompatibilita pro endoskopy firmy Olympus, užívané na pracovišti

- Dvoukomorová myčka /2x asynchronní mycí a desinfekční komora/

- Způsob mytí a desinfekce: PA/Peracedic Acid/ nebo GA /Glutaraldehyd/ zadavatel nepřipouští variantu dodání dvou myček z důvodů nedostatku prostoru na pracovišti

- Funkce závěrečného sušení endoskopu

- Test těsnosti endoskopů

- Alarmy kontrol:

  - Test těsnosti endoskopů

  - Kontrola správného připojení konektorů

  - Uzavření myčky

  - Hladiny chemikálií – dezinfekce

  - Monitorace tepelného přednastavení v myčce (překročení může vést k poškození pláště endoskopu)

- Tisk záznamu o dezinfekci endoskopů

- Zařízení musí splňovat normu ČSN EN ISO 15883

- Příprava místa plnění pro nabízený dezinfektor endoskopů (přívod vody, odpad, apod.)

- Sušící a skladovací skříně pro endoskopy pro MNUL, Děčín

- Sušící a skladovací skříně pro endoskopy (gastroenterologie - MNUL)

Popis:

3ks sušících a skladovacích skříní pro endoskopy na gastro-enterologickém centru v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem. Zařízení má usušit a skladovat dezinfikované endoskopy, které se v současné chvíli na oddělení používají a tím prodloužit expirační dobu dezinfekce.

Minimální technické požadavky:

Zadavatel k plnému provozu na 3 gastroenterologických sálech požaduje sušící a skladovací skříň pro každý sál. Vzhledem ke stavební připravenosti sálů je nutné tyto skříně připojit na centrální rozvody vzduchu na každém sále je jeden vývod. Zadavatel dále požaduje provoz skříní pro min. 32 endoskopů, tzn. například v rozložení 1x16 a 2x8.

- 3ks sušící a skladovací skříň endoskopů

- Pro umístění min. 32 endoskopů používaných na oddělení

- Endoskopy na oddělení (výrobce Olympus)

  - Gastroskopy

  - Koloskopy

  - Duodenoskopy

  - Enteroskopy

- Endoskopy musí být zavěšeny ve vertikální poloze

- Zajištění plné kompatibility se stávajícími endoskopy na oddělení

- Nastavitelná doba sušení

- Sušení za pomoci teploty okolního vzduchu

- Sušička pracující na 230 V / 50Hz

- Možnost skladování endoskopů min. po dobu 160 h po dezinfekci bez nutnosti jeho další dezinfekce

- Sušička musí být připravená na přívod stlačeného medicínského vzduchu – zadavatel nepřipouští možnost použití kompresoru z důvodů stavební připravenosti a stavebních nároků

- HEPA filtr

- Dotyková obrazovka pro ovládání sušičky

- Tiskárna štítků

- Zobrazení chybových hlášení na obrazovce a akustický alarm např. při otevření dveří, vyjmutí endoskopu před dokončením sušení apod.

- Sušící a skladovací skříň pro endoskopy (plicní odd. - MNUL)

Minimální technické požadavky:

- 1ks sušící a skladovací skříň pro min. 8 endoskopů

- Pro umístění endoskopů používaných na oddělení od výrobce Olympus

  - 3ks Videobronchoskopy

  - 2ks Fibroskopy schopné mobilního provozu (JIP apod.)

  - 1ks EBUS

- Endoskopy musí být zavěšeny ve vertikální poloze

- Zajištění plné kompatibility se stávajícími endoskopy na oddělení

- Nastavitelná doba sušení

- Sušení za pomoci teploty okolního vzduchu

- Sušička pracující na 230 V / 50Hz

- Možnost skladování endoskopů min. po dobu 160h po dezinfekci bez nutnosti jeho další dezinfekce

- Přívod stlačeného medicinálního vzduchu připojením na interní kanály při tlaku max. 0,5 bar.

- HEPA filtr

- Dotyková obrazovka pro ovládání sušičky

- Tiskárna štítků

- Sušící a skladovací skříň pro endoskopy (interna - Děčín)

Minimální technické požadavky:

- 1ks sušící a skladovací skříň min. 8 endoskopů

- Pro umístění endoskopů používaných na oddělení (výrobce Olympus)

- Endoskopy musí být zavěšeny ve vertikální poloze

- Zajištění plné kompatibility se stávajícími endoskopy na oddělení

- Možnost budoucího rozšíření o modul na stlačený vzduch

- Možnost budoucího rozšíření o modul na další min. 4 endoskopy

- Nastavitelná doba sušení

- Sušení za pomoci teploty okolního vzduchu

- Vnitřní sušení endoskopu nepřetržitým vháněním vzduchu

- Vnější sušení okolním vzduchem za pokojové teploty

- Sušička pracující na 230 V / 50Hz

- Možnost skladování endoskopů min. po dobu 160 h po dezinfekci bez nutnosti jeho další dezinfekce

- Sušička musí obsahovat kompresor

- HEPA filtr

- Dotyková obrazovka pro ovládání sušičky, identifikace endoskopu, zobrazení zbývající doby sušení, zobrazení chybových hlášení i akustický alarm např. při otevření dveří, vyjmutí endoskopu před usušením apod.

- Tiskárna štítků

- Flexibilní rhino-phagorynskopy

- Flexibilní rhino-pharyngoskop pro děti (ORL - Děčín)

Minimální technické požadavky:

- Směr pohledu přímý  0°

- Úhel pohledu min.75°

- Pracovní délka min. 270 mm

- Ohyb distálního konce (nahoru/dolu) min. 130°/ 90°

- Vnější průměr od 2,2 mm do 3 mm

- Zajištění kompatibility se stávajícím světelným zdrojem UNIT ATMOS

- Flexibilní rhino-pharyngoskop pro dospělé (ORL - Děčín)

Minimální technické požadavky:

- Směr pohledu přímý 	0°

- Úhel pohledu min.75°

- Pracovní délka min. 270 mm

- Ohyb distálního konce (nahoru/dolu) min. 130°/ 90°

- Vnější průměr od 3,4 mm do 3,8 mm

- Zajištění kompatibility se stávajícím světelným zdrojem UNIT ATMOS

- Laparoskopická věž HD 2ks (COS – Most, CHIR - Teplice)

Popis

Kompletní sestava laparoskopické věže pro zákroky na chirurgických operačních sálech

Technická specifikace

- Endoskopická kamera (kamerová hlava) – 1 ks

- Tří čipová CCD kamera

- Autoklávovatelná nebo jiný způsob zajištění sterility

- Rozlišení Full HD tj. minimálně 1920x1080 pixelů, progresivní snímání (1080p)

- Podpora formátu PAL

- Ovládací tlačítka na kameře – elektronické ostření, volitelná funkce (např.: jas, digitální zoom, vyrovnání bílé barvy)

- Rigidní optika – 2 ks

- Délka 300 mm

- Průměr 10 mm

- Úhel pohledu 30°

- Kamerová řídící jednotka – 1 ks

- Pro zpracování obrazu výše specifikované Full HD kamery (kamerové hlavy)

- Obrazové výstupy: DVI, HD-SDI

- Podpora formátu PAL

- Příslušenství:

  - Klávesnice s ochranou proti vniknutí tekutin nebo jiná možnost zadávání pacientských informací

- Záznamové zařízení – 1 ks

- Záznam videa ve formátu Full HD

- Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení

- Obrazové výstupy: DVI, HD-SDI

- Vytváření jednotlivých snímků i videosekvencí

- Konverze do MPEG-2 či MPEG-4

- Ukládání záznamu do paměti o kapacitě alespoň 320 GB

- Export obrazových záznamů na CD/DVD a přes USB na externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači

- Příslušenství:

  - USB flash disk s kapacitou alespoň 16 GB

  - Pokud nebude CD-RW/DVD-RW mechanika součástí záznamového zařízení tak dodat jako USB externí mechaniku, která s daným zařízením funguje

- Medicínský monitor – 1 ks

- Velikost obrazovky – minimálně 26 palců

- Rozlišení Full HD tj. minimálně 1980x1080 pixelů

- Certifikace pro použití na operačních sálech

- Obrazové vstupy: DVI, HD-SDI

- Obrazové výstupy: DVI, RGB, HD-SDI

- Podpora formátu PAL

- Pozorovací úhel minimálně 170° horizontálně i vertikálně

- Možnost uchycení na pohyblivé rameno/stojan na endoskopickém vozíku

- Funkce obraz v obraze

- Příslušenství:

  - Kabel dlouhý alespoň 5 m pro připojení 2. sálového monitoru (RGB komponentní zakončen čtveřicí BNC konektorů)

- Zdroj světla – 1 ks

- Hlavní lampa xenonová s výkonem minimálně 300 W

- Manuální i automatické nastavení jasu

- Spolupráce s kamerou či kamerovou jednotkou pro automatickou korekci osvětlení

- Regulace intenzity v rozsahu 0% - 100%

- Příslušenství:

  - 2x světlovodný kabel, délka min. 3 m

- Insuflátor s předehříváním CO2 – 1 ks

- Automatická kontrola tlaku a toku plynu

- Nejvyšší rychlost průtoku (plnění) minimálně 30 l/min

- Regulovatelná rychlost průtoku (plnění)

- Automatické předehřívání plynu na teplotu 37°C

- Možnost napojení na centrální rozvod plynu i tlakovou láhev

- Předvolba tlaku v mmHg

- Ochrana pacienta proti přetlaku

- Vizuální a akustické alarmy

- Příslušenství:

  - Vysokotlaká hadice pro připojení ke zdroji CO2 (alespoň 8 metrů)

  - Insuflační hadice (min. 2 ks)

  - Sada sterilních filtrů (min. 10 ks)

- Elektrokoagulační jednotka – 1 ks

- Multioborové zařízení

- Monopolární režim, nejvyšší výkon minimálně 300 W

- Bipolární režim, nejvyšší výkon minimálně 100 W

- Možnost endoresekce ve fyziologickém roztoku

- Kontrola kvality kontaktu neutrální elektrody na pacienta

- Vizuální a akustické alarmy

- Automatické přerušení při závadě

- Příslušenství:

  - Ovládací pedál

  - 2x kabel pro neutrální elektrodu

  - 2x kabel pro nástroje k bipolární elektrokoagulaci (autoklávovatelný)

  - 8x kabel pro nástroje k monopolární elektrokoagulaci (autoklávovatelný)

  - Minimálně 20 kusů jednorázových neutrálních elektrod

- Odsávací pumpa – 1 ks

- Regulovatelný podtlak sání alespoň do 60 kPa

- Odsávaní velkým průtokem – odsávaní s průtokem vzduchu 20 l/min nebo větším dle ISO 10079-1

- Zabezpečení proti přesátí (vniknutí tekutin do přístroje)

- Příslušenství:

  - 2x odpadní nádoba o objemu alespoň 2 l

  - 10x výměnný odpadní sáček do odpadní nádoby

- Proplachová pumpa – 1ks

- Průtok oplachu alespoň 1,8l/min

- Automatická kontrola tlaku a průtoku při irigaci

- Pojízdný vozík pro sestavu – 1 ks

- HD monitor na krátkém pohyblivém ramenu s možností otáčení, naklápění a posunu monitoru do stran

- Ekvipotenciální pospojování všech komponent sestavy žlutozeleným vodičem včetně vozíku do jednoho bodu, přes který se bude věž připojovat do okruhu pospojování

- Vhodný pro medicínské použití

- Menší šuplík pro základní příslušenství k endoskopické věži

- Snadno omyvatelný povrch

- Možnost připevnění kamerové hlavy

- Kanály pro skrytí kabeláže

- 4 kolečka - brzditelná alespoň 2

- Příslušenství:

  - 1x držák na CO2 láhve

  - 1x držák odpadní láhve

  - držák pro ovládací pedál (pokud nebude řešeno jiným způsobem)

  - Kabel (žlutozelený) dlouhý minimálně 6 metrů s přípojnými „kolíky“ pro ekvipotenciální pospojování

- 3D laparoskopická věž HD (chirurgie - Děčín)

Popis

Kompletní sestava 3D laparoskopické věže pro zákroky na chirurgickém sále.

Technická specifikace

- Endoskopická kamera (kamerová hlava) – 1 ks

- Steroskopická (3D) kamera

- Rozlišení Full HD tj. minimálně 1920x1080 pixelů, progresivní snímání (1080p)

- Podpora formátu PAL

- Ovládací tlačítka na kameře – elektronické ostření, volitelné funkce (např.: jas, zoom, vyrovnání bílé barvy, rotace pohledu 180° )

- Zajištění sterility jakýmkoli způsobem

- Možnost uchycení na rameno či stojan pro stabilizaci zobrazení

- Příslušenství:

  - Sterilizační box pro kameru v případě nutnosti užití sterilizátoru

  - Propojovací kabel do kamerové jednotky

- Laparoskop (optika) – 2 ks

- 3D/2D laparoskop s rigidním koncem či flexibilním s možností fixace

- Délka minimálně 300 mm

- Průměr 10 mm

- Optiky s úhlem pohledu 0°  a 30° nebo optiky s flexibilním koncem

- Zajištění sterility jakýmkoli způsobem

- 3D/2D kamerová řídící jednotka (videoprocesor) – 1 ks

- Pro zpracování obrazu výše specifikované Full HD kamery

- Přepínání mezi 2D a 3D režimem

- Obrazové výstupy: DVI, HD-SDI

- Podpora formátu PAL

- Příslušenství:

  - Klávesnice s ochranou proti vniknutí tekutin nebo jiná možnost zadávání pacientských informací

- Záznamové zařízení – 1 ks

- Integrované přímo v kamerové jednotce nebo samostatný přístroj

- Záznam videa ve formátu 3D i 2D Full HD

- Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení

- Obrazové výstupy: DVI, HD-SDI

- Vytváření jednotlivých snímků i videosekvencí

- Konverze do MPEG-2 či MPEG-4

- Ukládání záznamu do paměti o kapacitě alespoň 320 GB

- Export obrazových záznamů přes USB na externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači

- Připojení stabilního sálového monitoru

- Ovládací dotykový panel s úhlopříčkou alespoň 17 palců

- Příslušenství:

  - Kabel (RGB / BNC / S-Video) dlouhý alespoň 5 m pro připojení k sálovému monitoru

  - USB flash disk s kapacitou alespoň 16 GB pro export dat

- Medicínský monitor – 1 ks

- Velikost obrazovky minimálně 30 palců

- Rozlišení Full HD tj. minimálně 1980x1080 pixelů

- Obrazové vstupy: DVI, HD-SDI

- Obrazové výstupy: DVI, HD-SDI

- Podpora formátů PAL

- Pozorovací úhel minimálně 170° horizontálně i vertikálně

- Příslušenství

  - Minimálně 2 ks 3D brýlí

- Zdroj světla – 1 ks

- Hlavní lampa xenonová s výkonem minimálně 300 W nebo jiný odpovídající zdroj

- Řízený kamerovou jednotkou (ovládání z kamery)

- Předpokládaná životnost lampy minimálně 500 hodin (30 000 hodin pro LED)

- Teplota barvy cca. 6000 K

- Manuální i automatické nastavení jasu

- Regulace intenzity v rozsahu 0% - 100%

- Příslušenství:

  - 2x světlovodný kabel, délka min. 3 m

- Insuflátor s předehříváním CO2 – 1 ks

- Automatická kontrola tlaku a toku plynu

- rychlost průtoku (plnění) minimálně 30 l/min

- Regulovatelná rychlost průtoku (plnění)

- Informace o spotřebě

- Automatické předehřívání plynu na teplotu 37°C

- Možnost napojení na centrální rozvod plynu i tlakovou láhev

- Předvolba tlaku v mmHg, v rozsahu alespoň 1 - 25 mmHg

- Ochrana pacienta proti přetlaku

- Hygienický filtr na výstupu insuflátoru

- Vizuální a akustické alarmy

- Příslušenství:

  - Vysokotlaká hadice pro připojení ke zdroji CO2 (alespoň 2,5 metru)

  - 3x insuflační hadice

  - Sada sterilních filtrů (min. 10 ks)

- Irigační a odsávací pumpa (možné jako samostatná zařízení) – 1 ks

- Regulovatelný podtlak sání alespoň do 60 kPa

- Sací výkon pumpy alespoň 2 l/min

- Zabezpečení proti přesátí (vniknutí tekutin do přístroje)

- Nejvyšší průtok oplachu 2 l/min

- Automatická kontrola tlaku a průtoku při irigaci

- Příslušenství:

  - 1x odpadní nádoba o objemu alespoň 2 l s výměnnými odpadními sáčky na jedno použití

  - 10x výměnný odpadní sáček do odpadní nádoby

  - 3x instrument(-y) a hadicový set pro sání i oplach

- Úchytné rameno nebo stojan či obdobné řešení (pokud je to možné) – 1 ks

- Pro držení a všesměrové polohování 3D laparoskopu (kamery)

- Pojízdný vozík pro sestavu – 1 ks

- Ekvipotenciální pospojování všech komponent sestavy žlutozeleným vodičem včetně vozíku do jednoho bodu, přes který se bude věž připojovat do okruhu pospojování

- Vhodný pro medicínské použití

- Ochrana proti přepětí

- Snadno omyvatelný a antistatický povrch

- Rameno nebo stojan pro pozicování monitoru

- Uchycení sekundárního ovládacího monitoru

- Možnost připevnění kamerové hlavy

- Kanály pro skrytí kabeláže

- 4 kolečka - brzditelná alespoň 2

- Příslušenství:

  - 1x držák na CO2 láhve

  - 1x držák odpadní láhve

  - 1x držák pro ovládací pedál (pokud nebude řešeno jiným způsobem)

  - 1x držák infuzních vaků

  - Kabel (žlutozelený) dlouhý minimálně 6 metrů s přípojnými „kolíky“ pro ekvipotenciální pospojování

- 3D laparoskopická věž HD (chirurgie - Chomutov)

Popis

Kompletní sestava 3D laparoskopické věže pro zákroky na chirurgickém sále.

Technická specifikace

- Endoskopická kamera (kamerová hlava) – 1 ks

- Steroskopická (3D) kamera

- Rozlišení Full HD tj. minimálně 1920x1080 pixelů, progresivní snímání (1080p)

- Podpora formátu PAL

- Ovládací tlačítka na kameře – elektronické ostření, volitelné funkce (např.: jas, zoom, vyrovnání bílé barvy, rotace pohledu 180°

- Zajištění sterility jakýmkoli způsobem

- Příslušenství:

  - Sterilizační box pro kameru v případě nutnosti užití sterilizátoru

  - Propojovací kabel do kamerové jednotky

- Laparoskop (optika) – 2 ks

- 3D/2D laparoskop s rigidním koncem či flexibilní s možností fixace

- Délka minimálně 300 mm

- Průměr 10mm

- Úhel pohledu 0° a 30° či optika flexibilním koncem

- Zajištění sterility jakýmkoli způsobem

- 3D/2D kamerová řídící jednotka (videoprocesor) – 1 ks

- Pro zpracování obrazu výše specifikované Full HD kamery

- Přepínání mezi 2D a 3D režimem

- Obrazové výstupy: DVI, HD-SDI

- Podpora formátu PAL

- Příslušenství:

  - Klávesnice s ochranou proti vniknutí tekutin nebo jiná možnost zadávání pacientských informací

- Záznamové zařízení – 1 ks

- Integrované přímo v kamerové jednotce nebo samostatný přístroj

- Záznam videa ve formátu 3D i 2D Full HD

- Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení

- Obrazové výstupy: DVI, HD-SDI

- Vytváření jednotlivých snímků i videosekvencí

- Konverze do MPEG-2 či MPEG-4

- Ukládání záznamu do paměti o kapacitě alespoň 320GB

- Export obrazových záznamů přes USB na externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači

- Připojení stabilního sálového monitoru

- Ovládací dotykový panel s úhlopříčkou alespoň 17 palců

- Příslušenství:

  - Kabel (RGB / BNC / S-Video) dlouhý alespoň 5 m pro připojení k sálovému monitoru

  - USB flash disk s kapacitou alespoň 16 GB pro export dat

- Medicínský monitor – 1 ks

- Velikost obrazovky minimálně 30 palců

- Rozlišení Full HD tj. minimálně 1980x1080 pixelů

- Obrazové vstupy: DVI, HD-SDI

- Obrazové výstupy: DVI, HD-SDI

- Podpora formátů PAL

- Maximální pozorovací úhel minimálně 170° horizontálně i vertikálně

- Příslušenství:

  - Minimálně 2 ks 3D brýlí

- Zdroj světla – 1 ks

- Hlavní lampa xenonová s výkonem minimálně 300 W nebo jiný odpovídající zdroj

- Řízený kamerovou jednotkou (ovládání z kamery)

- Předpokládaná životnost lampy minimálně 500 hodin (30 000 hodin pro LED)

- Teplota barvy 6000 K (tolerance +- 10%)

- Manuální i automatické nastavení jasu

- Regulace intenzity v rozsahu 0% - 100%

- Příslušenství:

  - 2x světlovodný kabel, délka min. 3 m

- Insuflátor s předehříváním CO2 – 1 ks

- Automatická kontrola tlaku a toku plynu

- Nejvyšší rychlost průtoku (plnění) minimálně 30 l/min

- Regulovatelná rychlost průtoku (plnění)

- Informace o spotřebě

- Automatické předehřívání plynu na teplotu 37°C

- Možnost napojení na centrální rozvod plynu i tlakovou láhev

- Předvolba tlaku v mmHg, v rozsahu alespoň 1 - 25 mmHg

- Ochrana pacienta proti přetlaku

- Hygienický filtr na výstupu insuflátoru

- Vizuální a akustické alarmy

- Příslušenství:

  - Vysokotlaká hadice pro připojení ke zdroji CO2 (alespoň 2,5 metrů)

  - Insuflační hadice

  - Sada sterilních filtrů (min. 10 ks)

- Elektrokoagulační jednotka – 1 ks

- Monopolární režim, nastavitelný výkon minimálně 300 W

- Bipolární režim, nastavitelný výkon minimálně 100 W

- Monopolární funkce: řez, koagulace, soft, forced, spray

- Bipolární funkce: řez, koagulace

- Možnost endoresekce ve fyziologickém roztoku

- Kontrola kvality kontaktu neutrální elektrody na pacienta

- Vizuální a akustické alarmy

- Automatické přerušení při závadě

- Příslušenství:

  - Ovládací pedál

  - 1x kabel pro neutrální elektrodu (autoklávovatelný)

  - 1x kabel pro nástroje k bipolární elektrokoagulaci (autoklávovatelný),

  - 1x kabel pro monopolární koagulaci (autoklávovatelný)

  - 1x opakovatelně použitelná silikonová neutrální elektroda (autoklávovatelná)

- Irigační a odsávací pumpa (možné jako samostatná zařízení) – 1 ks

- Regulovatelný podtlak sání

- Podtlak sání alespoň 60 kPa

- Odsávaní velkým průtokem – odsávaní s průtokem vzduchu 20 l/min nebo větším dle ISO 10079-1

- Zabezpečení proti přesátí (vniknutí tekutin do přístroje)

- Maximální průtok oplachu min. 2 l/min

- Automatická kontrola tlaku a průtoku při irigaci

- Příslušenství:

  - 1x odpadní nádoba o objemu alespoň 2 l s výměnnými odpadními sáčky na jedno použití

  - 10x výměnný odpadní sáček do odpadní nádoby

  - 1x instrument(-y) a hadicový set pro sání i oplach

- Pojízdný vozík pro sestavu – 1 ks

- Ekvipotenciální pospojování všech komponent sestavy žlutozeleným vodičem včetně vozíku do jednoho bodu, přes který se bude věž připojovat do okruhu pospojování

- Vhodný pro medicínské použití

- Ochrana proti přepětí

- Snadno omyvatelný a antistatický povrch

- Rameno nebo stojan pro pozicování monitoru

- Uchycení sekundárního ovládacího monitoru

- Možnost připevnění kamerové hlavy

- Kanály pro skrytí kabeláže

- 4 kolečka - brzditelná alespoň 2

- Příslušenství:

  - 1x držák na CO2 láhve

  - 1x držák odpadní láhve

  - 1x držák pro ovládací pedál (pokud nebude řešeno jiným způsobem)

  - 1x držák infuzních vaků

  - Kabel (žlutozelený) dlouhý minimálně 6 metrů s přípojnými „kolíky“ pro ekvipotenciální pospojování

- 3D laparoskopická věž HD (gynekologie - Chomutov)

Popis

Kompletní sestava 3D laparoskopické věže pro zákroky na gynekologickém sále.

Technická specifikace

- Endoskopická kamera (kamerová hlava) – 1 ks

- Steroskopická (3D) kamera

- Rozlišení Full HD tj. minimálně 1920x1080 pixelů, progresivní snímání (1080p)

- Podpora formátu PAL

- Ovládací tlačítka na kameře – elektronické ostření, volitelné funkce (např.: jas, zoom, vyrovnání bílé barvy, rotace pohledu 180°

- Zajištění sterility jakýmkoli způsobem

- Příslušenství:

  - Sterilizační box pro kameru v případě nutnosti užití sterilizátoru

  - Propojovací kabel do kamerové jednotky

- Laparoskop (optika) – 2 ks

- 3D/2D laparoskop s rigidním koncem či flexibilní s možností fixace

- Délka minimálně 300 mm

- Průměr 10mm

- Úhel pohledu 0° a 30° či optika s flexibilním koncem

- Zajištění sterility jakýmkoli způsobem

- 3D/2D kamerová řídící jednotka (videoprocesor) – 1 ks

- Pro zpracování obrazu výše specifikované Full HD kamery

- Přepínání mezi 2D a 3D režimem

- Obrazové výstupy: DVI HD-SDI

- Podpora formátu PAL

- Příslušenství:

  - Klávesnice s ochranou proti vniknutí tekutin nebo jiná možnost zadávání pacientských informací

- Záznamové zařízení – 1 ks

- Integrované přímo v kamerové jednotce nebo samostatný přístroj

- Záznam videa ve formátu 3D i 2D Full HD

- Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení

- Obrazové výstupy: DVI, HD-SDI

- Vytváření jednotlivých snímků i videosekvencí

- Konverze do MPEG-2 či MPEG-4

- Ukládání záznamu do interní paměti o kapacitě alespoň 320GB

- Export obrazových záznamů přes USB na externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači

- Připojení stabilního sálového monitoru

- Ovládací dotykový panel s úhlopříčkou alespoň 17 palců

- Příslušenství:

  - Kabel (RGB / BNC / S-Video) dlouhý alespoň 5 m pro připojení k sálovému monitoru

  - USB flash disk s kapacitou alespoň 16 GB pro export dat

- Medicínský monitor – 1 ks

- Velikost obrazovky minimálně 30 palců

- Rozlišení Full HD tj. minimálně 1980x1080 pixelů

- Obrazové vstupy: DVI, HD-SDI

- Obrazové výstupy: DVI, HD-SDI

- Podpora formátů PAL

- Maximální pozorovací úhel minimálně 170° horizontálně i vertikálně

- Příslušenství:

  - Minimálně 2 ks 3D brýlí

- Zdroj světla – 1 ks

- Hlavní lampa xenonová s výkonem minimálně 300 W nebo jiný odpovídající zdroj

- Řízený kamerovou jednotkou (ovládání z kamery)

- Předpokládaná životnost lampy minimálně 500 hodin (30 000 hodin pro LED)

- Teplota barvy 6000 K

- Manuální i automatické nastavení jasu

- Regulace intenzity v rozsahu 0% - 100%

- Příslušenství:

  - 2x světlovodný kabel, délka min. 3 m

- Insuflátor s předehříváním CO2 – 1 ks

- Automatická kontrola tlaku a toku plynu

- Nejvyšší rychlost průtoku (plnění) minimálně 30 l/min

- Regulovatelná rychlost průtoku (plnění)

- Informace o spotřebě

- Automatické předehřívání plynu na teplotu 37°C

- Možnost napojení na centrální rozvod plynu i tlakovou láhev

- Předvolba tlaku v mmHg, v rozsahu alespoň 1 - 25 mmHg

- Ochrana pacienta proti přetlaku

- Hygienický filtr na výstupu insuflátoru

- Vizuální a akustické alarmy

- Příslušenství:

  - Vysokotlaká hadice pro připojení ke zdroji CO2 (alespoň 2,5 metrů)

  - Insuflační hadice

  - Sada sterilních filtrů (min. 10 ks)

- Irigační a odsávací pumpa (možné jako samostatná zařízení) – 1 ks

- Regulovatelný podtlak sání

- Podtlak sání alespoň 60 kPa

- Odsávaní velkým průtokem – odsávaní s průtokem vzduchu 20 l/min nebo větším dle ISO 10079-1

- Zabezpečení proti přesátí (vniknutí tekutin do přístroje)

- Nejvyšší průtok oplachu min. 2 l/min

- Automatická kontrola tlaku a průtoku při irigaci

- Příslušenství:

  - 1x odpadní nádoba o objemu alespoň 2 l s výměnnými odpadními sáčky na jedno použití

  - 10x výměnný odpadní sáček do odpadní nádoby

  - 1x instrument(-y) a hadicový set pro sání i oplach

- Pojízdný vozík pro sestavu – 1 ks

- Ekvipotenciální pospojování všech komponent sestavy žlutozeleným vodičem včetně vozíku do jednoho bodu, přes který se bude věž připojovat do okruhu pospojování

- Vhodný pro medicínské použití

- Ochrana proti přepětí

- Snadno omyvatelný a antistatický povrch

- Rameno nebo stojan pro pozicování monitoru

- Uchycení sekundárního ovládacího monitoru

- Možnost připevnění kamerové hlavy

- Kanály pro skrytí kabeláže

- 4 kolečka - brzditelná alespoň 2

- Příslušenství:

  - 1x držák na CO2 láhve

  - 1x držák odpadní láhve

  - 1x držák pro ovládací pedál (pokud nebude řešeno jiným způsobem)

  - 1x držák infuzních vaků

  - Kabel (žlutozelený) dlouhý minimálně 6 metrů s přípojnými „kolíky“ pro ekvipotenciální pospojování

- Požadavek na úpravu pracoviště pro všechny části:

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií – jejich parametry bude mít uchazeč možnost ověřit na místě instalace ZT v rámci prohlídky (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

- Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

- KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

- KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

- KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.