## Část 1
Část 1 Bezjehlové konektory - pro periferní použití
Položka | Popis | Barva | Předpokládaná spotřeba v ks za 24 měs. | Název výrobku | Počet kusů v balení | Katalogové číslo | Objednávkové číslo | Kód VZP | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  |  | a | [7 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Bezjehlové konektory - pro periferní použití - neutrální | modrá/bílá/transparentní | 322900
Cena celkem za část 1
Technická specifikace |  |  |  | Splněno ANO/NE
Obecné požadavky pro položku 1
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu
Konektor normu ČSN EN ISO 80369-7 (85 2112)
Konektor zajišťuje mikrobiologickou bezpečnost vstupu
Konektor má minimální průtok 100ml/1 minutu
Konektor lze používat minimálně 5 dní nebo 200 aktivací (doloženo certifikátem/atestem o provedené zkoušce)
Konektor je vhodný pro podávání infúzní terapie, lipidů, cytostatik i krevních derivátů
Konektor je vhodný pro aplikaci i aspiraci
Konektor má hladký vstup a lze ho snadno dezinfikovat a proplachovat, dle instrukcí výrobce
Konektor je kompatibilní s Luer - Lock zakončením
Stříkačka, po napojení z konektoru nevypadává ani nevyskakuje
Konektor umožňuje optickou kontrolu čistoty / proplachu.
Konektor zabraňuje zpětnému návratu krve
Konektor je jednotlivě sterilně balený, obal lze snadno otevřít bez použití nástrojů
Konektor je kompatibilní s CT a MR
Konektor neobsahuje PVC, DEHP, latex
Konektor nemá specifikovanou barevnost provedení
Přiloženo skutečné vyobrazení výrobků, technický nebo produktový list
Informace k návodu * vyberte z rolovacích seznamů v obou dvou polích |  |  |  | Výrobce nevydal návod
Výrobce nevydal návod
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele
razítko a podpis účastníka

## Část 2
Část 2 Bezjehlové konektory - pro periferní použití - červený
Položka | Popis | Barva | Předpokládaná spotřeba v ks za 24 měs. | Název výrobku | Počet kusů v balení | Katalogové číslo | Objednávkové číslo | Kód VZP | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  |  | a | [7 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Bezjehlové konektory - pro periferní použití - neutrální | červená | 60600
Cena celkem za část 2
Technická specifikace |  |  |  | Splněno ANO/NE
Obecné požadavky pro položku 1
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu
Konektor normu ČSN EN ISO 80369-7 (85 2112)
Konektor zajišťuje mikrobiologickou bezpečnost vstupu
Konektor má minimální průtok 100ml/1 minutu
Konektor lze používat minimálně 5 dní nebo 200 aktivací (doloženo certifikátem/atestem o provedené zkoušce)
Konektor je vhodný pro podávání infúzní terapie, lipidů, cytostatik i krevních derivátů
Konektor je vhodný pro aplikaci i aspiraci
Konektor má hladký vstup a lze ho snadno dezinfikovat a proplachovat, dle instrukcí výrobce
Konektor je kompatibilní s Luer - Lock zakončením
Stříkačka, po napojení z konektrou nevypadává ani nevyskakuje
Konektor zabraňuje zpětnému návratu krve
Konektor je jednotlivě sterilně balený, obal lze snadno otevřít bez použití nástrojů
Konektor je kompatibilní s CT a MR
Konektor neobsahuje PVC, DEHP, latex
Konektor je v červeném provedení
Přiloženo skutečné vyobrazení výrobků, technický nebo produktový list
Informace k návodu * vyberte z rolovacích seznamů v obou dvou polích |  |  |  | Výrobce nevydal návod
Výrobce nevydal návod
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele
razítko a podpis účastníka

## Část 3
Část 3 Bezjehlové konektory - pro arteriální použití
Položka | Popis | Barva | Předpokládaná spotřeba v ks za 24 měs. | Název výrobku | Počet kusů v balení | Katalogové číslo | Objednávkové číslo | Kód VZP | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  |  | a | [7 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Bezjehlové konektory - pro arteriální použití - přetlakový | modrá/bílá/transparentní | 24800
Cena celkem za část 3
Technická specifikace |  |  |  | Splněno ANO/NE
Obecné požadavky pro položku 1
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu
Konektor normu ČSN EN ISO 80369-7 (85 2112)
Konektor zajišťuje mikrobiologickou bezpečnost vstupu
Konektor má minimální průtok 100ml/1 minutu
Konektor lze používat minimálně 5 dní nebo 200 aktivací (doloženo certifikátem/atestem o provedené zkoušce)
Konektor je vhodný pro podávání infúzní terapie, lipidů, cytostatik i krevních derivátů
Konektor je vhodný pro aplikaci i aspiraci
Konektor má hladký vstup a lze ho snadno dezinfikovat a proplachovat, dle instrukcí výrobce
Konektor je kompatibilní s Luer - Lock zakončením
Stříkačka, po napojení z konektoru nevypadává ani nevyskakuje
Konektor umožňuje optickou kontrolu čistoty / proplachu.
Konektor zabraňuje zpětnému návratu krve
Konektor je jednotlivě sterilně balený, obal lze snadno otevřít bez použití nástrojů
Konektor je kompatibilní s CT a MR
Konektor neobsahuje PVC, DEHP, latex
Přiloženo skutečné vyobrazení výrobků, technický nebo produktový list
Informace k návodu * vyberte z rolovacích seznamů v obou dvou polích |  |  |  | Výrobce nevydal návod
Výrobce nevydal návod
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele
razítko a podpis účastníka

## Část 4
Část 4 Spojovací hadička o délce 8-15 cm s bezjehlovým konektorem
Položka | Popis | Barva | Předpokládaná spotřeba v ks za 24 měs. | Název výrobku | Počet kusů v balení | Katalogové číslo | Objednávkové číslo | Kód VZP | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  |  | a | [7 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Spojovací hadička o délce 8-15 cm s bezjehlovým konektorem | modrá/bílá/transparentní | 66400
Cena celkem za část 4
Technická specifikace |  |  |  | Splněno ANO/NE
Obecné požadavky pro položku 1
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu
Konektor normu ČSN EN ISO 80369-7 (85 2112)
Spojovací hadička je pevně spojená s bezjehlovým konektorem a nehrozí její odpojení při aplikaci i aspiraci tekutiny
Konektor se spojovací hadičkou zajišťuje mikrobiologickou bezpečnost vstupu
Konektor se spojovací hadičkou má minimální průtok 100ml/1 minutu
Konektor lze používat minimálně 5 dní nebo 200 aktivací (doloženo certifikátem/atestem o provedené zkoušce)
Konektor se spojovací hadičkou je vhodný pro podávání infúzní terapie, lipidů, cytostatik i krevních derivátů
Konektor se spojovací hadičkou je vhodný pro aplikaci i aspiraci
Konektor má hladký vstup a lze ho snadno dezinfikovat a proplachovat, dle instrukcí výrobce
Konektor je kompatibilní s Luer - Lock zakončením
Stříkačka, po napojení z konektoru nevypadává ani nevyskakuje
Konektor se spojovací hadičkou umožňuje optickou kontrolu čistoty / proplachu.
Konektor se spojovací hadičkou zabraňuje zpětnému návratu krve
Konektor se spojovací hadičkou je zakončen Luer Lock systémem na straně, určené k připojení
Konektor se spojovací hadičkou je jednotlivě sterilně balený, obal lze snadno otevřít bez použití nástrojů
Konektor se spojovací hadičkou je kompatibilní s CT a MR
Konektor se spojovací hadičkou neobsahuje PVC, DEHP, latex
Konektor nemá specifikovanou barevnost provedení
Přiloženo skutečné vyobrazení výrobků, technický nebo produktový list
Informace k návodu * vyberte z rolovacích seznamů v obou dvou polích |  |  |  | Výrobce nevydal návod
Výrobce nevydal návod
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele
razítko a podpis účastníka