# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Monitor vitálních funkcí do prostředí MR - Masarykova nemocnice UL, o.z.

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |
| CPV kód: |  |

Popis:

Pro Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. požadujeme monitor vitálních funkcí do prostředí magnetické rezonance.

Z důvodu zachování předešlých investic požadujeme zajištění kompatibility se stávajícími monitory vitálních funkcí do MR prostředí (Philips Expression MR200 a MR 400) včetně zajištění kompatibility se stávajícími vzdálenými monitory (IP5 a CarePortal 5000) v ovladovnách pro výše uvedené monitory vitálních funkcí.

Je možné také nabídnout kompletní systém monitorace na všechna MR pracoviště Masarykovy nemocnice, tj. vybavení pro 3 MR pracoviště včetně vzdálených duplicitních monitorů.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Monitor vitálních funkcí do MR prostředí

| Parametr / požadavek | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota* | Kde je uvedeno v nabídce** |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitor vitálních funkcí do prostředí magnetické rezonance |  |  |  |
| Vhodné do prostředí magnetického pole minimálně 3 T |  |  |  |
| Vhodný do prostředí s magnetickou indukcí minimálně 5 000 Gauss, umístění monitoru co nejblíže k magnetické rezonanci |  |  |  |
| Vhodné pro pacienty všech věkových kategorií (novorozenec, dítě, dospělý) |  |  |  |
| Barevný dotykový LCD displej minimálně 15" na pojízdném vozíku |  |  |  |
| Monitorace vitálních funkcí: - Bezdrátové moduly pro měření EKG, SpO2, respirace a gatting - Měření NIBP - neinvazivního krevního tlaku - Měření tělesné teploty pomocí senzoru pro opakované použití - Dvoukanálové měření invazivního krevního tlaku IBP - Měření kapnometrie EtCO2 |  |  |  |
| Bezdrátové měřící moduly s vyměnitelnými akumulátory s dobou provozu minimálně 4 hodiny |  |  |  |
| Nabíječka akumulátorů bezdrátových modulů |  |  |  |
| Dynamické zobrazení trendů |  |  |  |
| Vizuální i akustické alarmy |  |  |  |
| Odlišení technických a fyziologických alarmů |  |  |  |
| Automatická monitorace chyb připojených EKG elektrod |  |  |  |
| Vozík napájený ze sítě i z akumulátorů |  |  |  |
| Systém připojitelný ke stávajícím vzdáleným duplicitním monitorům (IP5 a CarePortal 5000) umístěným v ovladovnách (3 MR pracoviště) pomocí bezdrátové technologie |  |  |  |
| Systém umožňuje zobrazení na duplicitních monitorech (IP5 a CarePortal 5000) paralelně vše co monitor ve vyšetřovně, s možností nastavování a upravování měřených křivek a parametrů |  |  |  |
| Příslušenství pro monitoring všech výše popsaných funkcí: |  |  |  |
| 1 ks EKG kabel včetně svodů pro dospělé (IEC) |  |  |  |
| 1 ks EKG kabel včetně svodů pro novorozence (IEC) |  |  |  |
| 2 ks propojovací kabel k čidlům (sponám) pro Sp02 |  |  |  |
| 2 ks prstové SpO2 čidlo (spona) znovupoužitelné dospělé |  |  |  |
| 2 ks prstové SpO2 čidlo (spona) znovupoužitelné dětské |  |  |  |
| 2 ks propojovací hadice pro měření NIBP pro dospělé/děti |  |  |  |
| 2 ks propojovací hadice pro měření NIPB u novorozence |  |  |  |
| 2 ks manžeta pro měření NIBP (dospělá) – různé velikosti (od každé velikosti 2ks) |  |  |  |
| 2 ks manžeta pro měření NIBP (dětská) – různé velikosti (od každé velikosti 2ks) |  |  |  |
| 2 ks manžeta pro měření NIBP (novorozenecká) |  |  |  |
| 2 ks propojovací kabel pro snímání IBP pro dospělé /děti/novorozence |  |  |  |
| 1ks propojovací kabel/snímač pro měření tělesné teploty |  |  |  |
| 10 ks jednorázové návleky na snímač pro měření tělesné teploty |  |  |  |
| 1 sada náhradních baterií pro každý bezdrátový modul (2ks pro EKG modul, 1ks pro SpO2 modul) |  |  |  |

* - pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou
  ** - dokument a číslo strany

Poznámka:

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Vysvětlivka

Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.), pokud jsou k dispozici

- nejsou-li parametry obsaženy v přiložených dokumentech, potvrdí jejich splnění jiným dokladem, písemnou zprávou nebo čestným prohlášením

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….