Hysteroresektoskopy

Popis:

Nákup hysteroresektoskopů určených pro gynekologický sál Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. z důvodu havarijního stavu na oddělení.

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |
| CPV kód: |  |

| Technická specifikace přístroje Základní požadavky | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota* | Kde je uvedeno v nabídce** |
| --- | --- | --- | --- |
| Hysteroresektoskop – typ. č.1 |  |  |  |
| Rozměr 26 Fr. |  |  |  |
| Pracovní element monopolární |  |  |  |
| Pracovní element bipolární |  |  |  |
| - Pohyb pracovního prvku pomocí prstového úchytu |  |  |  |
| - Opěrka palce je pohyblivá |  |  |  |
| - V klidové poloze je elektroda uvnitř pouzdra |  |  |  |
| Vnější plášť se 2 Luer Lock kohoutky |  |  |  |
| Vnitřní plášť rotační |  |  |  |
| Kontinuální proplach |  |  |  |
| Standardní obturátor |  |  |  |
| Optika: |  |  |  |
| - Průměr do 4 mm |  |  |  |
| - Úhel pohledu 12° |  |  |  |
| - Délka minimálně 30 cm |  |  |  |
| Kompatibilita s Erbe 300 D, nebo s Olympus ESG-400, nebo s oběma*** |  |  |  |
| Veškeré optiky a příslušenství musí být autoklávovatelné v parním autoklávu na minimálně 134 °C |  |  |  |
| Přístroje musí být zdravotnickými prostředky dle platné legislativy |  |  |  |
| Omyvatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s. |  |  |  |
| Technická specifikace přístroje Základní požadavky | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota* | Kde je uvedeno v nabídce** |
| Požadované příslušenství k jednotlivým dodávkám ke každému přístroji: |  |  |  |
| 1 ks – obturátor |  |  |  |
| 1 ks – světlovodný kabel – délka minimálně 300 cm |  |  |  |
| 1 ks – bipolární kabel k resektoskopu – délka minimálně 450 cm |  |  |  |
| 1 ks – monopolární vysokofrekvenční kabel – délka minimálně 300 cm |  |  |  |
| SZM – počet výkonů za rok - 75 |  |  |  |
| Resekční bipolární koagulační kličky |  |  |  |
| - Resterilizovatelné |  |  |  |
| - Průměr maximálně 8 mm |  |  |  |
| Ostatní příslušenství k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití. |  |  |  |

| Hysteroresektoskop – typ č.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozměr 21 – 22 Fr. |  |  |  |
| Pracovní element monopolární |  |  |  |
| Pracovní element bipolární |  |  |  |
| Pohyb pracovního prvku pomocí prstového úchytu |  |  |  |
| - Opěrka palce je pohyblivá |  |  |  |
| - V klidové poloze je elektroda uvnitř pouzdra |  |  |  |
| Vnitřní plášť rotační |  |  |  |
| Kontinuální proplach |  |  |  |
| Standardní obturátor |  |  |  |
| Optika: |  |  |  |
| - Průměr do 3 mm |  |  |  |
| - Úhel pohledu 12° |  |  |  |
| - Délka minimálně 30 cm |  |  |  |
| Kompatibilita s Erbe 300 D, nebo s Olympus ESG-400, nebo s oběma*** |  |  |  |
| Veškeré optiky a příslušenství musí být autoklávovatelné v parním autoklávu na minimálně 134 °C |  |  |  |
| Přístroje musí být zdravotnickými prostředky dle platné legislativy |  |  |  |
| Omyvatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s. |  |  |  |
| Technická specifikace přístroje Základní požadavky | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota* | Kde je uvedeno v nabídce** |
| Požadované příslušenství k jednotlivým dodávkám ke každému přístroji: |  |  |  |
| 1 ks – obturátor |  |  |  |
| 1 ks – světlovodný kabel – délka minimálně 300 cm |  |  |  |
| 1 ks – bipolární kabel k resektoskopu – délka minimálně 450 cm |  |  |  |
| 1 ks – monopolární vysokofrekvenční kabel – délka minimálně 300 cm |  |  |  |
| SZM – počet výkonů za rok - 75 |  |  |  |
| Resekční bipolární koagulační kličky |  |  |  |
| - Resterilizovatelné nebo jednorázové |  |  |  |
| - Průměr maximálně 8 mm |  |  |  |
| Ostatní příslušenství k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití. |  |  |  |

* - pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou
  ** - dokument a číslo strany

*** - Erbe 300D a Olympus ESG-400 – Uvedení konkrétního názvu stávajícího vybavení je nutné pro plné
        zajištění kompatibility. Stanovení technických podmínek podle § 89 odstavce 1 ZZVZ nemůže být    
        dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení, které však musí být 
        plně kompatibilní s komponenty, které jsou používány u zadavatele.

Poznámka:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit 
o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Vysvětlivka
Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz atd.), pokud jsou k dispozici

- nejsou-li parametry obsaženy v přiložených dokumentech, potvrdí jejich splnění jiným dokladem, písemnou zprávou nebo čestným prohlášením

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….