Technická specifikace

Transportní ventilátor pro urgentní příjem Nemocnice Teplice o.z.“

1 ks

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

| Parametr / požadavek | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota (pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou) | Kde je uvedeno v nabídce (dokument a číslo strany) |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti: |  |  |  |
| Ventilace pediatrických pacientů a dospělých |  |  |  |
| Certifikace ventilátoru pro použití během transportu pacienta v sanitních vozidlech (DRNR, ZZS) |  |  |  |
| Monitorování pomocí ovládací obrazovky, která je dotyková nebo opatřena tlačítky či kombinace obou možností, a která musí být provedena tak, aby svrchní krycí vrstva ventilátoru přecházela bez přerušení přes ovládací tlačítka (tj. aby neexistoval žádný volný prostor mezi tlačítkem a tělem ventilátoru) tak, aby nemohlo docházet k zatékání infekčního materiálu do prostoru mezi tlačítkem a tělem ventilátoru. Ovládání i pomocí otočného ovladače |  |  |  |
| Rozsah provozních teplot minimálně -20 až +50 °C |  |  |  |
| Kompletní uživatelské ovládání v českém jazyce |  |  |  |
| Funkce Standby nebo funkce rychlého zapnutí ventilátoru pro rychlé zahájení ventilace |  |  |  |
| Napájení z elektrické sítě 230 V/50 Hz, náhradní zdroj elektrické energie (vnitřní baterie nebo jiné řešení, při kterém bude ventilátor bez omezení v provozu bez napájení z elektrické sítě) na minimálně 300 minut provozu |  |  |  |
| Konektivita na datovou integrační platformu zadavatele dle specifikace uvedené v obecné části této zadávací dokumentace |  |  |  |
| Vestavěná turbína jako zdroj hnacího tlaku. Pod pojmem „vestavěná turbína“ bude akceptováno veškeré originální příslušenství daného produktu sloužící k danému účelu. Zadavatel bude akceptovat alternativní technické řešení, které plně nahrazují vestavěnou turbínu, jako zdroj hnacího tlaku a zajišťují dostatečnou dodávku medicinálního vzduchu pro ventilaci pacienta |  |  |  |
| Spotřeba kyslíku pro vlastní chod ventilátoru (interní spotřebu) na max 1L/min |  |  |  |
| Připojení na stávající rozvod medicinálního kyslíku |  |  |  |
| Váha ventilátoru během transportu maximálně 8 kg |  |  |  |
| Ventilační režimy: |  |  |  |
| Minimálně CMV, SIMV, SIMV-PC, CPAP s tlakovou podporou (PS), neinvazivní ventilace, záložní „apnoe ventilace (použitá terminologie ventilačních režimů vychází z terminologie používané na stávajícím vybavení a může být nabídnuta funkčně ekvivalentní náhrada), sledování minutové dechové ventilace a současně tak i spontánní dechové minutové ventilace za účelem vyhodnocování podílu spontánní dechové minutové ventilace na celkové dechové minutové ventilaci |  |  |  |
| Ventilační parametry: |  |  |  |
| Nastavitelný PEEP minimálně 0-20 cmH2O |  |  |  |
| Nastavitelný dechový objem minimálně 50-2000 ml |  |  |  |
| Nastavitelný inspirační tlak minimálně 6-55 cmH2O |  |  |  |
| Nastavitelná dechová frekvence minimálně 5-60 dechů/min |  |  |  |
| Nastavitelný FiO2 minimálně v rozsahu 40-100 % |  |  |  |
| Nastavitelný flow trigger 1-10 l/min |  |  |  |
| Automatická kompenzace odporu ventilačního okruhu |  |  |  |
| Automatická BTPS kompenzace |  |  |  |

| Monitorace: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách |  |  |  |
| Grafické zobrazení – tlakové, průtokové křivky |  |  |  |
| Sledování dechových objemů – jednotlivý a minutový exspirovaný objem, PEEP, špičkový tlak, střední tlak, plateau tlak, spontánní dechová minutová ventilace |  |  |  |
| Sledování průtoku – inspirační, expirační, poměr I:E, dechová frekvence |  |  |  |
| Akustické a optické alarmy chybových hlášení alespoň ve stupních dle priority |  |  |  |
| Základní požadované vybavení přístroje: |  |  |  |
| Rukojeť pro transport |  |  |  |
| Držák pro zavěšení na lůžko a eurolištu |  |  |  |
| 2 ks pacientský okruh pro použití bez aktivního zvlhčovače |  |  |  |
| Testovací plíce – pokud jsou nutné k provádění uživatelských testů |  |  |  |

Veškeré povrchy nabízených výrobků včetně příslušenství musí být odolné vůči dezinfekčním a dekontaminačním prostředkům uvedených v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.s. – viz příloha č. 8 výzvy.

Poznámka:

Pokud není uvedeno v technické specifikaci jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení podrobných technických parametrů akceptován toleranční rozsah ± 10%.

Vysvětlivka:

Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci nabízeného zdravotnického prostředku

- zda zdravotnický prostředek požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.)