Exoskopický systém pro RPCH

Popis:

Exoskopický systém se zobrazením ve FullHD rozlišení na Oddělení rekonstrukční a plastické chirurgie. Systém umožňující zobrazení ICG pro zobrazení lymfatických cév (lymfografie) na končetinách přes kůži bez nutnosti otevřené operativy. Systém musí být připojitelný pomocí videovýstupu k laparoskopické věži a do videomanagement systému na Centrálních operačních sálech, díky kterému se bude obraz zobrazovat na sekundárních monitorech a případně streamovat do jiných místností. Dále se tento systém bude používat i na Oddělení rekonstrukční a plastické chirurgie pro předoperační vyšetření, kde bude zapotřebí ukládat jak obrazový tak i případný videozáznam bez možnosti připojení na videomanagement.

Seznam požadovaných položek:

Exoskopický systém  – 1 ks (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, RPCH)

- 1 ks	Kamerová jednotka

- 1 ks	Kamerová hlava – exoskop

- 1 ks	Monitor

- 1 ks	Přístrojový vozík

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Exoskopický systém

- Systém skládající se z kamerové jednotky a kamerové hlavy uzpůsobená pro otevřenou operativu a snímání ICG

- Systém umožňující zobrazení lymfatických cév (lymfografii) přes kůži bez otevřené operativy

- Umístění do požadovaného přístrojového vozíku

Plochý monitor

- Barevný LCD nebo LED monitor

- Úhlopříčka minimálně 30“ a maximálně 38“

- Certifikace MDE

- 4K nativní rozlišení obrazu, minimálně 3840x2160 pixelů

- Pozorovací úhel ve všech směrech minimálně 175°

- Antireflexní úprava obrazovky

- Musí umožňovat automatickou korekci jasu v závislosti na intenzitě okolního osvětlení

Kamerová jednotka

- Pracující v nativním FullHD rozlišení tj. minimálně 1920 x 1080 pixelů

- Nahrávání fotografií a videa přímo z jednotky na externí paměťové médium

- Ovládání a nastavování jednotky z předního panelu jednotky nebo na přípojném dálkovém ovládacím panelu (omyvatelný a dezinfikovatelný)

- Výstup videosignálu (minimálně DVI) pro připojení do videomanagement systému na operačních sálech a do monitoru laparoskopické věže

- Systém musí umožnit zobrazení barevného obrazu, černobílého obrazu s vyobrazením kontrastní látky a také prolnutí obou obrazů tj. barevný obraz s vyobrazením kontrastní látky

- Systém musí umožnit zobrazení více obrazových módů na jedné obrazovce najednou a přepínání mezi nimi

- Systém musí umožnit zobrazení více obrazů na jedné obrazovce – zobrazení NIR a VIS obrazu vedle sebe

- Musí být umožněno nahrávání obrázků nebo videozáznamů z této kamerové jednotky na externí paměťové médium

- Uložení alespoň 3 uživatelských nastavení

- Příslušenství v celkovém počtu minimálně:

  - 1 ks	Externí paměťové médium s kapacitou minimálně 1 TB, přenosová rychlost odpovídající standardu minimálně USB 3.0

Kamerová hlava

- Nativní snímání obrazu ve FullHD rozlišení tj. minimálně 1920 x 1080 pixelů

- Ovládání zoom-u (přiblížení) a ostření na kamerové hlavě

- Funkce autofocus – automatické ostření obrazu

- Pracovní vzdálenost kamery v rozsahu minimálně 50 – 300 mm pro možnost snímání celé končetiny

- Kamera musí obsahovat alespoň 2 nezávislé obrazové čipy pro viditelné (VIS) a NIR světlo pro umožnění nejvyšší možné citlivost i na stopový signál ICG

- Kamera musí obsahovat alespoň 2 typy LED osvětlení pro excitaci kontrastní látky a LED pro osvětlení operačního pole bílým světlem

- Na kamerové hlavě musí být tlačítka pro ovládání funkcí např. nastavení excitace, změna obrazového módu, automatické ostření

- Příslušenství a základní spotřební materiál v celkovém počtu minimálně:

  - 20 ks 	Sterilní obal na kamerovou hlavu systému pro ICG diagnostiku

Přístrojový vozík

- Vhodný pro umístění všech přístrojů sestavy

- Izolační transformátor

- 4 pojízdná kolečka, minimálně 2 z nich bržděná

- Manipulační madla

- Antistatická povrchová úprava