# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Endoskopická sestava na urologické oddělení – Nemocnice Most, o.z.

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |
| CPV kód: |  |

Popis:

Endoskopická sestava se zobrazením minimálně ve FullHD rozlišení a technologií spektrálního zobrazení pro výkony v oboru urologie.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Endoskopická sestava

Obsah sestavy:

- 1 ks	Plochý monitor

- 1 ks	Kamerová jednotka

- 1 ks	Kamerová hlava – lomená

- 1 ks	Zdroj světla

- 1 ks	Elektrochirurgická koagulace

- 1 ks	Přístrojový vozík

| Parametr / požadavek | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota* | Kde je uvedeno v nabídce** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ks Plochý monitor |  |  |  |
| - Barevný LCD nebo LED monitor |  |  |  |
| - Úhlopříčka minimálně 30“ a maximálně 38“ |  |  |  |
| - Certifikace MDE |  |  |  |
| - Nativní rozlišení obrazu, minimálně 3840x2160 pixelů |  |  |  |
| - Pozorovací úhel ve všech směrech minimálně 175° |  |  |  |
| - Antireflexní úprava obrazovky |  |  |  |
| - Umístění monitoru na přístrojovém vozíku na pohyblivém kloubovém rameni - Kloubové rameno musí umožnit nastavit monitor nad boky přístrojového vozíku do vzdálenosti mezi středovou osou vozíku a monitoru minimálně 65 cm, tak aby mohl mít operatér monitor nad operačním stolem respektive pacientem a přesto musí být zachována vysoká stabilita sestavy pro bezpečnost pacienta |  |  |  |
| 1 ks Kamerová jednotka |  |  |  |
| - Pracující v nativním rozlišení minimálně 1920x1080 pixelů |  |  |  |
| - Nahrávání alespoň fotografií přímo z jednotky na externí paměťové médium |  |  |  |
| - Zadávání pacientských dat přes klávesnici – klávesnice fyzická nebo na dotykovém panelu nebo na čelním panelu jednotky |  |  |  |
| - Ovládání a nastavování jednotky z předního panelu jednotky nebo na přípojném dotykovém panelu nebo pomocí klávesnice (tato musí být omyvatelná a dezinfikovatelná v prostředí se zvýšenou infekčností) |  |  |  |
| - Nastavení funkce programovatelných tlačítek kamerové hlavy |  |  |  |
| - Uložení minimálně 10 uživatelských přednastavení |  |  |  |
| - Technologie úzkopásmového (spektrálního) selektivního barevného zobrazení – technologie vytvářející barevně zkreslený obraz zvýrazňující oblasti tkáně s různým nasycením hemoglobinem změnou barvy dle úrovně nasycení respektive technologie napomáhající zvýraznění oblastí s nízkým kontrastem stejné barevnosti (zejména červeného spektra) změnou na jiné další barvy spektra mající vůči sobě vyšší kontrast |  |  |  |
| 1 ks Kamerová hlava – lomená |  |  |  |
| - Pro operativu v urologii - lomená optika respektive objektiv v úhlu 90° oproti tělu kamery s vývodem kabelu - Rotace kamery v rozsahu 360° bez dorazu či omezení, k tomu musí být zajištěna rotace obrazu |  |  |  |
| - Nativní snímání obrazu v rozlišení minimálně 1920x1080 pixelů |  |  |  |
| - Ostření na kamerové hlavě |  |  |  |
| - Upevnění optiky ke kamerové hlavě pomocí integrovaného očnicového adaptéru |  |  |  |
| - Minimálně 2 programovatelná tlačítka na kamerové hlavě |  |  |  |
| - Podpora technologie úzkopásmového (spektrálního) selektivního barevného zobrazení viz požadavek u kamerové jednotky |  |  |  |
| - Hmotnost maximálně 145 g |  |  |  |
| 1 ks Zdroj světla |  |  |  |
| - LED zdroj světla odpovídající xenonovému zdroji o výkonu alespoň 300W |  |  |  |
| - Plynulá regulace intenzity světla |  |  |  |
| - Intenzita světla automaticky řízena přímo kamerovou jednotkou |  |  |  |
| - Možnost ovládání světla přímo z kamerové hlavy |  |  |  |
| - Připojitelnost světlovodných kabelů různých výrobců – minimálně Olympus, Storz, Wolf přímo nebo za pomoci redukce |  |  |  |
| - Podpora technologie úzkopásmového (spektrálního) selektivního barevného zobrazení pokud je to zde u dané technologie vyžadováno |  |  |  |
| - Příslušenství v celkovém počtu minimálně: - 1 ks světlovodný kabel pro napojení zdroje k optikám, délka minimálně 2,5 m |  |  |  |
| 1 ks Elektrochirurgická koagulace |  |  |  |
| - Elektrochirurgický generátor s pokročilou bipolární koagulací pro otevřené, laparoskopické a endoskopické výkony řízený mikroprocesorem |  |  |  |
| - Režimy monopolární i bipolární koagulace a řezu se sadami nejrůznějších módů pro použití v obecné chirurgii a urologii včetně TURis |  |  |  |
| - V sadách módů musí být dostupné následující módy označované jako čistý, pulzní, jemný, silný, povrchový, bipolární koagulace, bipolární řez |  |  |  |
| - Mód pro provádění elektrochirurgie ve fyziologickém roztoku |  |  |  |
| - Mód pro bezpečné a účinné zatavování velkých cév a tkání (tzv. vessel sealing či ligace) až do průměru cévy 7 mm pro udržení tlaku krve a to bez průsaku krve v místě koagulace a bez nekrotizace tkáně |  |  |  |
| - Aktivní systém kontinuálního monitoringu zapnutého přístroje pro permanentní kontrolu bezpečnostních a výkonových systémů generátoru pro vyšší bezpečnost pacienta |  |  |  |
| - Aktivní systém automatického řízení dodávané vysokofrekvenční energie a homogenity elektrického oblouku zajišťující eliminaci jiskření respektive bezkontaktního koagulování u módů a nástrojů jenž k tomu nejsou určeny |  |  |  |
| - Automatické řízení přizpůsobení (regulace) výstupního výkonu k aktuálnímu stavu a druhu tkáně respektive impedanci tkáně v průběhu aplikace vysokofrekvenční energie se stabilizací výkonu pro eliminaci produkce zuhelnatění a adheze (lepení) koagulovaných tkání k nástroji |  |  |  |
| - Nejvyšší dosažitelný/aplikovatelný výstupní výkon: - V režimech monopolárního řezu minimálně 300W - V režimech monopolární koagulace minimálně 150W - V režimech bipolárního řezu minimálně 200W - V režimech bipolární koagulace minimálně 120W |  |  |  |
| - Manuální uživatelské nastavování úrovní síly/efektu/výkonu pracovních (aplikačních) módů |  |  |  |
| - Výstupní konektory pro připojení minimálně 4 pracovních nástrojů současně |  |  |  |
| - Aktivace / spuštění musí být možné pomocí ručního spínače, nožního spínače, funkce autostart-stop (automatizovaná funkce nevyžadující sepnutí dalšího spínače pro spuštění vysokofrekvenční energie), dostupnost těchto tří možností dle druhu režimu/módu a pracovního nástroje |  |  |  |
| - Aktivní systém kontinuálního monitoringu kvality spoje neutrální elektrody s pacientem s kontrolou vodivosti přechodu kůže-elektroda a zamezení aplikace vysokofrekvenční energie v případě rizika nedostatečného rozložení energie na plochu neutrální elektrody jako systém eliminace vzniku popálenin pacienta průchodem velké energie přes malou plochu (průřez) na přechodu vnitřního (přístrojového) a vnějšího (pacientského) elektrického okruhu čili vzniku koagulace na nepracovní části elektrického okruhu |  |  |  |
| - Systém využívající jednorázové neutrální elektrody tzv. dělené (dvousekční) |  |  |  |
| - Zobrazování a ovládání nastavení přístroje prostřednictvím dotykového barevného displeje s vyšší odolností proti rozbití či poškrábání a dezinfekčním prostředkům používaných v prostředí operačních sálů s úhlopříčkou minimálně 7 palců |  |  |  |
| - Vizuální a akustická alarmová oznámení včetně textových instrukcí k provedení nápravy nedostatku |  |  |  |
| - Nastavitelná hlasitost akustických signálů |  |  |  |
| - Programová paměť pro ukládání individuálně nastavených módů a jejich parametrů s textovým popisem uloženého programu definovaným uživatelem, kapacita uživatelských programů v počtu minimálně 30 |  |  |  |
| - Plně použitelná pro použití 5 ks sestav stávajících bipolárních resektoskopů výrobce Olympus bez funkčních omezení |  |  |  |
| - Příslušenství a základní spotřební materiál v celkovém počtu minimálně: - 1 ks dvoupedálový nožní ovladač pro spouštění bipolárních i monopolárních režimů řezu a koagulace - 50 ks jednorázových dělených neutrálních elektrod - 2 ks kabel pro jednorázové neutrální elektrody |  |  |  |
| 1 ks Přístrojový vozík |  |  |  |
| - Vhodný pro umístění všech přístrojů sestavy (pokud u jednotlivých přístrojů není umístění uvedeno jinak) - Jedna volná pozice pro umístění stávající urologické oplachové pumpy – požadujeme od dodavatele napojení pumpy do věže na společné el. napájení |  |  |  |
| - Izolační transformátor |  |  |  |
| - 4 pojízdná kolečka, minimálně 2 z nich bržděná |  |  |  |
| - Zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky |  |  |  |
| - Držák infuzních vaků |  |  |  |
| - Lišta pro připevnění odpadní nádoby |  |  |  |
| - Manipulační madla |  |  |  |
| - Antistatická povrchová úprava |  |  |  |

* - pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou
  ** - dokument a číslo strany

Vysvětlivka

Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.), pokud jsou k dispozici

- nejsou-li parametry obsaženy v přiložených dokumentech, potvrdí jejich splnění jiným dokladem, písemnou zprávou nebo čestným prohlášením

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….