Automatický aplikátor radiofarmak

## Popis pořizovaných předmětů a technologického řešení / parametrů:

Automatický aplikátor radiofarmak pro Oddělení nukleární medicíny - MNUL včetně příslušenství.

Technická specifikace:

| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Parametr | Požadovaná hodnota | Typ parametru | Nabízená hodnota* |
| Parametry přístroje |  |  |  |
| Přístroj musí být nový (nesmí být repasovaný nebo předváděcí kus) | Ano | Absolutní |  |
| Kompaktní mobilní přístroj umožňující přípravu, dávkování a přímou aplikaci radiofarmak bez nutnosti použití dalšího přístroje. | Ano | Absolutní |  |
| Použití mateřské lahvičky s radionuklidem 18F s maximální aktivitou minimálně 25 GBq. | Ano | Absolutní |  |
| Odstínění zajišťující vnější dávkový příkon nepřesahující 10 µSv/h ve vzdálenosti 10 cm od povrchu přístroje maximální možné vložené aktivitě | Ano | Absolutní |  |
| Založení mateřské lahvičky, hlavního sterilního kitu hadiček, fyziologického roztoku nebo odpadního kontejneru případně dalšího příslušenství do pracovní komory musí být ergonomicky dostupné z jednoho místa. | Ano | Absolutní |  |
| Přístroj musí umožňovat výměnu jednorázového pacientského kity bez nutnosti otevření pracovní komory | Ano | Absolutní |  |
| Automatická blokace přístupu do pracovní komory v případě radioaktivity mimo stínění jako ochrana před náhodnou expozicí. | Ano | Absolutní |  |
| Možnost automatického promytí celého přístroje pomocí fyziologického roztoku s odvodem stíněného odpadního kontejneru. | Ano | Absolutní |  |
| Přístroj musí být schválen pro práci minimálně s následujícími radionuklidy 18F, 68Ga, 177Lu, 99mTc, 123I, 131I, 90Y, 89Zr. | Ano | Absolutní |  |
| Systém umožňující měření mateřské lahvičky i aktivity jednotlivých dávek pomocí integrované ionizační komory | Ano | Absolutní |  |
| Možnost měření aktivity mateřské lahvičky bez ztráty radiofarmaka. | Ano | Absolutní |  |
| Možnost ředění radiofarmaka fyziologickým roztokem na požadovanou objemovou aktivitu (koncentraci) radiofarmaka dle požadavku připravujícího na začátku i v průběhu pracovního dne. | Ano | Absolutní |  |
| Ovládání pomocí integrované obrazovky s možností nastavení do ergonomické polohy. | Ano | Absolutní |  |
| Možnost nastavení rychlosti podávání radiofarmaka minimálně v rozsahu 0,5 - 20 ml/min. | Ano | Absolutní |  |
| Objem dávky v rozsahu minimálně 0,5 – 5 ml. | Ano | Absolutní |  |
| Přístroj schopný aplikovat terapeutická radiofarmaka s objemy až 30ml bez nutnosti zásahu do pracovní komory. Aplikace může probíhat v několika cyklech v rámci 1 terapeutického programu. | Ano | Absolutní |  |
| Systém umožňující opakovaný test průchodnosti hadiček pomocí fyziologického roztoku | Ano | Absolutní |  |
| Integrovaná detekce bublin během aplikace | Ano | Absolutní |  |
| Vizuální signalizace stavu přístroje včetně signalizace stavu práce s radioaktivitou viditelné z všech stran přístroje. | Ano | Absolutní |  |
| Automatický program pro denní kontrolu přesnosti měření ionizační komory. Součástí dodávky je také kalibrovaný zdroj vyžadovaný pro každodenní kontrolu přesnosti měření. | Ano | Absolutní |  |
| Možnost výběru pacienta s automatickým výpočtem dávky | Ano | Absolutní |  |
| Integrovaný elektrický pohon pro převážení v rámci pracoviště. | Ano | Absolutní |  |
| Automatické zabrzdění přístroje v případě, že není transportován – odblokování pomocí ručního ovládání | Ano | Absolutní |  |
| Integrovaná tiskárna pro tisk identifikačních štítků s informacemi o připravené aplikační dávce radiofarmaka. | Ano | Absolutní |  |
| Bateriové napájení umožňující plnohodnotný provoz po celý pracovní den (8 hodin) | Ano | Absolutní |  |
| Přístroj musí být klasifikován jako zdravotnický prostředek s příslušenou certifikací dle MDD nebo MDR. | Ano | Absolutní |  |
| Maximální rozměry přístroje (š x d x v): 650 x 1200 x 1300 mm | Ano | Absolutní |  |
| Maximální váha přístroje 360 kg | Ano | Absolutní |  |
| Prvotní metrologické ověření přístroje | Ano | Absolutní |  |
| Součástí dodávky musí být veškerý spotřební materiál a příslušenství pro zaškolení a zprovoznění přístroje | Ano | Absolutní |  |
| Součástí dodávky musí být wolframový kontejner pro transport a uložení radiofarmaka do přístroje – 2 ks | Ano | Absolutní |  |

* Účastník vyplní žlutě zvýrazněné buňky tabulky.