Technická specifikace

Dynamický nákupní systém na dodávky vybavení pro flexibilní endoskopii

Výzva č. 3: Doplnění stávajícího endoskopického vybavení – Nemocnice Teplice

Popis:

Soubor kompletního endoskopického vybavení, které vzájemnou technologickou návazností komponent a funkčně sloučených celků, musí sloužit k provádění diagnosticko-terapeutických výkonů v gastroenterologii.

Seznam požadovaných položek:

Videoendoskopická sestava (Interní oddělení, Nemocnice Teplice)

- 1 ks	Videoprocesor se zdrojem světla

- 1 ks	Plochý monitor

- 1 ks	Oplachová pumpa

- 1 ks	Odsávací pumpa

- 1 ks	Přístrojový vozík

Flexibilní endoskopy  (Interní oddělení , Nemocnice Teplice)

- 2 ks	Videogastroskop

- 3 ks	Videokolonoskop

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Všechny definované položky musí mít vzájemnou technologickou vazbu komponent ve funkčně sloučených celcích k provádění medicínských výkonů pro něž jsou tyto celky určeny.

- Minimálně 1 gastroskop a 2 kolonoskopy ze skupiny Flexibilní endoskopy musí být dále plně použitelné se stávající technikou klinického pracoviště tj. s endoskopickými sestavami osazené videoprocesory Olympus CV-190 a zdroji světla CLV-190.

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |
| CPV kód: |  |

| Technická specifikace | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota* | Kde je uvedeno v nabídce** |
| --- | --- | --- | --- |
| Videoprocesor |  |  |  |
| - Zpracování obrazu z flexibilních videoendoskopů specifikovaných níže |  |  |  |
| - Minimálně 4K rozlišení výstupního videosignálu (obrazu) |  |  |  |
| - Funkce pro úpravy a nastavení snímaného obrazu: - Automatické nastavení jasu či intenzity světla - Nastavení kontrastu - Vyvážení bílé barvy - Nastavení velikosti obrazu - Elektronické zvětšení obrazu - Ostření obrazu - Volby celkového barevného odstínu - Zvýraznění obrazu tzv. enhancement |  |  |  |
| - Technologie úzkopásmového selektivního barevného zobrazení – technologie využívající biofyzikálního jevu spektrální absorpce světla hemoglobinem a generování barevně zkresleného obrazu vytvořeného filtrací obrazu zaměřenou na blízké oblasti kolem hodnot vlnových délek 410 až 420 nm a 535 až 545 nm odpovídající oblastem spektra se špičkovou (významně vyšší než v blízkém okolí) absorpcí světla hemoglobinem ve viditelném spektru |  |  |  |
| - Funkce obraz v obraze |  |  |  |
| - Funkce zmrazení obrazu pro statické zobrazení určitého místa |  |  |  |
| - Paměť pro ukládání nastavení jednotky |  |  |  |
| - Ovládání jednotky na čelním panelu přes integrovaný barevný dotykový displej s úhlopříčkou minimálně 6 palců nebo externí dotykovou obrazovku s úhlopříčkou minimálně 6 palců - Zajištění všech funkcí externí klávesnice nebo externí fyzická klávesnice připojená k jednotce - Zadávání údajů o pacientech |  |  |  |
| - Zadávání pacientských údajů k popisu snímků |  |  |  |
| - Ukládání a export fotografií na externí paměťové médium s kapacitou minimálně 128GB |  |  |  |
| - Výstupy videosignálu minimálně pro připojení jednoho monitoru a záznamového zařízení |  |  |  |
| - Integrovaný LED zdroj světla nebo samostatná jednotka se zachování připojování endoskopů přes jednosvazkový konektor tj. připojení endoskopů pro přenos světla a videosignálu přes jeden společný konektor - Integrovaná vzduchová pumpa s nastavením provozu v minimálně 3 úrovních |  |  |  |
| Plochý monitor |  |  |  |
| - Barevný LCD nebo LED monitor |  |  |  |
| - Úhlopříčka minimálně 27 palců |  |  |  |
| - Rozlišení obrazu minimálně ve 4K |  |  |  |
| - Certifikace pro medicínské použití |  |  |  |
| - Pozorovací úhel ve všech směrech minimálně 170° |  |  |  |
| - Vstupy minimálně HDMI, 3G-SDI |  |  |  |
| - Umístění monitoru na vozíku na pohyblivém kloubovém rameni |  |  |  |
| Oplachová pumpa - Pro provádění oplachu přes flexibilní endoskop |  |  |  |
| - Nejvyšší dosažitelný průtok roztoku přes kanál v endoskopu minimálně 190 ml/min. |  |  |  |
| - Regulovatelná rychlost průtoku |  |  |  |
| - Spínání oplachu z endoskopu nebo pomocí ovládacího pedálu |  |  |  |
| - Ochrana proti přetlakování |  |  |  |
| - Příslušenství a základní spotřební materiál v počtu minimálně: - 10 ks - hadicových setů |  |  |  |
| Odsávací pumpa |  |  |  |
| - Nejvyšší sací výkon minimálně 35 l/min. |  |  |  |
| - Plynulá regulace podtlaku |  |  |  |
| - Hodnota podtlaku monitorována vakuometrem |  |  |  |
| - Nejvyšší podtlak minimálně -85 kPa |  |  |  |
| - Držák pro upevnění na lištu nebo umístění přímo na polici ve vozíku |  |  |  |
| - Příslušenství a základní spotřební materiál v počtu minimálně: - 1 ks - odpadní láhev o objemu minimálně 2 l - 20 ks - jednorázové odsávací pytle do odpadní láhve |  |  |  |
| Přístrojový vozík |  |  |  |
| - Vhodný pro umístění všech přístrojů sestavy |  |  |  |
| - Minimálně jedna volná police pro jeden přístroj (např. elektrokoagulace) |  |  |  |
| - Izolační transformátor |  |  |  |
| - Centrální vypínač elektrického napájení všech komponent |  |  |  |
| - 4 pojízdná kolečka, minimálně 2 z nich bržděná |  |  |  |
| - Zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky |  |  |  |
| - Pohyblivé kloubové rameno pro držení a nastavení pozice monitoru |  |  |  |
| - Lišta pro připevnění odpadní nádoby |  |  |  |
| - Držák pro minimálně dva endoskopy |  |  |  |
| - Manipulační madla |  |  |  |
| - Antistatická povrchová úprava |  |  |  |
| Videogastroskop |  |  |  |
| - Snímaní obrazu v rozlišení minimálně 1920x1080 |  |  |  |
| - Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení |  |  |  |
| - Jednosvazkový konektor tj. připojení endoskopu pro přenos světla a videosignálu přes jeden společný konektor |  |  |  |
| - Optický systém: - zorné pole minimálně 140° - směr pohledu přímý pohled - hloubka ostrosti minimálně 3,0 – 100,0 mm |  |  |  |
| - Zaváděcí tubus: - zevní průměr distálního konce maximálně 9,9 mm - zevní průměr tubusu maximálně 9,9 mm - pracovní délka minimálně 1030 mm |  |  |  |
| - Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,8 mm |  |  |  |
| - Ohybová část – rozsah angulace: - nahoru minimálně 210° - dolů minimálně 90° - doprava minimálně 100° - doleva minimálně 100° |  |  |  |
| - S přídavným oplachovým kanálem |  |  |  |
| Videokolonoskop |  |  |  |
| - Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod. |  |  |  |
| - Technologie snímacího čipu CMOS nebo CCD |  |  |  |
| - Snímaní obrazu v rozlišení minimálně 1920x1080 |  |  |  |
| - Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení viz popis u videoprocesoru |  |  |  |
| - Systém nastavení tuhosti endoskopu pro snadnější průchodnost v minimálně 3 stupních nebo odstupňovaná tuhost |  |  |  |
| - Účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy |  |  |  |
| - Jednosvazkový konektor tj. připojení endoskopu pro přenos světla a videosignálu přes jeden společný konektor |  |  |  |
| - Optický systém: - zorné pole minimálně 160° - směr pohledu přímý pohled - hloubka ostrosti minimálně 3,0 – 100,0 mm |  |  |  |
| - Zaváděcí tubus: - zevní průměr distálního konce maximálně 13,2 mm - zevní průměr tubusu maximálně 13,2 mm - pracovní délka minimálně 1680 mm |  |  |  |
| - Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,7 mm |  |  |  |
| - Ohybová část – rozsah angulace: - nahoru minimálně 180° - dolů minimálně 180° - doprava minimálně 160° - doleva minimálně 160° |  |  |  |
| - S přídavným oplachovým kanálem |  |  |  |
| Přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle platné legislativy. |  |  |  |
| Omyvatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a.s. |  |  |  |

* - pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou
  ** - dokument a číslo strany

Vysvětlivka
Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz atd.), pokud jsou k dispozici

- nejsou-li parametry obsaženy v přiložených dokumentech, potvrdí jejich splnění jiným dokladem, písemnou zprávou nebo čestným prohlášení.

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….