Svářečka sterilizačních obalů II.

Popis:

Nákup 3 ks svářeček sterilizačních obalů s tiskárnami pro Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 3 ks	Svářečka sterilizačních obalů s tiskárnou

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |
| CPV kód: |  |

| Technická specifikace přístroje Základní požadavky | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota* | Kde je uvedeno v nabídce** |
| --- | --- | --- | --- |
| Mikroprocesorem řízená svářečka určená do prostor centrální sterilizace zdravotnických zařízení |  |  |  |
| Kryt svářečky z nerezové oceli |  |  |  |
| Integrovaná tiskárna pro potisk obalů |  |  |  |
| Svařované materiály – minimálně obaly papír/folie, tyvek a papírové sáčky |  |  |  |
| Přístroj musí mít alfanumerický displej s tlačítky nebo dotykový displej |  |  |  |
| Šíře sváru minimálně 12 mm |  |  |  |
| Nastavení svařovací teploty minimálně do 220 °C |  |  |  |
| Tisk parametrů přímo na obal během svařovacího procesu |  |  |  |
| Automatický start po vložení obalu do svařovací dráhy |  |  |  |
| Rychlost svařování minimálně 10 m/min. |  |  |  |
| Nastavení různých formátů data a času – datum ve formátech minimálně „D/M/R“, „M/D/R“, „R/M/D“ |  |  |  |
| Minimálně jednořádkový tisk s možností nastavení minimálně – datum sterilizace, datum expirace, šarže sterilizace, název oddělení |  |  |  |
| Ochrana proti přehřátí |  |  |  |
| Automatické vypnutí po minimálně 30 sekundách nečinnosti |  |  |  |
| Automatické vypnutí přístroje při odchylce teploty o ±5 °C a zahlášení alarmu |  |  |  |
| Ovládání v českém jazyce |  |  |  |
| Požadované příslušenství k jednotlivým dodávkám ke každému přístroji: |  |  |  |
| Válečkový stolek nebo dopravník pro každou svářečku |  |  |  |
| Ostatní příslušenství k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití. |  |  |  |

* - pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou
  ** - dokument a číslo strany

Poznámka:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit 
o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Vysvětlivka
Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz atd.), pokud jsou k dispozici

- nejsou-li parametry obsaženy v přiložených dokumentech, potvrdí jejich splnění jiným dokladem, písemnou zprávou nebo čestným prohlášením

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….