## Rules
Nastavení middleware
Vek pacienta<12 mesicu -> objednane vsechny profily vysetreni | Věk pod 12 měs., pak jsou k původnímu požadavku přidány další profily analýzy, které analytický systém umožňuje např. DIFF, RET (PLT-O), NRBC, (PLT-F nebo WPC)- důvodem je předpokládáný nízký objem vzorku a omezení možnosti opakovat analýzu | přidány další profily vyšetření
Vek pacienta<12 mesicu, neznamy pacient -> kontrola v nátěru | Vek pacienta<12 mesicu, neznamy pacient požadována kontrola v nátěru | Nátěr
Nalez blastu v předchozím vysetreni->doporucena kontrola v nateru | Objednán KO+DIFF a předchozím výsledku pacienta nález blastů-> doporučena mikroskopická kontrola DIFF. <v případě požadavku monitoringu jiné skupiny buněk prosím kontaktujte zástupce firmy Sysmex.> | Nátěr
V predchozím vzorku nalez NRBC>10% ->doporuceno mereni NRBC | V předchozím vzorku NRBC >10% NRBC. Nutná kontrola NRBC | objednávka NRBC
Nedostatecne promichani nebo vliv kvality vzorku? → opakuj mereni | Nepravděpodobná hodnota počtu buněk způsobená nedostatečným promícháním vzorku | Rerun
Nedostatecne promichani nebo vliv kvality vzorku? → opakuj mereni | Hláška analyzátoru 'Suspect Sample?'
Nedostatecne promichani nebo vliv kvality vzorku? -> parametry nezmeneny po opakovanem mereni | Opakované měření vydalo stejné výsledky jako předchozí | kontrola vzorku
Chyba aspirace? → Opakuj merení | Hláška analyzátoru "Aspiration Error" | Rerun
Chyba aspirace? → Opakuj merení | Extrémně nízký HGB: HGB< 50g/l
Porucha analyzatoru → Zkontrolujte chybu v ridicim počítači (IPU) a opakujte mereni | Funkční chyba hlášená analyzátorem v IPU | Kontrola a odstranění chyby Rerun
Limit linearity prekrocen → Naredte vzorek! | Jeden z parametrů analýzy je označen mimo limit linearity@ | Opakujte analýzu po naředění vzorku
Redeny vzorek → Zkontrolujte scattergramy a histogramy | Měření vzorku proběhlo v módu "Prediluted" | Zkontrolujte abnormality v grafickém výstupu výsledku
Mikroskopicka analyza objednana z LIS nebo preanalytickými pravidly | Mikroskopická analýza objednána z LIS nebo preanalytickými pravidly např. z nastavení 'special patient' | DIFF 'on hold'
Vzorek meren vickrat! | Vzorek měřen několikrát | zablokování výsledku pro validaci
Objednana a neprovedena analyza (DIFF / RET / PLT-F / WPC) | Nebyla provedena analýza objednaného profilu DIFF/ RET/ PLT-F/ NRBC/ WPC výsledeknení kompletní - > opakujte měření | Rerun
Nizke PLT -> Zkontrolujte srazeninu ve vzorku (toto pravidlo je aktivováno jen v případech, že není aktivní pravidlo PLT_Clumps nebo R_PLT_Low | Prvozáchyt thrombocytopenie, PLT< 150 x 10^9 /l nebo DeltaCheck PLT pozitivní [změna o 50% během 90 dnů] nebo předchozí hodnota PLT není spolehlivá. | Kontrola sraženiny ve vzorku a nátěr, nátěr není proveden automaticky, výsledek se jen zablokuje.
PLT reflex → Opakuj mereni v PLT-F! | "PLT Abn. Distribution" a/nebo nespolehlivý počet PLT a Delta check PLT je pozitivní (v průběhu 90 dní došlo ke změně v počtu PLT o 50%) nebo předchozí výsledek neexistuje | Reflex PLT-F
Shluky PLT? -> kontrola vzorku a nater | Hláška "PLT clumps?" a PLT<150 x 10^9 /l | Nátěr
Interference mereni PLT → kontrola trombocytu v nateru | PLT Abn Scattergram nebo | Nátěr
Ret Abnormal scattergram
Chladove protilatky? → Zahrejte vzorek na37°C! | Hláška "RBC agglutination?" a MCHC>380g/l | opakované měření po zahřátí vzorku
Lipemie / hemolyza / protilatky / hypoosmolarita? → Kontrola vzorku | MCHC ≥ 365g/l | Kontrola vzorku
Interference RBC extremni leukocytozou! | WBC > 100 x 10^9 /L a hláška "Dimorphic population"a MCV> 80 fL | Nutná manuální korekce parametrů červené řady
Interference nebo stary vzorek → Kontrola MCV, opakuj mereni | MCV ≥ 115 fL a MCHC < 30 g/dL | kontrola vzorku/ data odběru
Pozitivní Delta check MCV → Zkontroluj identifikaci pacienta | DeltaCheck MCV pozitivní: změna o 6% během10 dnů a nebyla aktivována pravidla:'Nedostatečné promíchání vzorku/Chyba aspirace/Chladové protilátka a Lipemie / hemolýza / protilátky / hypoosmolarita? | Kontrola identifikace pacienta
Pozitivní Delta check MCHC → Zkontroluj identifikaci pacienta | DeltaCheck MCHC pozitivní: změna o 6% během10 dnů a nebyla aktivována pravidla:'Nedostatečné promíchání vzorku/Chyba aspirace/Chladové protilátky a Lipemie / hemolýza / protilátky / hypoosmolarita? | Kontrola identifikace pacienta
Rozdilne vysledky v RBC a RET kanale -> opakujte mereni | Hláška analyzátoru Action: 'Difference between RBC and RET'a nebyla aktivována pravidla "Chladové protilátky a Lipemie / hemolýza / protilátky / hypoosmolarita? | opakujte měření
Opakovane rozdilne vysledky v RBC a RET kanale -> zkontrolujte vzorek a morfologii RBC. | Opakovaná analýza má stejné výsledky | Kontrola výsledku
Interference v RET scattergramu → Overte morfologii RBC | Podezřelá retikulocytóza bez zvýšené přítomnosti málo zralé populace - IRF (RET#>0,200x 10^9/L a IRF<10%) + aktivace hlášení "RET Abn.Scattergram" | Nátěr
nebo Abnormal RET scattergram způsobený interferencí z oblasti vysoké fluorescence, kdy HFR>LFR a WBC> 10 x 10^9/L
Abnormální scattergram v RET kanale-> Zkontrolujte scattegram a rozhodnete o manualni kontrole | Aktivace hlášení "RET Abn.Scattergram" | Kontrola scattergramu RET
RET-He nespolehlivé! | Nízká senzitivita RET-He z důvodu nízkého počtu RET# < 0.010 x 10^9/l nebo aktivace hlášení "RET Abn. Scattergram" | Nespolehlivý výsledek
Abnormalni scattergram WBC -> opakujte mereni v DIFF kanále | Aktivace "WBC Abn Scattergram" u měření KO (Bez DIFF) | objednávka DIFF
Interference ve WNR -> je-li WDF Scatergram normalni vydejte vysledek WBC-D | Aktivace "WBC Abn Scattergram" z WNR kanálu u měření KO+DIFF | Použijte výsledek WBC-D
Nizky pocet WBC? - > Opakuj merení v “Low WBC modu! | WBC <1,0 x 10^9/l a NEUT# nejsou vydány [---],opakujte měření v L-WBC modu pro stanovení počtu neutrofilů | Objednávka módu L-WBC
Nizky pocet WBC? - > Opakuj merení v “Low WBC modu! | WBC ≥ 0.5 x 10^9/l Pokud je aktivní pravidlo Aplazie (zrušení DIFF), upravte hodnotu podle něj jinak deaktivujte tuto podmínku!
Rozdilne vysledky ve WNR a WDF kanale -> Opakujte mereni | Aktivace "Action message" v analyzátoru: ‘Difference between WNR and WDF’ | opakujte měření
Opakovane rozdilne vysledky ve WNR a WDF kanale -> Zkontrolujte vzorek a morfologii WBC | Stejné podmínky aktivace viz výše po opakovaném měření | Kontrola vzorku
Pozitivni morfologicky nalez WBC -> kontrola v nateru! | Nález anbormality v DIFF, suspektní morfologické hlášky analyzátoru | >Objednávka nátěru +mikr. dif
Pozitivni morfologicky nalez WBC -> kontrola v nateru! | Nález anbormality v DIFF, suspektní morfologické hlášky analyzátoru | >DIFF 'on hold'
Pozitivni morfologicky nalez WBC -> kontrola v nateru! | Nález anbormality v DIFF, suspektní morfologické hlášky analyzátoru | >Zrušit Diff analyzátoru
Morfologicky nalez u WBC overeny v poslednich 24 hodinach -> nedelat opakovanou kontrolu nateru! | pravidlo ruší objednávku nátěru a mikroskopického DIFF pokud od posledního výsledku mikroskopického DIFF uplynulo méně než 24 hodin Toto pravidlo není aktrivní, jsou-li u stejného vzorku použita doporučená pravidla pro biovalidaci. | nebude proveden nátěrNo smear Cancel DIFF
Nalez abnormality leukocytů v puvodni objednavce KO! | Nález abnormality DIFF v původní objednávce LIS jen KO | Nedělat nátěr
Nalez abnormality leukocytů v puvodni objednavce KO! | Nález abnormality DIFF v původní objednávce LIS jen KO | Zrušit strojový DIFF
DIFF z analyzatoru je nespolehlivy!- > overte v nateru | Hláška analyzátoru "WBC Abn Scattergram" | Nátěr
Left shift (pritomnost tyci)? | Hláška analyzátoru "Left shift?" a NEUT# < 6 x 10^9/l a věk > 14 dní | Nátěr
Left shift (pritomnost tyci)? | 'Hláška analyzátoru "Left shift?" a věk <14 dní
Podezreni na interferenci mereni Eozinofilu-> nater | EO% ≥ 15% a PLT < 150 x 10^9/l | Nátěr
Pritomny atypicke lymfocyty pravdepodobne reaktivniho puvodu | Hláška analyzátoru "Atypical Lympho?" | Nátěr
Pritomne atypicke lymfocyty supektne neoplastickeho puvodu | Hláška analyzátoru "Blasts/Abn Lympho?" a není možný reflex test ve WPC kanále | Nátěr
Atypicke lymfocyty nebo blasty? → Merte ve WPC kanale! | Hláška analyzátoru "Blasts/Abn Lympho?" a je možný reflex test ve WPC kanále | objednávka WPC a "Rerun" všech parametrů
Atypicke lymfocyty nebo blasty? → Merte ve WPC kanale! | WBC ≥ 0.5 x 10^9/l Pokud je aktivní pravidlo Aplazie (zrušení DIFF), upravte hodnotu podle něj jinak deaktivujte tuto podmínku!
Pritomne atypicke lymfocyty supektne neoplastickeho puvodu | Hláška analyzátoru z WPC kanálu:"Abn Lympho?" | Nátěr
Blasty? | Hláška analyzátoru z WPC kanálu:"Blasts?" | Nátěr
"ověření nálezu" = opakovaný nález u známého pacientam po uplynutí času: · u dospělých před 90 dny · u dělí před 30 dny takový nález je potřeba znovu ověřit z důvodu monitoringu onemocnění | Prvozáchyt: >Pacient neměl žádný předchozí výsledek. >V předchozích výsledcích byly/nebyly přítomny abnormality. >Poslední mikroskopické ověření opakovaně abnormálního výsledku: · u dospělých před 90 dny · u dělí před 30 dny
dospělí: věk ≥15 let děti: věk < 15 let
Nizke PLT, prvozachyt nebo overeni opak. nalezu -> Kontrola v nateru | Prvozáchyt PLT <100 x 10^9 /l] (dospělí) nebo opakovaného ověření nálezu po 90 dnech nebo se předchozí výsledek liší o 50% během 90 dní | Nátěr
Nizke PLT, prvozachyt nebo overeni opak. nalezu -> Kontrola v nateru | Prvozáchyt PLT < 150 x 10^9 /l] (děti) a výsledek se liší o 50% v průběhu 90 dní a předchozí výsledek > současný nebo výsledek PLT ve formě komentáře
Vysoke PLT, prvozachyt nebo overeni opak. nalezu -> Kontrola v nateru | Prvozáchyt PLT >450 x 10^9 /l] nebo ověření opakovaného nálezu po 90 dnech nebo se předchozí výsledek liší o 50% během 90 dní předchozí výsledek > současný nebo výsledek PLT ve formě komentáře | Nátěr
Nizke MPV, prvozachyt nebo overeni nalezu -> Kontrola v nateru | MPV < 7 fL a PLT < 150 x 10^9 /l a je to prvozáchyt nebo ověření opakovaného nálezu | Nátěr
PLT Delta check pozitivni -> Kontrola PLT v nateru | DeltaCheck PLT pozitivní [změna o 50% / během 90 dní] a (předchozí > současný) | Nátěr
samostatná podmínka:PLT<150 x10^9 /l bez dalších hlášek k PLT
Nizky HGB, prvozachyt nebo overeni nalezu -> opakujte mereni s RET | HGB <100 g/l (dospělí) nebo HGB < 90g/l (děti) a je to prvozáchyt nebo ověření opakovaného nálezu nebo DeltaCheck pozitivní [o 25% / během 90 dní] a předchozí > současný | objednávka RET+rerun
Nizky HGB, prvozachyt nebo overeni nalezu -> opakujte mereni s RET | samostatná podmínka: platí jen při objednávce KO + DIFF
Nizky HGB, prvozachyt nebo overeni nalezu -> Kontrola v nateru | HGB< 80 g/l (dospělí) nebo HGB < 90g/l (děti) a je to prvozáchyt nebo ověření opakovaného nálezu | Nátěr
Nizky HGB, prvozachyt nebo overeni nalezu -> Kontrola v nateru | samostatná podmínka: platí jen při objednávce KO + DIFF
Nizky HGB, prvozachyt nebo overeni nalezu -> Kontrola v nateru | HGB< 100 g/l (dospělí) a RET# > 120 x 10^9/l a je to prvozáchyt nebo ověření opakovaného nálezu - samostatná podmínka: platí jen při objednávce KO + DIFF
samostatná podmínka: platí jen při objednávce KO + DIFF
Mikrocytoza, prvozachyt nebo overeni nalezu -> opakujte mereni s RET | Mikrocytoza, prvozáchyt nebo ověřeni opakovaného nalezu - MCV <75 fL (dospělí) - MCV < 70 fl a věk 6 měs. až 2 roky - MCV < 72 fl a věk >2 roky až 15 let | objednávka RET + rerun
Mikrocytoza, prvozachyt nebo overeni nalezu -> opakujte mereni s RET | samostatná podmínka: platí jen při objednávce KO + DIFF
Makrocytoza, prvozachyt nebo overeni nalezu -> opakujte mereni s RET a zkontrolujte v nateru | Makrocytóza, prvozáchyt nebo ověřeni opakovaného nalezu a RET nebyly měřeny - MCV >105 fl (dospělí) - MCV > 85 fl a věk 6 měs. až 2 roky - MCV > 95 fl a věk > 2 roky až 15 let | objednávka RET + rerun + nátěr
Makrocytoza, prvozachyt nebo overeni nalezu -> opakujte mereni s RET a zkontrolujte v nateru | samostatná podmínka: platí jen při objednávce KO + DIFF
Anizocytoza nebo dimorfni populace, prvozachyt nebo overeni nalezu -> Kontrola morfologie RBC v nateru | RDW-CV > 22% nebo hláška analyzátoru "Dimorphic_Population" a je to prvozáchyt nebo ověřeni opakovaného nalezu | Nátěr
Anizocytoza nebo dimorfni populace, prvozachyt nebo overeni nalezu -> Kontrola morfologie RBC v nateru | samostatná podmínka: platí jen při objednávce KO + DIFF
Suspektni schistocyty -> Kontrola RBC v nateru | Hláška analyzátoru "Fragments?" | Nátěr
samostatná podmínka: platí jen při objednávce KO + DIFF
Pritomny NRBC, prvozachyt nebo overeni nalezu-> Kontrola RBC v nateru | NRBC% ≥1% je to prvozáchyt nebo nutnost ověření opakovaného nálezu | Nátěr
Reticulocytoza, prvozachyt nebo overeni nalezu -> Kontrola RBC v nateru | RET# > 120 x 10^9/l a bez hlášek analyzátoru "RET_Abn_Scattergram" | Nátěr
WBC < 2,5 v KO, prvozachyt nebo overeni nalezu -> opakujte analyzu s DIFF | WBC < 2.5 x 10^9/l a není změřen DIFF a je to prvozáchyt nebo ověřeni opakovaného nalezu | objednávka DIFF + rerun
WBC > 30 v KO, provozachyt nebo overeni nalezu -> opakujte analyzu s DIFF | WBC > 30.0 x 10^9/l a není změřen DIFF a je to prvozáchyt nebo ověřeni opakovaného nalezu | objednávka DIFF + rerun
Neutropenie, prvozachyt nebo overeni nalezu nebo delta check pozitivni -> Kontrola v nateru | Neut# < 1.0 x 10^9/l a je to prvozáchyt nebo ověřeni opakovaného nalezu nebo DeltaCheck pozitivní [změna o 30% během 90 dní] a předchozí > současný | Nátěr
Lymfocytoza, prvozachyt nebo overeni nalezu -> Kontrola v nateru | Prvozáchyt lymfocytózy nebo ověřeni opakovaného nalezu - věk < 2 roky a LYMPH# >11.0 x 10^9/l - věk 2 roky až 6 let. a LYMPH# > 9.0 x 10^9/l - věk > 6 roky až 12 let a LYMPH# > 6.0 x 10^9/l] - věk ≥ 12 let a LYMPH# > 5.0 x 10^9/l | Nátěr
Monocytoza, prvozachyt nebo overeni nalezu -> Kontrola v nateru | Mono# ≥ 1.5 x 10^9/l a je to prvozáchyt nebo ověřeni opakovaného nalezu | Nátěr
Monocytopenie, prvozachyt nebo overeni nalezu -> Kontrola v nateru | Mono# ≤ 0.1 x 10^9/l a je to prvozáchyt nebo ověřeni opakovaného nalezu | Nátěr
Eozinofilie, prvozachyt nebo overeni nalezu -> Kontrola v nateru | Eo# ≥ 1.5 x 10^9/l a je to prvozáchyt nebo ověřeni opakovaného nalezu | Nátěr
Bazofilie, prvozachyt nebo overeni nalezu -> Kontrola v nateru | Baso# ≥ 0.3 x 10^9/l nebo ≥ 3% a je to prvozáchyt nebo ověřeni opakovaného nalezu | Nátěr
IG > 10%, prvozachyt nebo overeni nalezu -> Kontrola v nateru | 6-pop. Diff: IG ≥ 10% a je to prvozáchyt nebo ověřeni opakovaného nalezu nebo DeltaCheck pozitivní [změna o 50% během 90 dní] a předchozí < současný | Nátěr
Aplazie, parametry NRBC a DIFF nebudou vydany, krome NEUT# | WBC < 0.5 x 10^9/l a DIFF byl změřen (pokud bude pravidlo deaktivováno,musí být deaktivovány i odpovídající podmínky pro 'Low WBC ' a 'Blasts/abnormal lymphocytes (WPC)' | zrušit výsledky DIFF a NRBC a odeslat NEUT#
Aplazie, parametry NRBC a DIFF nebudou vydany, krome NEUT# | WBC < 0.5 x 10^9/l a DIFF byl změřen (pokud bude pravidlo deaktivováno,musí být deaktivovány i odpovídající podmínky pro 'Low WBC ' a 'Blasts/abnormal lymphocytes (WPC)' | zrušit NEUT#
zablokování výsledku
WBC>1, zotaveni z aplazie -> Kontrola abnormalnich bunek (zbytkove nemoci) | WBC≥ 1.0 x 10^9/l a v předchozích 7 dnech WBC <1.0 x 10^9/l | Nátěr
| WBC < 2.0 x 10^9/l] připrav 2 nátěry na SP | 2 nátěry
PLT<150 x10^9/l prvozachyt nebo zmena o 50% za 90 dní | PLT < 150 x 10^9/l] | zablokování výsledku
samostatná podmínka: je to prvozáchyt nebo DeltaCheck pozitivní [o 50% / během 90 dní]
PLT>600 x10^9/l prvozachyt nebo zmena o 50% za 90 dní | PLT > 600 x 10^9/l] | zablokování výsledku
samostatná podmínka: je to prvozáchyt nebo DeltaCheck pozitivní [o 50% / během 90 dní]
HGB< 80 g/l prvozachyt nebo zmena o 25% za 90 dní | HGB< 80 g/l | zablokování výsledku
samostatná podmínka: je to prvozáchyt nebo DeltaCheck pozitivní [o 25% / během 90 dní]
HGB> 180 g/l prvozáchyt nebo změna o 25% za 90 dní | HGB > 180 g/l | zablokování výsledku
samostatná podmínka: je to prvozáchyt nebo DeltaCheck pozitivní [o 25% / během 90 dní]
WBC<1,5 x10^9/l prvozachyt nebo zmena o 50% za 90 dní | WBC <1.5 x 10^9/l | zablokování výsledku
samostatná podmínka: je to prvozáchyt nebo DeltaCheck pozitivní [o 50% / během 90 dní]
WBC>20 x10^9/l prvozachyt nebo zmena o 50% za 90 dní | WBC > 20.0 x 10^9/l ] | zablokování výsledku
samostatná podmínka: je to prvozáchyt nebo DeltaCheck pozitivní [o 50% / během 90 dní]
NEUT#≤0.5 | NEUT#≤ 0.5 x 10^9/l | zablokování výsledku

## User_rules
WBC_NRBC_INTERFERENCE | WNR-WX > 630 & WNR-X < 160 ch | blokovat CBC a komentar: Susp.vysoky pocet NRBC -> Provedte manualni korekci poctu WBC
Usti1_PLT<50 | PLT<50 po dvou vyskytech (u deti za 30 dni, u dospleych za 90 dni) nebo pri pozitivnim klesajicim deltacheck ; neplati pro specila pacienty "Shluky pritomny opakovane" | objednat nater, shluky a schistocyty; komentar: Zkontroluj nater na shluky a schistocyty
Usti2_WBC<2 | WBC≤ 2 a DIFF objednan; jednou za 7 dni (u UL-HEM vzdy) | nátěr
Usti3_DIFF_ABNORMAL_SMEAR_DONE | DIFF_ABNORMAL jednou za kalendarni den | nahradit DIFF komentarem: nelze stanovit
Usti5_SPECIAL_PATIENT_PLT | pro specialni pacienty "Shluky pritomny opakovane" | nedelat nater a do Lis validacni komentar: Pacient ma opakovane nalezeny shluky trombocytu. Provedte odber Trombocyty do TromboExactu.
WF_HELPER->VALIDATION_COMMENTS | Pokud existuje výsledek DIFF, RET, IPF nebo Microscopy, který nebyl obejdnán z LIS | vložit validační komentář: ¦ Z duvodu nalezu abnormality byl puvodne objednany profil rozsiren.

## Blanco (hidden)
Customer
Project ID
Customer Number
|  |  |  | Issued by | SYSEU
|  |  |  | Date | 2013-03-01
|  |  |  | Extended IPU version | 3.0.x
|  |  |  | Document version no. | 1
| Partner | Rule Extended IPU | Comment Displayed | Criteria & Description | Action | Custom Adaptation | Agreed with … | Date | Active
LIS preanalytical rules
Analyser Issues
Workflow Issues
| Partner | Rule Extended IPU | Comment Displayed | Criteria & Description | Action | Custom Adaptation | Agreed with … | Date | Active
PLT Flags
PLT Morphology
RBC Flags
RET Flags
| Partner | Rule Extended IPU | Comment Displayed | Criteria & Description | Action | Custom Adaptation | Agreed with … | Date | Active
WBC Flags
Smear management for abnormal analyser differential
Smear management for recommendation rules
| Partner | Rule Extended IPU | Comment Displayed | Criteria & Description | Action | Custom Adaptation | Agreed with … | Date | Active
WBC Morphology
Definition Recommendation
PLT Recommendation
| Partner | Rule Extended IPU | Comment Displayed | Criteria & Description | Action | Custom Adaptation | Agreed with … | Date | Active
RBC Recommendation
RET Recommendation
| Partner | Rule Extended IPU | Comment Displayed | Criteria & Description | Action | Custom Adaptation | Agreed with … | Date | Active
WBC Recommendation
General Workflow
My Rules

## Dropdown (hidden)
Active | Delta
√ | (Current-Previous/Previous) x 100
X | (Current-Previous/Average) x 100
N/A | (Current-Previous/Current) x 100
(Current-Average/Average) x 100
(Current-Previous (ABS)
log (Current)/log (Previous)
√