Kapalinový chromatograf s hmotnostní detekcí

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks ………. Oddělení soudního lékařství a toxikologie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Kapalinový chromatograf:

  - binární pumpa dovolující pracovat minimálně do tlaku 600 barů a více

  - průtok mobilní fáze v rozsahu alespoň 0,001 – 2 ml/min

  - integrovaný vakuový degasser popř. externí modul integrovaný v modulární sestavě HPLC

  - autosampler na minimálně 50 vzorků

  - termostatovaný prostor pro vzorky v rozsahu minimálně od 5 do 40 °C

  - termostatovaný kolonový prostor, pro zajištění stabilních teplotních podmínek separace v rozsahu minimálně od 15 do 80 °C

  - Kolonový prostor pro minimálně 6 chromatografických kolon

  - Přepínací ventil v kolonovém prostoru pro minimálně 6 chromatografických kolon

  - Senzor úniku mobilní fáze

- Hmotnostní detektor:

  - hmotnostní spektrometr s analyzátorem typu trojitého kvadrupólu

  - ESI ionizační sonda

  - IDL pro reserpine/chloramphenicol pod 5 fg (při 10 fg na kolonu)

  - rychlost přepínání polarity 50 ms a méně

  - musí umožňovat čištění vstupní optiky bez porušení vakua v MS detektoru

  - rozsah hmot minimálně do 2000 m/z

  - lineární dynamický rozsah alespoň 5 řádů

  - nastavitelný dwell time ≤ 1 ms

  - rychlost sběru dat v MRM režimu min. 500 MRM/sec

  - rychlost skenování min. 12 000 Da/sec

- Režimy měření:

  - fullscan, SIM, MRM, product ion scan, neutral loss scan, precursor ion scan,

  - kombinace scan/MRM

- Požadované příslušenství:

  - odhlučňovací kryt rotačních vakuových pump

  - knihovna MRM přechodů pro minimálně 1800 látek z kategorie, drog, léčiv a jejich metabolitů, pro každý analyt jsou obsaženy alespoň 2 MRM přechody

  - generátor dusíku bezkompresorový

- Ovládací PC a software:

  - minimálně 1 licence ovládacího software a 2 licence vyhodnocovacího software

  - PC s LED/LCD monitorem, klávesnice, myš, tiskárna a veškeré nutné příslušenství nutné pro řádné uvedení do provozu

  - Operační systém Microsoft Windows 11 Pro EN OEM (preferovaná varianta) viz aktuální „Požadavky na provedení a kvalitu ICT“

  - Microsoft Office 2021 Professional Plus EN Dev SL viz aktuální „Požadavky na provedení a kvalitu ICT“

  - ovládání všech komponent systému z jedné datastanice

  - ovládací a vyhodnocovací SW pro ovládání systému a vyhodnocování naměřených dat součástí nabídky

  - záložní zdroj (UPS) s dostatečnou kapacitou pro zálohu v provozu minimálně 30 minut

  - HW a SW kompatibilita všech komponent systému

  - zadavatel požaduje, aby celý předmět plnění splňoval standardy zadavatele „Požadavky na provedení a kvalitu ICT“ v plném rozsahu - Dokument bude poskytnut dodavateli pouze na základě žádosti a závazku dodavatele k mlčenlivosti, který doloží podpisem dohody o mlčenlivosti, která tvoří přílohu č. 10 zadávací dokumentace

  - zaškolení obsluhy, zavedení metod v místě instalace min. 3 dny

  - součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení do provozu

Kybernetická bezpečnost:

Z důvodu kybernetické bezpečnosti je potřeba splnit podmínky zahrnuté v aktuální verzi PPK ICT a varování popsané v zadávací dokumentaci.

Pokud má přístroj instalovaný operační systém musí být po celou dobu životního cyklu podporovaný a aktuální. Přístroj tedy musí být způsobilý k aktualizacím operačního systému, případně dalším bezpečnostním aktualizacím.

Pokud zařízení tuto podmínku nesplní, bude nutné v infrastruktuře KZ přijmout technická opatření, která takové zařízení izolují jako potenciální zdroj zranitelností a zvýšeného rizika.