Systém pro katetrizační léčbu (ablaci) srdečních arytmií

Popis:

Zápůjčka generátoru pro katetrizační léčbu srdečních arytmií pomocí elektrického pulzního pole a odběr spotřebního materiálu. Přístroj je určený pro kardiologickou kliniku Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z,.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Generátor pro katetrizační léčbu srdečních arytmií pomocí elektrického 
                   pulzního pole

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |
| CPV kód: |  |

| Technická specifikace přístroje Základní požadavky | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota* | Kde je uvedeno v nabídce** |
| --- | --- | --- | --- |
| Generátor elektrického pulzního pole |  |  |  |
| Přístroj určený k léčbě srdečních arytmií |  |  |  |
| Minimálně 12 kanálů |  |  |  |
| Komplexní autotest při prvním zapnutí |  |  |  |
| Nastavitelné výstupní napětí v rozsahu minimálně 1,8 – 2 kV |  |  |  |
| Tlačítko nouzového zastavení dodávky energie |  |  |  |
| Kontrolní předablační pulz |  |  |  |
| Kompatibilita s nabízeným spotřebním materiálem |  |  |  |
| Dotyková obrazovka |  |  |  |
| Přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle platné legislativy |  |  |  |
| Pokud má přístroj instalovaný operační systém musí být po celou dobu životního cyklu podporovaný a aktuální. Přístroj tedy musí být způsobilý k aktualizacím operačního systému, případně dalším bezpečnostním aktualizacím. |  |  |  |
| Požadované příslušenství k jednotlivým dodávkám ke každému přístroji: |  |  |  |
| Stimulační modul |  |  |  |
| Kabel stimulačního modulu |  |  |  |
| Přídavný kabel stimulačního modulu |  |  |  |
| Nahrávací systémový modul |  |  |  |
| Kabel připojení katetru |  |  |  |
| Kabel pro připojení generátoru |  |  |  |
| Kabel pro připojení nahrávacího/mapovacího systému |  |  |  |
| Ostatní příslušenství k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití. |  |  |  |

* - pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou
  ** - dokument a číslo strany

Požadovaný vázaný SZM k přístroji

Předpokládaný počet výkonů – 150 za rok

Katetr ablační pro pulzní ablaci

- Jednorázový

- Bez magnetického senzoru pro 3D mapování

- Minimálně 20 elektrod

- Dvojité zakřivení

- Minimální průměr zakřivení 31 mm

- Průměr katetru minimálně 12 Fr

- Pracovní délka minimálně 115 cm

Zavaděč transseptální

- Řiditelný

- Jednorázový

- RTG průsvitné i neprůsvitné tělo zavaděče

- Vnitřní průměr zavaděče minimálně 13 Fr

- Pracovní délka minimálně 74 cm

- Kompatibilita se zavaděčem o průměru minimálně 0,035“

- Včetně kompatibilního dilatátoru

Vodící drát

- Z nerezové oceli s teflonovým povlakem

- Kompatibilní s ostatním příslušenstvím

Poznámka:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit 
o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Vysvětlivka
Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz atd.), pokud jsou k dispozici

- nejsou-li parametry obsaženy v přiložených dokumentech, potvrdí jejich splnění jiným dokladem, písemnou zprávou nebo čestným prohlášením

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….